目录

一、简介	1

二、技术性能参数	2

三、面板按键功能说明	3

四、面板文字说明	4

五、一般使用说明	4

六、分选使用说明	4

七、接口信号说明	5

八、RS232C串行接口说明	6

九、命令参考	8

十、系统方框图	14

十一、校验步骤	14

十二、成套与保修	16

附录	16

测试中应注意的几个问题

- 开机预热：测试前必须开机预热10分钟以上，以等待仪器内部线路电参数稳定后再进行测试。

- 零点及清零：当使用20mΩ和200mΩ两量程时，应首先清零再进行测试，而在其它量程一般不必清零。测试时，使用者可先选定量程，再把测试夹互夹，使S+端与S-端直接接触，D+端与D-端直接接触，并保持良好接触，如若仪器显示不为零时，请按前面板清零键，则清零ON指示灯亮，仪器清零。

由于仪器采用了四端测量法，所以使用者在清零时，一定要使仪器的S+端与S-端直接接触，D+端与D-端直接接触。具体地说：使两个测试夹有引出测试线的两金属片直接接触，无引出测试线的两金属片直接接触。否则在20mΩ和200mΩ两量程时，由于仪器增益极高，仪器会显示一非常不稳定的底数。

- 仪器内部一些集成电路及电子元器件用户不要随便更换，否则可能造成测量不正确。

- 简介

# ZC2512/A/B智能低电阻测试仪专用于测试各种电阻。ZC2512可测量从1uΩ到2MΩ范围内电阻，ZC2512A可测量从10uΩ到200kΩ范围内电阻，ZC2512B可测量从1uΩ到20kΩ范围内电阻。

本机另外附加分选功能。在分选状态时，可选择显示电阻值或百分比值，且可依设定值判断电阻值的太大，太小或为良品。在仪器后面板同时有分选接口，使能该接口启动信号，使仪器进行测量，测试结果同时由后面板该接口输出，通过此信号接口使本仪器可接于元件机械处理设备而进行自动测试。

# 另外，本机亦有RS-232C接口，面板功能可完全由电脑控制，测试结果亦可通过RS-232送回电脑保存。

# 本机有如下特点：

# 电阻测试范围宽：

# ZC2512：20mΩ～2MΩ九个测试档（1uΩ～2MΩ）。

# ZC2512A：200mΩ～200kΩ七个测试档（10uΩ～200kΩ）。

# ZC2512B：20mΩ～20kΩ七个测试档（1uΩ～20kΩ）。

# 测试速度可变：慢速2.5次/秒，快速10次/秒。

# 高精度：基本精度：±0.05%±2字。

# 两种显示方式：电阻值直读或百分比值。

# 分选功能：LOW，PASS，HIGH，Handler及讯响输出。

# RS-232C接口功能。

# 面板按键清零功能。

# 技术性能参数

| 量程 | 20 mΩ | 200 mΩ | 2 Ω | 20 Ω | 200 Ω | 2 kΩ | 20 kΩ | 200 kΩ | 2 MΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度 | 2512A | 无 | ±0.1%±3 | ±0.05%±3 | 无 |
|  | 2512B | ±0.2%±3 | ±0.1%±3 | ±0.05%±3 | 无 |
|  | 2512 | ±0.2%±3 | ±0.1%±3 | ±0.05%±3 | ±0.1%±3 |
| 开路电压 | <1.0V | < 5V |
| 分辨率 | 1 uΩ | 10 uΩ | 100 uΩ | 1 mΩ | 10 mΩ | 100 mΩ | 1 Ω | 10 Ω | 100 Ω |
| 温度系数 | 100ppm | 50ppm |

# 注：环境条件：18℃～28℃，RH≤75%。

# 显示：最大19999字，LED

# 工作模式：连续/单次

# 测试：4端（2根电压检测端，2根电流驱动端）。

# 量程：自动/手动

# 测量速度：快速10次/秒，慢速2.5次/秒

# RS-232C：所有前面板的功能都能远控。

# Handler:START,PASS,HIGH,LOW,and EOT signals.

# 环境：	工作温度：0～40℃，存储温度：-40℃～+75℃。

# 工作湿度：0～85% R.H.。

# 电源：220VAC，50Hz.

# 重量: 4kg

# 面板按键功能说明

# ZC2512/A/B前面板示意图

# ZC2512/A/B按键功能如下所述：

# 设置：分选参数设置功能选择。LED灯亮时可依次设置直读上限值﹑直读下限值（百分比显示时，可依次设置标称值﹑百分比上限值﹑百分比下限值），讯响方式选择。

# 量程锁定：量程锁定选择，LED灯亮时，仪器锁定所选择量程。

# 清零：清零及取消清零功能键。在清零LED亮时，表示选择了清零功能。（按清零键，LED灯变亮时，自动进行一次清零测量）

# 单次：外部触发测试选择，用于手动触发或外部与机械处理设备连接时的触发。

# 百分比：LED灯灭时为电阻值显示直读；灯亮时为百分比显示。

# 快速：测试速度选择键，共有2种测试速度，LED灯亮时为快速测试，灯灭时为慢速测试，每按一下换另外一种测试速度。

# > ：当在测量状态时，功能为量程向上选择（同时量程会被锁定）；当在设置状态时，功能为向右移一数位。

# < ：当在测量状态时，功能为量程向下选择（同时量程会被锁定）；当在设置状态时，功能为向左移一数位。

# ∧ ：当在设置状态时，功能为数据递增或选项状态改变。（仅在设置状态有效）

# ∨ : 当在设置状态时，功能为数据递减或选项状态改变。（仅在设置状态有效）

# 面板文字说明

# mΩ,Ω,kΩ,MΩ:测试值显示单位，分别为毫欧姆，欧姆，千欧姆，兆欧姆。

# UNKNOWN：被测端口待测电阻输入端子。

# HIGH，PASS，LOW，：分选结果指示，为上超差（HIGH），合格（PASS）及下超差（LOW）指示。

# 电源 ON/OFF：电源ON—开，OFF—关。

# 指示灯亮时表示该功能起作用，灭时则不起作用。

# 一般使用说明

# 当插上电源线，开机后，面板全亮约2秒，且经过自我检测后，量程锁定、清零、单次、百分比、快速五个灯会停留在关机前的状态。

# 等仪器出现以上状态后，使用者便可任意测试电阻，首先将电阻夹于测试端，用量程自动选择量程，或用  <  ， >  选择好适当量程即可测试。

# 本仪器测试时，ZC2512共有九个量程，从20mΩ量程到2MΩ量程（ZC2512A/B型为七个量程），每10倍跳档，故测试者在测试时须用<  ， > 或量程自动选好测试量程，才能正确地测出电阻值，在测试中，如果面板显示“UUUUU”表示测试值太大，须往上跳一档，如果还是一样，则又须往上跳一档，直到最高档为止，但一般在夹子放开时也是出现此符号。

# 如果触发方式置于单次时，表示为手动测试或为外部触发输入，使用者可由前面板用∧、∨键触发，或由后面板HANDLER接口输入一低电平信号即可触发一次，其使用方法如后接口使用说明所述。

# 分选使用说明

# 分选功能说明

# a. 用户可使用本仪器的分选功能进行产品出厂的质量控制。本仪器可用直读和百分比两种方式进行分选，当上限 > R ≥ 下限时，输出合格信号(Pass灯亮)；当R≥上限时，输出上超信号(High灯亮)；当R〈下限时，输出下超信号(Low灯亮)。

# b. PASS时仪器蜂鸣器会响(P-ON)，用户也可在设置菜单中设置讯响为OFF来切断讯响或设置为不合格讯响(F-ON)。

# c.如欲察看或改变上下限值，按设置键进入设置状态。

# 本节叙述如何设定分选值，其方法如下：

# 用户先根据待测电阻值大小选好量程，也可先拿一待测电阻夹于测试端，使仪器自动选至所需的量程，再锁定量程。

# 按下【设置键】，可以进入设置菜单，再按【设置键】就在菜单及其对应的选项之间切换，若要从一个菜单转向另一个菜单则单使用【上下键】，若要修改其中的选项则应使用【方向键】。具体操作:

- 百分比灯灭时的菜单：[Hi](上限菜单)、[Lo](下限菜单)、[Buz](讯响菜单)、[END](结束菜单)。

先用【上下键】来选择一个菜单。

[Hi](上限菜单)时，按【设置键】将显示上次的上限数据，并有一位数据或符号在闪烁，按【上下键】可以改变闪烁位的数据大小，按【左右键】可以改变闪烁位位置。其中闪烁位是小数点符号时，按【上下键】将使小数点在第一、二、三位数据后变动，表示其在个位、十位、百位变动，按【左右键】则将使闪烁位移到数据位上闪烁。其中闪烁位是单位符号时，按【上下键】将使单位在[mΩ]、[Ω]、[kΩ]之间变动，按【左右键】则将使闪烁位移到数据位上闪烁。按【设置键】退回[Hi](上限菜单)。

[Lo](下限菜单)与[Hi](上限菜单) 操作相似(注：上限必需大于下限)。

[Buz](讯响菜单)时，按【设置键】显示上次的选项:[OFF](关闭) 或[P-ON]( 合格响)或[F-ON](不合格响)，再按【上下键】则在[OFF]，[P-ON]，[F-ON]中来回选择，按【设置键】退回[Buz](讯响菜单)。

[END](结束菜单)时，按【设置键】将退出设置菜单，回到测试状态。(提示：在设置菜单的任意位置，长按【设置键】都能退出设置菜单)。

- 百分比灯亮时的菜单：[Std]( 标称值菜单)、[Hi](上限菜单)、[Lo](下限菜单)、[Buz](讯响菜单)、[END](结束菜单)。

先用【上下键】来选择一个菜单。

[Std]( 标称值菜单)与百分比灯灭时的[Hi](上限菜单) 操作相似。

[Hi](上限菜单)时，按【设置键】将显示上次的上限数据，并有一位数据在闪烁，按【上下键】可以改变闪烁位的数据大小，按【左右键】可以改变闪烁位位置。其中头一位闪烁位代表数据符号，按【上下键】将使符号在零或负之间变动，表示数据的正或负，按【左右键】则将使闪烁位移到数据位上闪烁。按【设置键】退回[Hi](上限菜单) (注：百分比上限数据形式固定为±XX.XX%)。

[Lo](下限菜单)与[Hi](上限菜单) 操作相似(注：上限必需大于下限)。

其他菜单同上。

# 退出修改选项时，参数自动保存。此时，用户就可以根据所设置的值进行分选了。

# 接口信号说明（Handler）

# Handler接口信号为一个DB9针式插座的选购配备，其信号定义如下表：

| PIN | 信号名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EXT.TRIG | 外部触发信号输入（低电平触发） |
| 2 | EOT | 电阻测试同步信号 |
| 3 | PASS | 合格（良品） |
| 4 | HIGH | 上超差信号（大于下限） |
| 5 | LOW | 下超差信号（小于下限） |
| 6 | GND | 接地端 |
| 7 | N.C． | 不用 |
| 8 | N.C． | 不用 |
| 9 | +5V（VCC） | +5V电源 |

# 接口信号的时间分配如下：

# 触发信号（EXT.TRIG）为下降沿低电平触发，而EOT为高电平时为测试周期。

# 利用Handler接口信号可用于自动测试。

八．RS232C串行接口说明

1.RS232C 接口简介

目前广泛采用的串行通讯标准是 RS-232 标准， 也可以叫作异步串行通讯标准，RS 为“Recommended Standard”（推荐标准）的英文缩写，232 是标准号，该标准是美国电子工业协会(IEA)在1969 年正式公布的标准，它规定每次一位地经一条数据线传送。

大多数串行口的配置通常不是严格基于RS-232 标准。最常用的RS-232 信号如表8-1 所示：

表8-1 RS-232 常用信号

| 信号 | 缩写 | 9 芯连接器引脚号 |
| --- | --- | --- |
| 请求发送 | RTS | 7 |
| 清除发送 | CTS | 8 |
| 数据设置准备 | DSR | 6 |
| 数据载波探测 | DCD | 1 |
| 数据终端准备 | DTR | 4 |
| 发送数据 | TXD | 3 |
| 接收数据 | RXD | 2 |
| 接地 | GND | 5 |

2.ZC2512/A/B 串行接口

ZC2512/A/B 的串行接口不是严格基于上述RS-232 标准的，而是只提供一个最小简化的子集。如表8-2所示：

表8-2 ZC2512/A/B 串口信号

| 信号 | 缩写 | 9 芯连接器引脚号 |
| --- | --- | --- |
| 发送数据 | TXD | 2 |
| 接收数据 | RXD | 3 |
| 接地 | GND | 5 |

RS232C 连接器使用9 芯孔式DB 型插座，引脚顺序如图8-1 所示：

图8-1 RS232C 连接器后视图

使用标准的DB 型9 芯针式插头可以与之直接相连。

注意：为避免电气冲击，插拔连接器时，应先关掉电源；

注意：请勿随意短接输出端子，或与机壳短接，以免损坏器件。

3.连接计算机

由图8-2 可以看到，ZC2512/A/B 的引脚定义与计算机使用的9 芯连接器串行接口引脚定义有所不同。用户可购买对应的针孔连接线,或使用双芯屏蔽线按图示自行制做三线连接电缆（长度应小于1.5m）。

自制连接电缆时，注意计算机侧应将4、6 脚短接，7、8 脚短接。

引脚2：发送端         引脚3：接受端        引脚5：地（GND）

图8-2   RS-232C串行口连接电缆的制作图。

仪器开机时,初始化为(ON),即ZC2512/A/B仪器串行口处于使能状态，可以通过RS-232向仪器发送命令或从仪器接收数据。

4. 串行口参数

ZC2512/A/B 的串行接口参数如表8-3 所示：

表8-3 串行接口参数

| 传输方式 | 含起始位和停止位的全双工异步通讯 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600 bps |
| 数据位 | 8 BIT |
| 停止位 | 1 BIT |
| 校验 | 无 |
| 结束符 | NL（换行符，ASCII 代码10） |
| 连接器 | DB9芯 |

5. 编程要点

由于ZC2512/A/B 不使用硬件通讯联络，而RS232C 串行通讯本身相对较为简单，因此，为减小通讯中可能的数据丢失或数据错误的现象，应严格按以下要求编制计算机通讯软件：

1) 主机发送的命令以ASCII 代码传送，以NL（即换行符，ASCII 代码10）为结束符，ZC2512/A/B 在收到结束符后才开始执行命令。

2) ZC2512/A/B 一旦执行到查询命令，将立即发送查询结果,本协议推荐一个命令串中仅包含一次查询。

3) 查询结果以ASCII 码字串送出，以NL（即换行符，ASCII 代码10）为结束符。

4) ZC2512/A/B 发送查询结果时，是连续发送的（间隔1ms），主机应始终处于准备接受的状态，否则可能造成数据的丢失。

5) 对于一些需长时间才能完成的总线命令，如清零等，主机应主动等待，或以响应用户键盘输入确认的方式来同步上一命令的执行，以避免在命令执行过程中下一个命令被忽略或出错。

6) 以DOS 应用软件编制的通讯软件，则应在支持串行口的纯DOS 环境下运行，而不应在WINDOWS 环境下运行。

九. 命令参考

1．简介

本节将对所有的ZC2512/A/B  RS232C 命令进行详细介绍。这些命令均符合SCPI 标准命令集。

每个命令的介绍将包含如下内容：

命令名称： SCPI 命令的名称。

命令语法： 命令的格式包括所有必需的和可选的参数。

查询语法： 查询的格式包括所有必须的和可选的参数。

查询返回：ZC2512/A/B 的返回数据格式。

2．符号约定和定义

本章RS232C 命令的描述采用如下的符号约定和定义。

< > 	尖括号中的内容用于表示命令的参数。

[ ] 		方括号中的内容是可选的，可以省略。

{ } 		通常花括号中包含几个可选参数，只能选择其中的一个参数。

在命令中将会用到的下列符号定义:

<NL> 		换行符(十进制10)。

空格 		ASCII 字符(十进制32)。

3．命令结构

ZC2512/A/B 命令分为两种类型：公用命令和SCPI 命令。 公用命令由IEEE 标准定义适用于所有的仪器设备。 SCPI 命令采用树状结构，最高层称为子系统命令。只有选择了子系统命令后，该子系统命令的下层命令才有效。冒号（：）用于分隔高层命令和低层命令。

树状命令基本规则如下：

● 忽略大小写。

例如，

LIMIT:STANDARD  = limit:standard = LiMiT:Standard

● 空格(︺ 表示一个空格) 不能位于冒号的前后。

例如，

错误： LIMIT︺:︺STANDARD

正确： LIMIT:STANDARD

● 命令后面加一个问号（？）构成该命令的查询命令。

例如，

LIMIT:STANDARD ?

4．命令缩写规则

每个命令和特性参数至少拥有两种拼写形式，缩写形式和全拼形式。有些时候两种拼写方式完全相同。遵守以下规则进行缩写。

● 	如果单词的长度为四个字母或少于四个字母，则缩写形式和全拼形式相同。

● 	如果单词的长度大于四个字母，

如果第四个字母是个元音字母，那么缩写形式为该单词的前三个字母。

如果第四个字母是个辅音字母，那么缩写形式为该单词的前四个字母。

例如:

LIMIT 可缩写成LIM。

RANGE 可缩写成RANG。

5．命令题头和参数

ZC2512/A/B 控制命令包含命令题头和相关参数。命令题头可以是全拼或缩写形式。使用全拼方式便于理解命令的意思，而使用缩写方式可以提高计算机输入效率。参数可以为如下两种形式之一。用空格来分隔命令和命令的参数。

● 	字符数据和字符串数据

字符数据由ASCII 字母构成。缩写规则与命令题头相同。

● 	数值数据

整数(NR1), 定点数(NR2), 或浮点数(NR3). 数值范围为±9.9E37。

NR1 举例如下：

123

+123

-123

NR2 举例如下：

12.3

+1.234

-123.4

NR3 举例如下：

12.3E+5

123.4E-5

6．命令参考

6.1 SPEED 命令

SPEED 命令用于设定ZC2512/A/B 的测试速度。SPEED? 查询返回当前的测试速度设置。

命令语法：

SPEED

其中，

FAST 快速测量，约10 次/秒。

SLOW 慢速测量，约2.5 次/秒。

查询语法：

SPEED?

查询返回：

<NL>

6.2 DISPlay 命令

DISPlay 命令用于设定测试结果的显示方式。DISPlay?查询返回当前的测试结果显示方式的设置。

命令语法:

DISPlay

其中，

DIRect 直读显示方式。

PERcent 百分比误差显示方式。

查询语法：

DISPlay?

查询返回:

<NL>

6.3 CORRection 命令

CORRection 命令对仪器执行短路清零操作。

命令语法：

CORRection

其中，

ON 	清零有效并进行一次清零操作。

OFF		不进行清零操作。

查询语法：

CORRection?

查询返回:

<NL>

6.4 RANGe 命令

RANGe 命令用于设定量程选择方式或设定当前测试量程，RANGe？查询返回当前量程及量程选择方式。

命令语法：

ZC2512				   ZC2512A			       ZC2512B

RANGe   		RANGe        RANGe

其中，

AUTO 设定为AUTO 量程方式。

HOLD 设定为HOLD 量程方式。

0-8分别为设定到相应的量程。

查询语法：

RANGe?

查询返回：

<NL>

其中<n>为当前量程号（0-8）。

6.5 ALARm 命令

ALARm 命令用于设定蜂鸣器的讯响状态，ALARm？查询返回当前蜂鸣器的讯响状态。

命令语法:

ALARm

其中，

OFF  关闭讯响功能。

PASS 分选结果为PASS 档时讯响。

NG   分选结果为LOW 或 HIGH 档时讯响。

查询语法：

ALARm?

查询返回：

<NL>

6.6 LIMit 命令

LIMit :STANdard 命令

LIMit :STANard 命令用于百分比显示测量时，设定标称值，分选时利用该标称值来计算百分比偏差。LIMit:STANdard? 查询返回当前用于偏差计算所设置的标称值。（直读显示时，此命令无效）

命令语法：

LIMit:STANdard 	<value>

其中，

<value> 为NR1, NR2 或NR3 形式的标称值。

查询语法：

LIMit:STANdard ？

查询返回：

<NR3> <NL>

LIMit ：HIGH 命令

LIMit:HIGH 命令用于设定比较功能的上极限值（百分比显示时为百分比值）。LIMit:HIGH? 查询返回当前的上限值。

命令语法：

LIMit:HIGH <value>

其中：

<value> 为 NR1, NR2 或NR3 形式上限值。

查询语法：

LIMit:HIGH ?

查询返回：

<NR3> <NL>

LIMit ：LOW 命令

LIMit:LOW 命令用于设定比较功能的下极限值（百分比显示时为百分比值）。LIMit:LOW? 查询返回当前的下限值。

命令语法：

LIMit:LOW <value>

其中：

<value> 为 NR1, NR2 或NR3 形式下限值。

查询语法：

LIMit:LOW ?

查询返回：

<NR3> <NL>

6.7 MODE命令

MODE命令用于选择单次测量或连续测量。

命令语法：

MODE

其中，

AUTO 	为选择自动连续测量，

MANual 为选择手动单次测量。

查询语法：

MODE?

查询返回:

<NL>

6.8 FETCh？命令

FETCH？命令用来查询返回最近一次的测量结果。

查询语法：

FETCh?

查询返回：

<NR3> <NL>

6.9 公用命令

本仪器目前仅提供以下几种公用命令：

*RST	命令用于复位仪器。

命令语法：*RST

*IDN？	命令用于查询仪器信息。

查询语法：*IDN？

查询返回：<product>，<version><NL^END>

这里：

<product>		ZC2512 DC Low Resistance Meter

或	ZC2512A DC Low Resistance Meter

或	ZC2512B DC Low Resistance Meter

<version>		V1.0(软件版本号)

*TRG 命令

TRG 命令用于触发一次测量。并返回测量结果。（连续测量时无效）

返回： <NL>

# 十、系统方框图：

# 十一、校验步骤

# 开路电压测试

# 使用设备：3位半万用表一只，准确度1%或更好。

# 测试步骤：（1）将ZC2512/A/B测试线分别夹在万用表DCV输入两端。

# （2）将ZC2512/A/B量程设定从20mΩ档，再依顺序切换到2MΩ档，依次记录各档万用表的DCV测值。

# 规    格：20mΩ,200mΩ,2Ω,20Ω档开路电压小于1V。200Ω，2kΩ,20kΩ,2MΩ档小于5V。

# 准确度校验步骤

# 使用设备：标准电阻 10mΩ±0.05% 10PPM/℃ 0.1W,100mΩ,1Ω,10Ω,100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ,1MΩ±0.01% 10PPM/℃ 0.1W。

# 校验步骤：

# （1）ZC2512/A/B开机执行自检并预热10分种后，将仪器设定在20mΩ档(2512A为200mΩ档)。

# （2）ZC2512/A/B测试线接到仪器测试座，将测试线互夹（保证S+端与S-端直接接触，D+端与D-端直接接触，否则在20mΩ档会有底数不稳的现象），如果底数不是零，请按下清零键，作清零动作。

# （3）再将做完清零动作之测试夹夹10mΩ标准电阻，记录仪器测试结果。

# （4）将量程由20mΩ切换到200mΩ档，重做清零动作后，测试100mΩ标准电阻，并记录其值。

# （5）重复换档，依次测试1Ω，10Ω，100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ,1MΩ等标准电阻，并记录其值。

| 标准电阻 | 容许测值范围 | 2512实测值 | 2512A实测值 | 2512B实测值 | 误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mΩ | 9.989-10.011 |  |  |  |  |
| 100mΩ | 99.94-100.06 |  |  |  |  |
| 1Ω | 0.9994-1.0006 |  |  |  |  |
| 10Ω | 9.994-10.006 |  |  |  |  |
| 100Ω | 99.94-100.06 |  |  |  |  |
| 1kΩ | 0.9994-1.0006 |  |  |  |  |
| 10kΩ | 9.994-10.006 |  |  |  |  |
| 100kΩ | 99.94-100.06 |  |  |  |  |
| 1MΩ | 0.9994-1.0006 |  |  |  |  |

# 3.Handler 接口测试

# 为了确认Handler接口的功能是否正常，我们建议您建立如下电路图之测试电路，帮助您完成Handler接口功能测试。

# ZC2512/ZC2512A Handler 接口功能模拟电路

# 将仪器Handler模拟电路接到仪器的Handler接口，并设定仪器的分选中心值及上，下限值，并启动分选，且主机设定在单次功能，则以后每触发模拟电路的外触发键。ZC2512/ZC2512A主机会执行一次测试，并将结果直接显示在模拟电路的LOW，PASS，HIGH，EOT的LED上，由此可以判定Handler接口功能是否正常。

# 十二、成套与保修

# 仪器出厂时应具备以下几项内容：

# 1．ZC2512/A/B仪器									1台

# 2．五端测试电缆									1付

# 3．三芯电源线										1根

# 4．保险丝(电源插座内)								2只

# 5．使用说明书										1份

# 6．产品合格证										1张

# 7．测试报告										1张

# 用户收到仪器后，开箱检查应核对上述内容，若发生遗缺，请立即与本公司或经营部门联系。

# 保修期：使用单位从本公司购买仪器者，自公司发运日期起计算，从经营部门购买者，自经营部门发运日期起计算，保修期十八个月。本公司对所有发外的仪器实行终身维修的服务。

# 保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费由用户承担。

附录：关于出错

当仪器显示“Error:X”时（X为出错代号），表明程序进入出错状态。正常工作时，一般不会出现；如有这种可能，请先关机，稍停片刻后再开机，若仍不能恢复正常，多与内置参数被严重破坏有关，请与我公司联系解决。有可能的出错代号见下表：

| 出错号 | 出错原因 |
| --- | --- |
| Error1 | 下限>上限 |
| Error2 | AD自检出错 |
| Error3 | 清零检验出错 |
| Error4 | 校正值出错 |