生产许可证号：京药监械生产许 20000194号

产品注册号：京药监械（准）字2008第1220131号

执 行 标 准：YZB/京0650-2007

F系列医用内窥镜摄像系统

使 用 说 明 书

F-168D

北京凡星光电医疗设备有限公司

在进行本机的接线或操作之前,请阅读这些说明.

目      录

1．产品简介	1

2．注意事项	1

3．操作控制面板及功能	2

4．连接与开机准备	4

5．操作使用方法	5

6．推荐使用的消毒方法	8

7．一般故障的排除	9

8．售后服务	9

9．产品规格	10

10．运输与贮存	10

11．环境保护	10

# 1．产品简介

F-168D医用内窥镜摄像系统是一种专用于各种硬性、软性医用内窥镜进行图像显示的单CCD彩色微型医用摄像机。它由控制主机、电缆、摄像头、光学接口等组成，具有颜色自动调整、亮度调整、色度调整、光圈调整等功能，水平分辨率≥480线，图像清晰、色彩还原逼真、操作使用方便。F-168D摄像机有三种配置：普及型、标准型、动态型。

产品组成：

- 摄像主机                            1台；

- 摄像头（含摄像头电缆及光学接口）    1个；

- 电源线                              1条；

- BNC 线                              1条；

- 使用手册                            1本；

- 合格证                              1份；

- SD 卡（含读卡器）                   1套（注：普及型不含）。

# 2．注意事项

在连接和操作之前，请仔细阅读本机使用说明书。

- 请勿拆开摄像机控制装置和摄像头，其内部没有用户可自行修理的零部件。应通知有资格的技术人员进行维修。

- 请小心轻放，摄像头和控制装置避免撞击、跌落和剧烈振动，以免造成损坏。

- 请不要挤压、过度弯曲、拉紧摄像机电缆。

- 切勿将摄像机对准太阳及其它极高亮度物体，避免损坏图像传感器。

- 清洁保养摄像头、电缆及控制器时，请勿使用带有腐蚀性和研磨性的清洁剂。

- 不要在超出本机规定的工作环境下使用。

警告： 本机此符号处操作时应小心，以防触电！

警告：本机在存放和使用时，不可淋雨或受潮，防止发生火灾和触电！

# 3．操作控制面板及功能

3.1  前面板

F-168D前面板示意图（普及型）：

- 白平衡按钮：用于设定白平衡。

- 光源选择按钮：用于选择光源类型。

- 亮度调节按钮：用于调节图像的亮度。

- 窗口调节按钮：用于调节窗口的大小，适用不同类型内窥镜。

F-168D前面板示意图（标准型、动态型）：

    - 冻结按钮：用于冻结图像，在菜单打开时用于调整选项的值。

    - 存储按钮：用于存储图像，在菜单打开时用于调整选项的值。

    - 白平衡按钮：用于调节白平衡。

    - 菜单按钮：用于调出摄像机菜单。

    - 调节按钮：用于选择菜单选项。

    - SD/录像按钮：用于初始化SD卡（标准型）。用于录制动态图像（动态型）。

    - 确认按钮：用于保存修改的参数。

电源开关：此开关接通/关断摄像主机电源。当开关打开时，内部指示灯点亮。

摄像头接口：用于连接摄像头。将摄像电缆前端的连接器上面的红点对准摄像头接口上面的红点，将连接器完全插入摄像头接口，此时摄像头连接完成。

SD卡插槽：用于连接SD卡。将SD卡的金手指向下，平行插入插槽。（注：普及型不含）

警告：连接或断开摄像机电缆时，必须关断摄像机主机的电源开关！

3.2  后面板

F-168D后面板示意图：

信号输出：

- 视频信号输出     此端口输出一个复合视频信号。

- Y/C信号输出     此端口输出一个亮度（Y）和色度（C）信号。

- RGB信号输出     此端口输出三个和色度（R、G、B）信号和一个同步信号。

- DVI信号输出     此端口输出一个DVI信号。

- USB信号输出     此端口可以直接与电脑的USB连接。（注：可选，非标准配置）

电源插座：此端口输入220V/50Hz交流电源。

保险丝：此保险丝规格为1A/250V、Φ5×20。

# 4．连接与开机准备

F-168D连接示意图：

4.1  连接

- 将光学接口牢固的拧到摄像头前端，连接前请务必检查摄像头前端与光学接口的防水玻璃是否洁净，如有污渍请用软布擦拭。

- 将摄像头插入到主机的前面板上的摄像头接口。

- 连接电源线和摄像机的电源插头，并将视频电缆与视频信号输出口连接。

- 把视频电缆的另一端插入监视器的相应视频输入口。

警告：连接或断开摄像机电缆时，必须关断摄像机主机的电源开关！

4.2  开机准备

- 检查准备使用的内窥镜，目视图像是否清晰，必要时清洁内窥镜前端或目镜端。

- 检查准备使用的冷光源是否正常，冷光源亮度过暗会影响图像的质量。

- 打开摄像机电源开关启动摄像机，同时需要启动监视器，连接内窥镜及光源。

如果连接正确，同时所有的设备处于正常工作状态，此时监视器显示内窥镜镜下图像。可以通过调节摄像机的参数（具体操作见下章）及监视器的亮度和色度值，直至图像完全满意。

注意：监视器调节设置的中间值通常并不能产生最佳图像。

如果获得的图像模糊，应调整摄像头上的调焦轮，必要时，可以更换内窥镜。此外，还应检查内窥镜上是否留有雾气或尘埃。

# 5．操作使用方法

5.1调节图像清晰度

将内窥镜前端置于手掌中，模拟内窥镜实际工作状态调节摄像机调焦手轮，以获得最清晰图像。

5.2 调节白平衡

- 将摄像机与内窥镜相连，接通光源，对准一个纯白物体（注意调焦保证所选图像清晰）;

- 按白平衡按钮，直至监视器上出现“WHITE BANLANCING（白平衡）”。

- 不要移动摄像头，直至出现“WHITE  BANLANCING  OK(白平衡OK)”的字样出现。

摄像机自动存储每次白平衡的数据。这样下次打开摄像机时（如果没有更改摄像机和监视器的参数）将会出现相同的色调。

如果下列设置发生变化，应再次进行白平衡：

- 光源类型；

- 灯泡（例：更换新灯泡）；

- 内窥镜；

- 摄像机的镜头；

- 光导纤维；

- 摄像头；

- 对再现的色彩不满意。

注意：如果对颜色质量不满意，应检查监视器的调节设置（色度、对比度）。某些监视器的菜单上有色温选择按钮，可以调整彩色偏向其中一种色调。

5.3 调节参数

用户可以调节不同的参数，下面分别解释如何进行调节：

F-168D普及型：

根据使用的光源调节摄像机的光源类型设置，按下光源选择按钮，可以切换不同类型的光源，可以选择以下的光源种类：氙灯 其它 自然光 卤素。

亮度调节设定可以调节图像的亮度，以得到亮度最适合的图像，向上按钮可以增加图像的亮度，向下按钮可以降低图像的亮度，可以调节的范围是：0～100。

根据内窥镜图像在屏幕上的尺寸调节不同的窗口值，可以使摄像机的更准确的消除反光，以得到最好的图像，可以调节的窗口范围是：0～3。

标准型、动态型：

菜单按钮能显示被修改的参数。这样第一次按下菜单按钮会出现参数调节页面，显示可以调节的参数，按调节按钮选择需要调节的参数，然后使用冻结、存储按钮进行调节。之后以此类推。

以下是可以进行的调整：

- 光源类型：氙灯 其它 自然光 卤素

根据配套使用的光源调节摄像机的光源类型设置，可以得到使图像的色彩更自然，真实。

- 亮度（0～100）

可以调节图像的亮度，以得到亮度最适合的图像。

- 红饱合度：（0～100）

可以调节图像的色调，增加红饱和度可以使图像的色调偏向红色。

- 蓝饱合度：（0～100）

可以调节图像的色调，增加蓝饱和度可以使图像的色调偏向蓝色。

- 锐度：（0～3）

可以调节图像边缘的锐利程度，增加锐度可以使图像边缘更加锐利，反之可以使图像边缘更加柔和。

- 放大倍数（1～8）

可以放大图像，注意：图像被放大会减少可视区域，同时会降低图像质量。

- 消光区域（0～3）

根据不同内窥镜图像在屏幕上的尺寸调节相应窗口值，可以使摄像机的更准确的消除反光。

- 消光强度：（10％～90％）

可以更改摄像机的测光模式，调节该参数使摄像机更偏像于平均测光，或峰值测光。

- 图像增益：（0～100）

可以调节低照度下图像的亮度，注意：该值在提高图像亮度的同时会同时增加同像噪音。

- 语言：中文 ENGLISH

可以切换摄像机菜单的显示语言。

参数保存：参数调节完成后，再次按下菜单按钮，进入页面2，在这里我们提供了常用内窥镜的名称（THORACO胸腔镜 FIBRE纤维镜 ARTHRO关节镜 HYSTERO宫腔镜 CYSTO膀胱镜 ENT耳鼻喉 LOPARO腹腔镜 NERVE脑室镜），根据使用的内窥镜选择相应的存储位置，按下 确认按钮，可将设置好的参数存储在相应内窥镜名称下，再次按下“确认”按钮退出菜单。

调出参数：在待机状态下按3下菜单按钮，进入参数选择页面，选择相应的存储位置后，按下确认按钮可将存储的参数调出使用。

5.4  图像的冻结和存储（仅限标准型）

- 冻结及存储:

摄像机内最多可以存储15幅图像，如果存储的图像多于15幅，将依次覆盖之前存储的图像，图像的存储编号会在冻结时显示在（FREEZE FOR IMG）后面。

注意：摄像机内的图像会在摄像机重新启动后清除。

- 图像观察:

- SD卡存储：

如果需要继续检查下一个病例，再次按下SD按钮，SD卡内会建立新的文件夹，同时将新存储的图像存储在新的文件夹下。

注意：拔出SD卡时请务必关闭摄像机，否则可能造成数据丢失或设备损坏。

5.5  图像的存储和录制（仅限动态型）

- 冻结及存储：

见：5.4  图像的冻结和存储（仅限标准型）● 冻结及存储:

- 录制图像：

注意： 摄像机是以SD卡为介质保存录像和图像信息的。数据存储的数量是由SD卡的容量决定的，在SD卡存储空间较小时，请密切注意左上方的录像提示是否停止，以免SD卡存满后无法记录。（一小时的手术录像大约占用2.3G的空间） 录像必须使用SDHC卡，性能级别不低于Class2，推荐使用Class 4。 进行采集和录像操作时不可移除SD卡。 摄像机没有内部电源，断电时会导致未存储的数据丢失。

# 6．推荐使用的消毒方法

- 使用气体熏蒸的消毒方式。

- 使用浸泡消毒方式。

- 使用低温快速消毒方式。

- 使用一次性无菌隔离护套。

注意：摄像头只能使用浸洗液（戊二醛）或乳浆进行低温消毒。不可采用其他方法。对于使用其他消毒方法所造成的损坏，厂商概不负责。摄像头连接线禁止浸泡。

我们建议您将摄像头和光学接口一起浸泡消毒。

下述两点提示有助于您避免图像模糊问题：

- 准备手术时，启动摄像机和内窥镜，使其温度达到环境的温度。

- 内窥镜使用之前，应先使用清洁剂清洗内窥镜的前端。

# 7．一般故障的排除

| 故障现像 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机电源指示灯不亮 | 检查摄像机后面板的电源连接线是否连接 | 重新连接电源 |
|  | 检查电源保险丝（1A 250V）是否损坏 | 更换保险丝 |
| 开机后无图像 | 检查摄像头与控制主机的电缆是否连接好； | 重新连接摄像头 |
|  | 检查监视器是否处于正常工作状态； | 更换监视器 |
|  | 检查摄像机与监视器之间的信号连接线是否连接好。 | 重新连接或更换信号线 |
| 图像模糊 | 检查调焦手轮是否正确调焦 | 调节摄像头调焦手轮，使图像清晰 |
|  | 检查摄像机镜头是否有污渍 | 清洁摄像机镜头 |
|  | 检查所使用的内窥镜是否清晰 | 更换内窥镜 |
| 图像反光强烈或太暗 | 检查摄像机亮度参数是否过大或过小 | 调节亮度参数 |
|  | 检查光源、导光束是否处于正常状态。 | 调节或更换光源 |

# 8．售后服务

本产品不需要特殊的维护。但在使用中由于移动、操作人员变更、使用环境变化、参数调整等原因，可能会发生不正常现象，请参看一般故障的排除方法。对于其它情况，请联系我公司维修部门予以解决。

本产品在保修期内，由于产品自身原因引起的各种故障和损坏，我公司给予免费维修及更换。

本产品在使用中，因人为原因及不可抗拒的外部原因而造成的产品损坏，不属保修范围之内。

# 9．产品规格

- 图像传感器      1/3〞 CCD传感器

- 水平解析度      ≥480线

- 白平衡          AWC自动白平衡控制

- 最低照度        3 LUX

- 视频输出        VIDEO（复合视频）×2（普及型×1）

Y/C（亮度/颜色）×1

RGB（分量输出）×1（普及型不含）

DVI（数字输出）×1

- 工作电源        ～220V/50Hz

- 功率消耗        ≤25W

- 工作环境温度    5℃～40℃

- 相对环境湿度    ≤80%

- 产品尺寸        320×70×320（mm）

- 产品重量        4000g

# 10．运输与贮存

- 产品如需要运输应使用原产品包装材料，或其它合适的包装材料，包装完好后方可进行运输。

- 产品较长时间停用应贮存在相对湿度不超过85％，无腐蚀性性气体及通风良好、清洁的室内。

# 11．环境保护

本产品使用过程中不产生可能污染环境的废水、废气和废弃物。在产品达到或超过使用寿命或其它原因需要报废时，应由医院设备管理部门统一回收。

| 用 户 信 息 卡 |
| --- |
| 医院信息 | 医院名称 |  | 院长 |  |
|  | 详细地址 |  | 邮编 |  |
|  | 科室联系人 |  | 电 话 |  | 设备操作人 |  |
|  | 设备科负责人 |  | 电 话 |  | 操作人电话 |  |
| 产品信息 | 产品名称 |  | 产品型号 |  |
|  | 出厂编号 |  | 购买日期 |  |
|  | 合同号 |  | 设备销售商或代表 |  |
|  | 产品配置 |  |

填表人：                                        医院盖章：

此表单主要用于对用户档案的存档和售后服务。希望用户认真填写，以便公司及时的为您提供更好的服务，填写完成后请邮寄或传真至北京凡星光电医疗设备有限公司！

邮寄地址：

名  称：北京凡星光电医疗设备有限公司

地  址：北京海淀区曙光花园智业园B座5E、5F

电  话：010-88465027  88462641

邮  编：100097

传  真：88465323

产品维修信息：

| 医院名称 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 型号 |  |
| 产品编号 |  | 配件编号 |  |
| 维修信息： 工程师： 日 期： |

| 医院名称 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 型号 |  |
| 产品编号 |  | 配件编号 |  |
| 维修信息： 工程师： 日 期： |

| 医院名称 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 型号 |  |
| 产品编号 |  | 配件编号 |  |
| 维修信息： 工程师： 日 期： |

# Text boxes

按下存储按钮：

存储图像，屏幕显示（SAVE IN MEMORY）

再次按下存储按钮：

释放被冻结的图像，返回正常工作状态。

按下冻结按钮：

释放被冻结的图像，返回正常工作状态。

按下冻结按钮：

图像冻结，屏幕显示

（FREEZE FOR IMG…）

按下菜单按钮：

切换观察模式。（单画面，四画面，画中画）

按冻结按钮：

释放图像，返回正常工作状态。

(四画面模式)按调节按钮：

切换操作图像

按存储按钮：

顺序切换图像

按下存储按钮（在画面冻结状态需按两次）：

进入图像观察状态。

（FREEZE FOR IMG…）

（画中画模式）按调节按钮：

切换操作图像

按存储按钮：

顺序切换图像

(单一画面模式)按存储按钮：

顺序切换图像

（图像的存储编号为00时，显示实时画面）

按下SD按钮：

屏幕提示（MOUNT SD CARD CREATE FXIMG…）

SD卡内新建名为FXIMG…的文件夹

按正常的冻结及存储方式进行存储：

屏幕提示（SAVE IN SD&MEM）图像被同时存储在摄像机内和SD卡的相应文件夹下

将SD卡插入SD卡插槽（SD卡的金手指面向下，SD卡需事先进行格式化）

SD卡初始化完成时方格变为绿色。此时可以进行录像。

按录像按钮进行录像

录像时屏幕右上方会有绿色方格闪动。

按下确认按钮：停止录像。

再次按下录像按钮：

屏幕右上方会出现黄色的方格，录像过程暂停。

再次按下录像按钮：恢复录制。

将高速SD卡插入SD卡插槽（将SD卡的金手指面向下，需事先格式化），

屏幕右上方会显示红色方格，提示SD卡正在初始化。