## Sheet1
质检研发仪器设备采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 建议品牌 | 参考型号 | 数量 | 技术要求
1 | 自动旋光仪 | 上海仪电物光 | SGW®-532 | 1 | 仪器光源LED，工作波长589nm(钠D光谱)，分辨率0.001°，重复性(标准偏差δ)≤0.002°，样品低透过率0.1%，响应速度(全量程)8°/秒，温度控制：可控温帕尔帖(内置)，温控范围10-50℃，温控准确度±0.2℃，通信接口：USB/打印机/以太网，试管：100/200mm普通型，100/200mm控温型。
2 | 马弗炉 | 卡博莱特 | ELF11/14 | 2 | 温度范围： RT+10～1100℃；控温精度：±1℃；温度均匀度±5℃；室温升至1100℃≤40min；炉膛与控制器一体式结构；铝质炉门；容积14L，内尺寸：22×31×21cm，外尺寸：45×52×63cm。功率2.6KW，保温功率1.3kw
3 | 卡氏水分测定仪（库伦法） | 瑞士万通 | 917 Coulomete | 1 | 水分测定范围10µg~200mg，测量精度±0.3%，内置隔膜泵（可以自动添加试剂和排空测量杯中的废液），连接打印机，语言支持中文，具有库仑法水分测定和溴价溴指数测定功能。
4 | 卤素水分仪 | 赛多利斯 | MA100 | 1 | 量程：100g，精度0.0001g；重复性：≤5g为±0.1%，≥5g为±0.02%；温度范围30～200℃，调温分辨率1℃；具有内置砝码，自校功能；连接打印机。
5 | 粉体特性测试仪 | 百特 | BT-1000 | 1 | 适用于非金属粉末包括休止角、崩溃角、平板角、滑动角、分散度、振实密度、松装密度、差角、压缩度、空隙率、凝集度、均齐度、霍尔流速、流动性指数、喷流性指数项目测定；角度范围0-90°。
6 | 电动振筛机 | / | / | 1 | 筛体平面回转运动，振幅，振幅35±10mm，振动频率220±10次/min，拍击频率150±10次/min；含整套标准试验筛（含80目）。
7 | 除湿机 | 多乐信 | ERS-8138L | 2 | 除湿量110L/D（30℃,80%RH），适度范围调节10%～90%，湿度控制精度±3%；具备低温化霜功能，具备断电记忆功能，工作温度5～38℃。
8 | 防爆冰柜 | 英鹏 | BL-200WS400 | 2 | 防爆；有效容积：400～500L；分冷藏区和冷冻区；能数显、调节各温区温度；冷藏区温度范围：0～10℃，冷冻区温度范围：-18～0℃。
9 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-310S | 2 | 有效容积：约300L，带USB接口；能实时数显温度，风冷无霜；温度要求：2～8℃，精度±1℃；湿度35～75%，精度±1%；门体自带暗锁，配挂锁，同时具有高低温湿度等报警功能；搁架数量：6个。
10 | 磁力搅拌器 | 海道夫 | Hei-PLATE Silver 1 Package | 8 | 具有数字背光显示屏，可设置和监控各项参数；转速范围是100-1400rpm，精度为±2％；温度设定范围室温至300℃，温度设置精度±℃，外接Pt1000温度传感器。
11 | 磁力搅拌器 | 巩义予华 | ZNCL-CS | 5 | 智能数显，可搅拌、可控温（最高温度不得低于200℃）。
12 | 双层玻璃反应釜 | 欣维尔 | Z100177 | 4 | 50L；双层玻璃反应釜防爆系列，双层玻璃反应釜通过在夹层内通入冷热源，可在密封的条件下，进行加热和制冷合成反应。通过配置各种玻璃仪器，可进行回流、减压蒸馏、分液、精馏、结晶等各种反应。耐温、防腐、高真空、搅拌无死角。（需配套回流冷凝管以及恒压滴液漏斗）
13 | 高低温循环装置 | / | / | 4 | 储液容积：40L；空载调节范围：-40~98℃；用于13项反应釜加热或冷却。
14 | 旋转蒸发仪 | 长城科工贸 | R-1010 | 2 | 配水浴加热锅、配接收瓶、旋转瓶；玻璃组件均为高硼硅玻璃，浴槽采用电动升降, 采用快装法兰,双路传感器，防止浴槽干烧。温度范围：5-95℃；转速调整：无极调速；转速范围20-130rpm；旋转瓶：10L，法兰口。
15 | 旋转蒸发仪 | 长城科工贸 | R-1005 | 2 | 配水浴加热锅、配接收瓶、旋转瓶；玻璃组件均为高硼硅玻璃，浴槽采用电动升降, 采用快装法兰,双路传感器，防止浴槽干烧。温度范围：5-95℃；转速调整：无极调速；转速范围20-130rpm；旋转瓶：5L，法兰口。
16 | 真空隔膜泵 | 德国VACUUBRAND | MZ 2C NT+TK+EK | 4 | 与15和16项旋转蒸发仪配套。极限真空：7mbar；开启气镇时极限真空：12mbar；最大抽速：2.0m3/h，33.3L/min。
17 | 低温冷却循环泵 | 杭州惠创 | DLSB-5/10 | 4 | 与15和16项旋转蒸发仪配套。储液容积：5L；空载调节范围：-20℃；制冷量：1248-319；流量：20L/min。
18 | 低温恒温反应浴 | 杭州惠创 | HCFYY-5/80 | 2 | 最低温度-78℃。
19 | 离心机 | 鑫中大 | PSB450 | 2 | 直径：450mm。装料限重：21kg；最高转速：1700；分离因素：800；电机功率：1.5kw。
20 | 紫外可见分光 光度计 | 上海精科 | L7 | 1 | 测光方式双光束；波长范围190 ~ 1100nm；波长大允许误差±0.3nm；波长重复性 ≤0.2nm；光谱带宽1.8nm；透射比大允许误差±0.3%（T）；透射比重复性≤0.15%（T）；透射比显示范围0.0 ~ 200.0%（T）；吸光度显示范围-0.301 ~ 4.000（A）；浓度显示范围0000 ~ 9999（C）；扫描速度： 快、中、慢 3档可选；杂散光≤0.03%（T）（在220nm以NaI测定，在360nm以NaNO2测定）；噪 声100%（T）噪声≤0.15%（T），0%（T）噪声≤0.1%（T）；基线平直度±0.002A ( 200 ~ 1090nm )；漂 移≤0.0009A/0.5h（开机2h后，500nm处）。
合计 |  |  |  | 51