乳房活检与旋切系统功能要求及技术参数

一.临床适用范围：适用于超声、X线三维立体定位、核磁引导下乳腺微创活检取样。

二.设备为非接触人体有源器械，其配套乳房活检取样探针为一次性无菌无源接触  人体有创外科器械，须分别具有各自独立的医疗器械注册证，即提供设备医疗器械注册证1份，乳房活检取样探针医疗器械注册证1份。

三．设备主要功能及配置

1.15吋触摸式液晶屏：屏幕实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口切割方向并达到取样更精准之效果。便利与直观的设计，提高附加功能的使用率，以及提高手术效率进而更省时间。

2.中文操作界面选项功能：更容易操作、缩短学习曲线、提高机器使用效率与安全性（减少操作误解）。

3.故障排除功能：中文提示，及时处理、降低对手术的影响。

4.真空、取样要求：

4.1真空强度和持续不间断负压抽吸：17-29inHg，取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸。

4.2单独真空抽吸功能：术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸，保证术野清晰。

5、驱动手柄要求：

5.1.驱动手柄配有内置前灯，用来在暗室中照亮穿刺区域。

5.2 驱动手柄同时满足超声与钼靶定位引导下操作，更符合经济效益。

6.切割功能模式

6.1 全自动或手动切割功能可选。

6.2全切和半切功能：术中刀槽大小可调1/2，根据病灶大小及位置，用以取全长或一半长度的组织。

6.3程序预设样品切割范围选择：含360度、240度、180度及60度，确保完整切割，不产生误切、漏切。

6.4 正常组织模式和致密组织模式可选：对于钙化或质地坚硬的组织可选择致密组织模式进行切割，保证手术精细、安全。

6.5  精确模式，增加360度切割频率（从6条切割提高为12条切割/圈），提高取样精准性；

6.6  设备操作步骤记录功能，可输入文字记录手术操作细节。

7.术中处理要求

7.1术中如有出血，可进行单独的真空抽吸，或通过旋切通道后端直接注入止血剂。

7.2术中补充麻醉剂：通过旋切通道后端直接注入麻醉剂，活检针可自动旋转360度将药液均匀分布于术腔。

8.系统控制要求

8.1具有程序预设功能，所有功能都可以进行术前程序预设。

8.2手术控制方式：手柄和脚踏两种控制方式，术中可随时暂停或恢复工作。

8.3 系统可升级

9.视频/文档教学功能：

9.1 提供取样针与手柄安装、耗材拆除清理、渗液处理、麻醉与标记物置入步骤，与漏气排除动画显示。

9.2可导出导入图像资料。

10.手柄双接口功能

10.1 可同时接入2个手柄，实现一台设备可在超声，钼靶，核磁下同时使用。

四、配置便携式全数字彩色超声诊断系统壹套

1.产品名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪

2.用途说明：

2.1主要用于腹部、妇产科、心脏、儿科、新生儿、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器、外周血管及ICU、麻醉科、神经、肌骨等临床科室。

2.2产品为2018年以后最新产品（已注册证为准）有升级能力的设计，以首次注册时间为准（提供产品注册证证明）具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

3.系统技术规格及概述：

3.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

3.2 镁铝合金外壳设计，超轻机身，给用户提供真正的便携体验。机器重量≤4.4KG.

3.3 15寸高分辨率彩色液晶显示器，

3.4显示器开合倾斜角度: ≥150°

3.5 10寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制.

3.6 A/D转换率12bit

3.7主机内置1个探头接口，可接探头扩展器

3.8双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示；屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。盒上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤35s 关机≤5s

3.9 自适应多普勒成像

3.10自适应空间复合成像

3.11斑点噪声抑制成像

3.12频率复合成像

3.13谐波成像模式

3.14数字多波束合成

3.15 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.16频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

3.17连续波多普勒成像

3.18组织自适应成像

3.19独立角度偏转

3.20实时三同步（B+C+D）

3.21扩展成像

3.22智能频谱增强技术

3.23自动IMT测量

3.24一键优化

4.注释、体位图及测量/分析/报告

4.1注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成280个用户自定义词组 支持词组移动和编辑 支持触摸键盘

4.2二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等

4.3多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等

4.4  M型测量：距离、时间、斜率、心率等

4.5自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等

5.测量和存储

5.1全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

5.2电影回放和图像后处理，所有模式下可用

5.3图片回放:B模式 最大: ≥48000帧，Color：最大：≥28000帧

5.4支持手动、自动回放电影；电影存储时间长度可预置

5.5支持图像后处理

6.数据存储和管理

6.1  所有模式下可用

6.2  120G 内置SSD硬盘

6.3  可导出PDF格式的病人报告

6.4  支持>28,000张无损压缩静态图片存储

7.连通性要求

7.1 配备USB3.0接口，2个USB2.0接口

7.2  视频输出：HDMI、S-video

7.3  支持网络连接、WIFI连接

7.4  支持DICOM 3.0

8.系统技术参数及要求

8.1二维灰阶（B）

8.1.1  特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视

8.1.2  TGC分段调节≥8段，LGC≥6段,通过触摸屏实现操作

8.1.3  二维灰阶：≥256

8.1.4  扫描角度：≥150°

8.1.5 最大探测深度：≥38CM

8.1.6  频率：宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组。

8.1.7频率范围：1.0-17.0HMz（依赖不同探头）

8.1.8   增益0-250dB

8.1.9    动态范围≥300dB

8.1.10  一键全屏放大

8.2彩色多普勒（Color）

8.2.1  血流速度：高速、中速、低速一键调节

8.2.2  双实时：B、B+C

8.2.4  扫描角度偏转：±30度 (线阵探头)

8.2.5  彩色增益：≥100dB  步长1dB

8.3脉冲多普勒（PW）

8.3.1 实时三同步：B+C+PW

8.3.2 增益：0-100dB 步长1dB

8.3.3  HPRF：自动激活

8.3.4取样容积: 0.5-35mm 分级可调（提供证明图片）

8.3.5偏转角度:±20度 (线阵探头)

8.3.6频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向

8.4连续多普勒（CW）

8.4.1  血流速度：高速/中速/低速一键调节

8.4.2  PRF: ≥80kHz

8.4.3  增益: 0-100dB 步长1dB

8.5   M模

8.5.1  扫描速度: 1-12s

8.5.2  灰阶图谱: ≥10档

9.探头规格

9.1  可选探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵探头等

9.2  探头频率：频率带宽1.0-17.0 MHz（依赖不同探头）

9.4 穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。

10.产品安全性能：符合CE、FDA、CFDA认证

五、耗材要求：

耗材名称：乳房旋切穿刺针及配件

1、满足乳腺肿瘤微创活检手术的需要，包括病灶的部分切除活检取样和全部切除微创手术。

2、大样本取样，轴直径为4.19+0.03/-0.05mm, 取样容积≥0.09-0.14 mm³。

3、三凹面专利设计：穿刺针针尖为三凹面刀尖设计，以保证穿透致密组织。

4、一体化封闭式真空负压抽吸和样品传输通道，确保同一规格活检取样针的通道内腔更大，并保持持续高负压抽吸传送至集样盒，减少堵针，且全封闭装置可避免肿瘤细胞针道转移。

5、7G大样本取样，缩短手术时间，病理结果更准确。

6、扇形剪切模式，利用剪切力确保彻底切断纤维组织，无需停止点，避免发生刀头变钝、切割中断的现象。

7、穿刺针可与VAB专用的乳腺标记物（Breast tissue marker）配套使用，标记物可作为活检后随访，或手术前的定位标记。

8、样本槽覆盖生物膜保护标本不受到污染，可满足超声和钼靶引导下操作，无需更换手柄，更符合经济效益。