潍坊市人民医院

便携式肺功能仪等设备院内公开招标公告(二次）

一、项目名称：便携式肺功能仪等设备一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 预算总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段三 | 眼底镜（直接/间接） | 2 | 4 |
| 标段五 | 无创呼吸机 | 2 | 9.52 |
| 标段六 | 震动排痰机 | 2 | 8.56 |
| 标段十二 | 呼气分析仪及配套耗材 | 1 | 6 |
| 标段十三 | 中医封包综合治疗仪及配套耗材 | 3 | 3 |

四、技术参数及要求：见附件。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年8月26日上午9点至9月1日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月25日

附件：功能要求及技术参数

公共要求：1.根据财政部第87号令，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算。

2.设备配套耗材不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。

标段三：眼底镜（直接/间接）

一、设备技术参数及功能要求：

1.电子开关，连续可变光调整，及120秒后开关自动关闭功能。

2.满足3.5伏及以上LED（5500K）照明。

3.LED的工作寿命至少20000小时，约为2年。

4.带29屈光度的矫正镜片（L2）；正透镜（1-10,12,15,20,40）；负透镜（1-10,15,20,25,30,35）。

5.带89屈光度的矫正镜片（L3）；正透镜（1-45 单步变化）；负透镜（1-44 单步变化）。

6.非球面聚光平透镜、平行光束。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3 提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标段五：无创呼吸机

一、设备技术参数及功能要求：

*1.产品具有国家药监局 III 类医疗器械注册证。

2.全中文液晶操作界面。

3.兼容有创/无创通气功能；

4.具有内置电池，保证正常工作 2 小时以上。

5.通气模式: CPAP、S、S/T（PS）、T、PAC等。

#6.压力范围: IPAP 4-40 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，PS 0-38 cmH2O，CPAP 4-20 cm H2O。

7.呼吸频率: 5~60 bpm。

8.最大供氧流量≥30L/min。

9.*氧气接入方式：在主机进气端供氧。

10.#具有氧浓度实时监测功能 ，氧浓度值在主机屏幕上实时显示；（提供证明材料）。

11.吸气时间（Ti）：0.2-4s。

12.吸气时间窗控制：0.3-4.0sec。

13.吸气上升时间: 150-900 ms（50ms 一增量），吸气下降时间：100-400ms。

14.吸气/呼气灵敏度调节≥5 档可调。

15.屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS 值、自主触发和切换指示及百分比、压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近 5 分钟 MV 及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示等。

16.报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警等。

17.具有面罩类型矫正技术。

18.加温湿化器为独立的、与主机分体使用，湿化罐可高温高压消毒。

19.具有 FDA 或 CE 认证证书；

20.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机主机 | 1台 |
| 2 | 加温湿化器 | 1套 |
| 3 | 呼吸管路 | 1套 |
| 4 | 口鼻面罩 | 1套 |
| 5 | 医用台车 | 1套 |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标段六：震动排痰机

一、设备技术参数及功能要求：

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 标段十二：呼气分析仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一氧化氮检测器 |
| 2 | 一氧化碳检测器 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.适用范围：用于检测呼出气中NO和CO气体的浓度（需配合相应的检测器使用）。

2.采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式。

3.智能化呼气采样。在线测试引入了智能化，代替人工专业指导，呼吸困难人群均能成功呼气采样。

*4.离线采样器具备压力与流量控制模块，患者可多次呼气采集气体。

*5.潮气采样器具备吸气过滤装置，操作便捷，可有效的过滤空气中的污染。

6.检测需要的有效分析气体量：30毫升。

7.呼气流速。口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。

8.仪器具备联检功能，可联合检测大小气道（FeNO+CaNO）、上下气道（FeNO+FnNO），一次检测两项指标。

9.仪器系统可与医院HIS等系统数据互联。

10.仪器配备电脑PC测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。

11.仪器配套使用的一氧化氮检测器和一氧化碳检测器应具有单独的二类医疗器械注册证。

三、性能指标

*1.测试范围：NO：0ppb－3000ppb；CO：0ppm-250ppm。

2.检测下限：NO：3 ppb；CO：2ppm。

*3.准确性（与标准配气的比较）：

3.1呼气NO: 当测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；当测定值≥50ppb，误差＜±10%；

3.2呼气CO: 当测定值≤20ppm，误差＜±2ppm；当测定值＞20ppm，误差＜±10%；

4.重复性：相对偏差CV应在10％内。

5.稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内。

四、质量控制

1.仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。

#2.仪器除了可通过标准气和呼出气检验校准外，具备可以按模拟的人体呼出气进行校准自标定的技术，保证仪器的质控需求。

3.具有ISO13485 质量体系认证。

五、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标段十三：中医封包综合治疗仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 名称 | 成份、功效及作用 |
| --- | --- |
| 咳嗽复合磁疗包 | 半夏、贝母、苏子、防风、桂枝等;宜肺平喘、祛风散寒、祛痰止咳、润肺散结；适用于调理慢性呼吸系统疾患。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.设备主要由控制器、远红外线包、复合磁疗包组成。

2.采用产生与人体波长相符的远红外线方式，达到加热迅速，并产生分子共 振的效果，建立皮下生物通道。

3.输出8～15um远红外线、0.08mT 以上永磁场、定向导入、穴位刺激、热 敷效应等，在敷贴部位形成综合能量场。

4.能针对不同病症采用不同的复合磁疗包，实现分症治疗。

5.采用微电脑智能控制技术,视窗操作，触屏控制。能自动识别复合磁疗的种类、生产日期、使用情况。

6.采用物理隔离电源，24V 低电压供电，使用安全。

7.加热温度自动恒温控制。治疗温度可根据需要在一定范围调节（36℃～ 48℃），并具有自动记忆功能；治疗时间可显示可调节。

8.设有两路输出，可同时供两人或两个部位使用。

9.设有治疗信息数据库，医护人员操作查询继往治疗信息。同时备有网络数据传输接口，可以实现数据传输。

10.输入电压和频率：AC100～240 V，47～60 Hz。

11.输出电压：DC24V（物理隔离）。

12. 额定输入功率：180VA+10%。

13.治疗温度：38℃～48℃（可调）。

14.远红外波长：8um～15um。

15.磁场强度：≥0.08mT×5。

16.治疗时间：30/40/50/60min（四档）。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。