潍坊市人民医院手术显微镜等设备院内公开招标公告（二次）

一、项目名称：手术显微镜等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 手术显微镜 | 1 | 19.5 |
| 标段四 | 手术放大镜 | 4 | 14 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年3月25日上午9点至3月31日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月24日

附件：功能要求及技术参数

标段一 手术显微镜

一、设备技术参数及功能要求：

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 落地式；集成内置双通道LED光源；支架系统具备良好的平衡性和刚性，具有足够的肢体操作空间。 |
| 2 | 双目镜筒 | 0°～190°变角双目镜筒带瞳距调节机构,焦距：F=170mm |
| 3 | 双目镜筒瞳距调节范围 | 54mm～76mm |
| 4 | 目镜 | 倍数12.5x,目镜屈光度调节范围：±7D，护眼杯高度可调。 |
| 5 | 转鼓因子 | 手动六档γ=0.3x、0.5x 、0.8x、1.2x、2x、3x； |
| 6 | 总倍率（F250） | 放大倍数:2.8x、4.2x、6.9x、10.4x、17.0x、25.6x； |
| 7 | 视场直径（F250） | 8mm~78mm |
| 8 | 光斑直径（F250） | >Φ90mm |
| 9 | 物面照度（F250） | LED光源 >60000Lx |
| 10 | 滤色片 | 橙色滤光片、绿色（无赤）滤光片 |
| 11 | 横臂组件 | 小横臂：小横臂长度600mm，旋转角度±150º，上下移动±300 mm； 大横臂：大横臂长度300mm，旋转角度360º； |
| *12 | 120°平衡臂 | 具有平衡阻尼功能 |
| *13 | 立体分光器 | 30°光学延长器与分光器集成 |
| 14 | 照明系统 | LED光源，亮度连续可调 |
| 15 | 自动开光装置 | 横臂内带有灯泡自动开关装置 |
| 16 | 安装方式 | 落地式 |
| *17 | 大变焦物镜 | 调焦范围F=190~300mm |

二、配置要求

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颌面外科手术显微镜（落地式） | 1 |
| 2 | 30°立体分光器 | 1 |
| 3 | 0-190°变角双目镜筒 | 1 |
| 4 | 双通道LED冷光源 | 1 |
| 5 | 6档光学变倍（转鼓） | 1 |
| 6 | 120°平衡臂 | 1 |
| 7 | 三维助手镜 | 1 |
| 8 | 大变焦物镜（F=190-300mm） | 1 |
| 9 | 使用说明书（含光盘） | 1 |
| 10 | 医用消毒罩（套装） | 1 |
| 11 | 显微镜专用工具盒 | 1 |

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段四 手术放大镜

一、设备技术参数及功能要求：

1.产品名称：医用放大镜

2.放大倍数：2.5倍

3.重量：不大于33.0g

4.工作距离45cm时的视野直径不小于20cm

5.景深：具有完美的景深，提供真实的色彩还原

6.要求：手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生

7.镜架：钛及合金

9.放大镜主体(滚筒)：聚碳酸酯

10.眼镜镜片 & 放大镜镜片：MR

11.所需配置数量：放大镜1个、眼睛盒1个、眼镜布1条、调节螺丝刀1个、绳带1根

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）