潍坊市人民医院便携式肺功能仪等设备院内

公开招标公告(二次）

一、项目名称：便携式肺功能仪等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段九 | 恒温箱 | 4 | 2 |
| 标段十 | 阴凉柜 | 14 | 8.4 |
| 标段十一 | 超低温冰箱 | 2 | 11.5 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年10月31日上午9点至11月4日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月28日

附件：功能要求及技术参数

- 标段九：恒温箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.控温方式：微电脑控制，具有定时、报警等安全功能

2.额定电源：AC220v  50HZ

3.额定功率：600w

4.外形尺寸：640*740*1050mm±2%

5.内部尺寸：500*600*700mm±2%

6.控温范围：5-80℃，温度精确度±1度

7.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.搁板：4层，可任意调整高度，单层负荷重量≥10kg

9.温度显示：自动显示箱体内温度

10.报警功能：超温报警、传感器故障报警

11.照明灯：箱体内具有照明设施

12.材质：不锈钢材质

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

- 8.若有其他优惠请自报

- 标段十：阴凉柜

一、设备技术参数及功能要求：

*1.符合GSP认证标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书并注所在页数。

2.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4.先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

*6.温湿度自动记录存储功能（记录时间可调）,自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8.除湿功能蒸发器是沁水铝材质，管道采用铜管，不生锈。

9.双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

*10.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染和影响）。

11.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻.保温性能好等特点。

12.蒸发器配置加热丝。

13.公司资质有质量管理体系ISO9001认证证书.强制性产品认证CCC证书（提供证明材料并注所在页数）

14.温度范围（℃)：冷藏（2~8）

15.湿度范围（RH)：35%～75%

16.额定电压：220V/50HZ

17.整机功率(W)：340±2%

18.有效容积(L)：800±10L

19.制冷剂：R134a

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

- 8.若有其他优惠请自报

标段十一：超低温冰箱

- 一、超低温冰箱设备技术参数及功能要求：

1.有效容积≧338L，

2.样式：立式

3.外部尺寸： ≦830*900*1900mm，适合进入门宽750mm以上门；

4.内部尺寸：≧450*600*1100mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板

5.温度控制：微电脑控制，温度数字显示,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

6.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

7.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

8.门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；

9.一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计；不锈钢内门手把。

10.隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

11.创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。

12.搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；

13.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性。

14.测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

15.标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

16.25℃环温时，降温速度≤5小时

17.自动加热门体平衡孔设计，解决短时间内连续多次开门。

18.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱.触电风险。

*19.数量1台，最高限价4万元。

- 二、超低温冰箱设备技术参数及功能要求：

1.箱内温度-40℃ ~-86℃可调

2.微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

4.具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

5.多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

6.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

7.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

8.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9.标配两块12V锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行

10.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（提供证明材料并标注所在页数）；

11.2个进口品牌变频压缩机，稳定运行功率≤650W;

12.25℃环温时，耗电量应≤9Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；（提供证明材料并标注所在页数）

13.箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；提供国家级的第三方机构报告并标注所在页数；

14.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（不少于四把钥匙）及双挂锁；选配电磁锁（打卡或指纹）；

15.4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

16.使用真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

17.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

18.节能风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机，智能变速运行。

#19.低噪音，稳定运行噪音要低于45分贝，提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告并标注所在页数；

20.具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

21.具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

22.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

23.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

24.配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

25.产品配置PT100高精度传感器；

26.触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

27.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等；

28.具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

29.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

30.标配文件夹和存笔槽，方便存放记录文件以及马克笔。

31.标配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。

32.标配单机版样本库管理软件，方便实现冰箱空间的简单管理

33.冰箱内有效容积＞800L，整机装箱量（2ML冻存管容量）60000个样本；

34.外部尺寸（宽x深x高）≤1150x1000x2000mm

35.内部尺寸（宽x深x高）≥870x710x1310mm

36.净重：380±3% kg

*37.数量1台，最高限价7.5万元。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报