潍坊市人民医院便携式肺功能仪等设备院内公开招标公告

一、项目名称：便携式肺功能仪等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 便携式肺功能仪 | 1 | 5.9 |
| 标段二 | 眼底镜（直接/间接） | 2 | 4 |
| 标段三 | 裂隙灯及照相系统 | 1 | 9.18 |
| 标段四 | 无创呼吸机 | 2 | 9.52 |
| 标段五 | 呼吸湿化治疗仪及配套耗材 | 2 | 9.8 |
| 标段六 | 膈肌起搏器 | 3 | 10.2 |
| 标段七 | 呼气分析仪及配套耗材 | 1 | 6 |
| 标段八 | 中医封包综合治疗仪及配套耗材 | 3 | 3 |
| 标段九 | 恒温箱 | 4 | 2 |
| 标段十 | 阴凉柜 | 14 | 8.4 |
| 标段十一 | 超低温冰箱 | 2 | 11.5 |
| 标段十二 | 产后治疗仪 | 2 | 6 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年10月12日上午9点至10月18日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月11日

附件：功能要求及技术参数

标段一：便携式肺功能仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.能够实现与医院HIS系统联网

2.能够实现外接打印机打印A4纸质报告

3.自动分析测试结果

4.有ISO9001国际认证及有效期内的中国进口医疗器械注册证

5.技术参数

5.1 流 量 表：数字式双向涡轮

5.2流量范围≥16L/S

5.3精 确 度：± 3%

5.4气流阻力（12 L/s时的动态系统阻力）：＜0.5cmH20 L/S

5.5容量：12L

5.6温度传感器：半导体型 （0-50℃）

5.7红外阻断数字涡轮式流速传感器

5.8具备接口：RS232, USB, 蓝牙

6.软件要求：

6.1中文操作软件。

6.2存储≥6000份测试记录

6.3具备配置内置打印机，快速静音热敏打印

6.4具备蓝牙及USB连接功能打印A4纸测试报告

6.5根据ATS对肺功能测定的原则来进行质量控制（BTPS标准数据校准）。

6.6高清彩色平板，实时显示测试过程及测试结果

6.7数据库：包括患者数据库、诊断数据库、临床报告数据库等等。

6.8打印报告格式按ATS/ERS要求设置。

*6.9肺功能测试软件功能：内置多种族国际标准预计值公式，可提供实测值与预计值百分比，自动分析检测结果，及选择最佳测定结果。测试软件经国家药监局检测，提供有效证明材料并标注所在页数。

6.10通过肺功能测量管理软件实现测定项目的电脑实时操作，可储存测试结果，且存储的所有患者资料可与计算机工作站共享，软件可导出PDF报告。

6.11屏幕可显示8吹气道吹气参数

6.12记录≥3次最好测试结果

6.13内置充电电池，连续工作6小时以上，交直流两用

6.14通气功能测试： FVC、IVC、VC、MVV、VT、FEV1、FEV6、FEV1/FEV6、FEV6/FVC、PEF、 PIF、FEV1/FVC、FEF25-75、FEV1/VC%、%FEV1、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、ERV、IRV、VE、Rf、ti、te、ti/t.tot、VT/ti、BestFVC、BestFEV1。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段二：眼底镜（直接/间接）

一、设备技术参数及功能要求：

1.电子开关，连续可变光调整，及120秒后开关自动关闭功能

2.满足3.5伏及以上LED（5500K）照明

3.LED的工作寿命至少20000小时，约为2年

4.带29屈光度的矫正镜片（L2）；正透镜（1-10,12,15,20,40）；负透镜（1-10,15,20,25,30,35）

5.带89屈光度的矫正镜片（L3）；正透镜（1-45 单步变化）；负透镜（1-44 单步变化）

6.非球面聚光平透镜、平行光束

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段三：裂隙灯及照相系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.具有高通透性全新光学设计，能实现全程序控制，照相系统与分析软件系统高度整合。

*2.配置同轴背景光照明系统：能将暗室中裂隙光以外的部分清晰显现。

*3.配置同步闪光照相装置：可拍摄精彩的角膜细节和细微病变的影像。

4.显微镜类型：上光源伽利略式光学。

5.显微镜总倍率：6X、10X、16X、25X、40X

6.改变倍率形式：转鼓式五档变倍。

7.目镜：12.5X;双目镜联动装置。

8.屈光度调节：-7D～+7D

9.瞳距调节范围：52mm～85mm

10.视场直径：6X:37mm、10X:23mm、16X:14mm、25X:8.7mm、40X:5.7mm

11.裂隙高度：1mm～14mm连续可调。

12.裂隙宽度：0mm～14mm连续可调。

13.亮度调节：五档调光或无级调光。

14.光斑直径：φ14、φ10、φ8、φ5、φ3、φ2、φ0.2（mm）。

15.裂隙角度：0°--180°可旋转。

16.裂隙前倾：5°、10°、15°、20°。

17.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片、黄色滤光片。

18.固视标：红色LED。

19.照明方式及灯泡：进口卤钨灯泡或LED灯可选

*20.图象采集媒介：高清单反相机，有效像素≥2400万，能对所见图像进行数字化还原显示并具有1080P高清动态录像功能。

21.图象监视系统：目镜，裂隙灯软件监视窗口能实时同步地显示所见影象。

#22.具有专业裂隙灯图像处理软件（提供证明材料并标注所在页数）。

23.专业认证级软件系统必须保证和设备光学数码部分的兼容性，具有好的稳定性和后期扩展性；软件具有图像分析处理功能：大容量存储空间可对病例存储，并可对病灶进行分析，测量，计算及影像增强，为眼表/角膜/晶体等部位研究提供可靠帮助，并能为治疗效果作出对比分析；可在图片上以文字的方式标注患者信息、眼别、检查日期、病灶注解等，并可随意拖动位置。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段四：无创呼吸机

一、设备技术参数及功能要求：

*1.产品具有国家药监局 III 类医疗器械注册证

2.全中文液晶操作界面。

3.兼容有创/无创通气功能；

4.具有内置电池，保证正常工作 2 小时以上；

5.通气模式: CPAP、S、S/T（PS）、T、PAC 等

#6.压力范围: IPAP 4-40 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，PS 0-38 cmH2O，CPAP 4-20 cm H2O；

7.呼吸频率: 5~60 bpm；

8.最大供氧流量≥30L/min；

*9.氧气接入方式：在主机进气端供氧；

#10.具有氧浓度实时监测功能 ，氧浓度值在主机屏幕上实时显示；（提供证明材料）

11. 吸气时间（Ti）：0.2-4s

12.吸气时间窗控制： 0.3-4.0 sec

13.吸气上升时间: 150-900 ms（50ms 一增量），吸气下降时间：100-400ms

14.吸气/呼气灵敏度调节≥5 档可调 ；

15.屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比 I:E、实时压力监测条图显示、PS 值、自主触发和切换指示及百分比、压力-时间波形，流速-时间波形，最近 5 分钟 MV 和呼吸频率波形趋势，最近 5 分钟 MV 及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示等；

16.报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/ 低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警等；

17.具有面罩类型矫正技术；

18.加温湿化器为独立的、与主机分体使用，湿化罐可高温高压消毒。

19.具有 FDA 或 CE 认证证书；

20.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机主机 | 1 台 |
| 2 | 加温湿化器 | 1 套 |
| 3 | 呼吸管路 | 1 套 |
| 4 | 口鼻面罩 | 1 套 |
| 5 | 医用台车 | 1 套 |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段五：呼吸湿化治疗仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 成份、功效及作用 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻氧管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加湿呼吸管路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 湿化水盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

2.流量设置调节范围：2L-70L/min。

*3.可实现70L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

4.支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-70L时调节精度为5L。

5.温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。

6.温度设置调节精度：1℃。

7.具备多点温湿度传感器。

8.安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

9.主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

10.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗波形。

11.机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。

12.机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

13.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。 （手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。

14.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

15.具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

16.彩屏，尺寸≥4英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

17.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

18.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

19.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

20.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

21.提供鼻塞（大中小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。

22.提供配套移动台车和吊臂。

23.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

24.报警提示功能： 管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。

25.具备报警消音功能。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段六：膈肌起搏器

一、设备技术参数及功能要求：

*1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz， 脉冲宽度：200us；

2.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择。刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节；

3.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，具备倒计时功能；

4.具有贴片位置提示功能；

5.内置锂电池：满电后持续使用大于8小时；

6.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；

7.噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB；

8.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V；

*9.电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%；可用直流电源。

10.工作模式：连续运行。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段七：呼气分析仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮检测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一氧化碳检测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.适用范围：用于检测呼出气中NO和CO气体的浓度（需配合相应的检测器使用）。

2.采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式。

3.智能化呼气采样。在线测试引入了智能化，代替人工专业指导，呼吸困难人群均能成功呼气采样。

*4.离线采样器具备压力与流量控制模块，患者可多次呼气采集气体。

*5.潮气采样器具备吸气过滤装置，操作便捷，可有效的过滤空气中的污染。

6.检测需要的有效分析气体量：30 毫升。

7.呼气流速。口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。

8.仪器具备联检功能，可联合检测大小气道（FeNO+CaNO）、上下气道（FeNO+FnNO），一次检测两项指标。

9.仪器系统可与医院HIS等系统数据互联。

10.仪器配备电脑PC测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。

11.仪器配套使用的一氧化氮检测器和一氧化碳检测器应具有单独的二类医疗器械注册证。

三、性能指标

*1.测试范围：NO：0ppb－3000ppb；CO：0ppm-250ppm；

2. 检测下限：NO：3 ppb；CO：2ppm；

*3.准确性（与标准配气的比较）：

3.1呼气NO: 当测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；当测定值≥50ppb，误差＜±10%；

3.2呼气CO: 当测定值≤20ppm，误差＜±2ppm；当测定值＞20ppm，误差＜±10%；

4.重复性：相对偏差CV应在10％内；

5.稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内；

四、质量控制

1.仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。

#2.仪器除了可通过标准气和呼出气检验校准外，具备可以按模拟的人体呼出气进行校准自标定的技术，保证仪器的质控需求。

3.具有ISO13485 质量体系认证。（提供证明材料并标注所在页数）

五、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段八：中医封包综合治疗仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 成份、功效及作用 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咳嗽复合磁疗包 | 半夏、贝母、苏子、防风、桂枝等;宜肺平喘、祛风散寒、祛痰止咳、润肺散结；适用于调理慢性呼吸系统疾患。 |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.设备主要由控制器、远红外线包、复合磁疗包组成。

2.采用产生与人体波长相符的远红外线方式，达到加热迅速，并产生分子共 振的效果，建立皮下生物通道。

3.输出 8～15um 远红外线、0.08mT 以上永磁场、定向导入、穴位刺激、热 敷效应等，在敷贴部位形成综合能量场。

4.能针对不同病症采用不同的复合磁疗包，实现分症治疗。

5.采用微电脑智能控制技术,视窗操作，触屏控制。能自动识别复合磁疗的种类、生产日期、使用情况。

6.采用物理隔离电源，24V 低电压供电，使用安全。

7.加热温度自动恒温控制。治疗温度可根据需要在一定范围调节（36℃～ 48℃），并具有自动记忆功能；治疗时间可显示可调节。

8.设有两路输出，可同时供两人或两个部位使用。

9.设有治疗信息数据库，医护人员操作查询继往治疗信息。同时备有网络数据传输接口，可以实现数据传输。

10.输入电压和频率：AC100～240 V，47～60 Hz;

11.输出电压：DC24V（物理隔离）;

12. 额定输入功率：180VA+10%;

13.治疗温度：38℃～48℃（可调）;

14.远红外波长：8um～15um;

15.磁场强度：≥0.08mT×5;

16.治疗时间：30/40/50/60 min（四档）;

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段九：恒温箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.控温方式：微电脑控制，具有定时、报警等安全功能

2.额定电源：AC220v  50HZ

3.额定功率：600w

4.外形尺寸：640*740*1050mm±2%

5.内部尺寸：500*600*700mm±2%

6.控温范围：5-80℃，温度精确度±1度

7.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.搁板：4层，可任意调整高度，单层负荷重量≥10kg

9.温度显示：自动显示箱体内温度

10.报警功能：超温报警、传感器故障报警

11.照明灯：箱体内具有照明设施

12.材质：不锈钢材质

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段十：阴凉柜

一、设备技术参数及功能要求：

*1.符合GSP认证标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书并注所在页数。

2.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4.先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

*6.温湿度自动记录存储功能（记录时间可调）,自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8.除湿功能蒸发器是沁水铝材质，管道采用铜管，不生锈。

9.双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

*10.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染和影响）。

11.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻.保温性能好等特点。

12.蒸发器配置加热丝。

13.公司资质有质量管理体系ISO9001认证证书.强制性产品认证CCC证书（提供证明材料并注所在页数）

14.温度范围（℃)：冷藏（2~8）

15.湿度范围（RH)：35%～75%

16.额定电压：220V/50HZ

17.整机功率(W)：340±2%

18.有效容积(L)：800±10L

19.制冷剂：R134a

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

标段十一：超低温冰箱

# 一、超低温冰箱设备技术参数及功能要求：

1.有效容积≧338L，

2.样式：立式

3.外部尺寸： ≦830*900*1900mm，适合进入门宽750mm以上门；

4.内部尺寸：≧450*600*1100mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板

5.温度控制：微电脑控制，温度数字显示,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

6.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

7.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

8.门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；

9.一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计；不锈钢内门手把。

10.隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

11.创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。

12.搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；

13.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性。

14.测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

15.标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

16.25℃环温时，降温速度≤5小时

17.自动加热门体平衡孔设计，解决短时间内连续多次开门。

18.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱.触电风险。

*19.数量1台，最高限价4万元。

# 二、超低温冰箱设备技术参数及功能要求：

1.箱内温度-40℃ ~-86℃可调

2.微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

4.具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

5.多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

6.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

7.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

8.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9.标配两块12V锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行

10.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（提供证明材料并标注所在页数）；

11.2个进口品牌变频压缩机，稳定运行功率≤650W;

12.25℃环温时，耗电量应≤9Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；（提供证明材料并标注所在页数）

13.箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；提供国家级的第三方机构报告并标注所在页数；

14.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（不少于四把钥匙）及双挂锁；选配电磁锁（打卡或指纹）；

15.4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

16.使用真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

17.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

18.节能风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机，智能变速运行。

#19.低噪音，稳定运行噪音要低于45分贝，提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告并标注所在页数；

20.具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

21.具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

22.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

23.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

24.配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

25.产品配置PT100高精度传感器；

26.触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

27.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等；

28.具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

29.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

30.标配文件夹和存笔槽，方便存放记录文件以及马克笔。

31.标配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。

32.标配单机版样本库管理软件，方便实现冰箱空间的简单管理

33.冰箱内有效容积＞800L，整机装箱量（2ML冻存管容量）60000个样本；

34.外部尺寸（宽x深x高）≤1150x1000x2000mm

35.内部尺寸（宽x深x高）≥870x710x1310mm

36.净重：380±3% kg

*37.数量1台，最高限价7.5万元。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段十二：产后治疗仪

一、临床及显示部分技术参数

1.彩色液晶宽屏（尺寸自报）、全中文菜单，多角度直观高清晰显示相关信息；

2.整机内置多路独立系统、彩色柱状频率动态显示模式、互不干扰、可同时多人使用，声光报警、运行彩色警示功能，有自动计数治疗次数功能；

3.能量输出应有安全防护，有应急自动断电保护程序嵌入式高集成设计；人机界面智能通讯互联技术。

4. 内置式微型风机散热、保证高温下连续持久工作。

#5.仪器具有预留升级功能，注册证应具有产道肌肉收缩治疗功能。

6.仪器配有专用乳腺治疗罩、圆形治疗片，附件材料必须经过权威机构的细胞毒性检验，保证对人体皮肤无过敏刺激反应。（提供有效证明材料并标注所在页数）

二、电气技术参数

1.工作电源电压：交流220V±10%、50Hz±2%。

2.整机功耗：100VA±10%左右输入功率。

3.输出通道：多路系统互不干扰，每单元独立输出。

4.自动累积计数或倒计时，多重程序安全防护系统，智能化管理。知名品牌芯片厂家元件，存储量大，运行迅捷稳定，品质安全可靠。

5.治疗仪的输出基本脉冲为矩形波,频率为800Hz，误差不大于±10%。波群组合在五种以上。

6.治疗仪的输出基本脉冲宽度应不大于1.0ms。

7.治疗仪输出幅度为最大时，每个脉冲的电量应大于7μC。

8.治疗仪最大输出幅度时的有效值不大于38V。治疗仪的皮肤电极单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ。

9.治疗仪开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值不大于480V。

10.治疗仪输出幅度的调节应连续均匀或输出幅度增量小于1V，最小输出不大于最大输出的2%。

11.专用乳腺治疗罩的电阻不大于600Ω。

12.治疗仪的治疗时间设置可分为定时25分钟、20分钟、15分钟、不定时四种，定时误差不大于±7秒/每分钟 。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报