潍坊市人民医院全自动化学发光仪及配套试剂

院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 全自动化学发光仪及配套试剂 | 3 | 4.5 试剂：详见参数部分 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年1月20日上午9点至1月29日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月19日

附件：功能要求及技术参数

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  | 85.73 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.分析方法：比色法和化学发光法

2.比色法配置 2个单色光源（405nm、452nm）。 化学发光法配置1个高灵敏度的检测机构。

#3.孵育模块：具备2个温度单元，高温温度可达到100℃以上。低温温度范围37℃±0.5℃。

4.反应区温度控制的正确度和波动度：偏倚应在设定值的±0.5℃内，波动度不超过 0.5℃。

5.移液系统：12通道并行加样,单次12通道同时工作，使用一次性加样头，仪器具备自动退吸头功能，可以自动调整移液系统速度，实现精准移液。

6.移液正确度和重复性液量10- 50ul偏移不超过±10%，变异系数 ≤3%；液量大于50ul 偏移不超过±5%，变异系数≤2%。

#7.清洗功能：12通道同时清洗；清洗残液量≤3ul孔。

8.仪器线性：比色法吸光度值范围为 0～3.000，线性相关系数不低于 0.990。化学发光法不小于 3 个发光值数量级范围内，线性相关系数（r）应≥0.99。

9.反应通道：可以匹配单人份检测试剂条

10.试剂条批号检测：设备内部设有1个智能二维码扫码模块，自动识别试剂条相关信息，确保实验无误。

#11.试剂规格：可以提供12人份/盒 或单人份检测试剂。

*12.检测项目：GM等多个项目的定量检测。

13.样本录入：设备外壳内置1个扫码模块，可以方便录入病人样本信息。

14.全自动完成项目试验，设备集成包括前处理、孵育、清洗、判读及结果判断全过程实验。

15.电脑及软件：配置高性能工业品质的电脑（配置自报），内置触摸显示屏。软件出厂预装在电脑中，支持免费和医院LIS系统互联。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报