潍坊市人民医院全自动封闭式组织脱水机等设备

院内公开招标公告(二次）

一、项目名称：全自动封闭式组织脱水机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段二 | 超微量核酸蛋白分析仪及配套试剂 | 2 | 16 试剂：不得高于同类产品 山东省挂网价格 |
| 标段五 | 试剂药品冷藏箱 | 3 | 3.3 |
| 标段七 | 手动分选架及配套耗材 | 1 | 3 耗材：不得高于同类产品 山东省挂网价格 |
| 标段八 | 医用冰箱 | 3 | 2.97 |
| 标段九 | 磁微粒化学发光仪及配套试剂 | 1 | 0.5 试剂：不得高于同类产品 山东省挂网价格 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年6月9日上午9点至6月15日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年6月8日

附件：功能要求及技术参数

# 标段二 超微量核酸蛋白分析仪及配套试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFP/AFP-L3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DCP/PIVKKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GP73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHI3L1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ECL发光液 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蛋白marker |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BCA蛋白定量试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RIPA蛋白裂解液 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.设备用途：用于蛋白质、核酸样品浓度测量、细菌细胞密度测量、化合物的定量和定性分析、动力学分析、全波长和固定波长扫描等

2.工作条件：电源：90-250 V, 50/60 Hz,60W、环境温度：15-35℃、环境湿度：<85%

3.技术指标

3.1具备微量分光光度计功能，配有微量点样台

3.2 微量样品池：

*3.2.1 最小样品量: 0.5μl。

3.2.2 光度范围:0.1–150 A 。

*3.2.3 检测范围：dsDNA：5-7500ng/μl，BSA：0.15-217mg/ml。

3.3 光学规格：

3.3.1 波长扫描范围:200–650nm。

*3.3.2 光程： 0.67mm和0.07mm，采用固定光程，终身无需校正

3.3.3开机无需等待，即开即用。操作时间少，2.5-4.0秒即可完成200nm-650nm波长的数据采集

3.3.4 吸光度精度:<读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，280nm处）

3.3.5光学检测系统:大于3600像素CCD阵列

*3.3.6光源:脉冲氙灯,闪烁不低于109次，提供10年质保

3.4 系统性能

3.4.1开机时自动检测系统状态。

3.4.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。

3.4.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600

*3.4.4 仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 7寸彩色平板电脑，2.4 GHz的Intel Celeron双核处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统。

3.4.5 数据和方法存储：自带平板电脑，内置32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。

3.4.6数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式

3.4.7 显示器规格：1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏。

*3.4.8采用样品压缩技术，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品

3.4.9 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能

*3.4.10带有自动检测功能，放下样品盖可自动检测样品，无需点击测量按钮

3.4.11配备蛋白预处理装置一套

4. 配置清单

4.1 超微量分光光度计主机1、蛋白预处理装置1

4.2 数据线

4.3 电源适配器

4.4 数据U盘（内含说明书）

4.5 防尘罩

4.6 官方测试报告

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段五 试剂药品冷藏箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.可用于冷藏药品、疫苗、试剂、生物制品等，适用于药房、医院、高校实验等。

2.工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。

3.样式：立式，双门。

4.有效容积：300L（冷藏187L、冷冻113L）±5%

5.外部尺寸（宽*深*高mm）：700*640*1850±5%

6.内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏为600*500*650,冷冻为500*450*530±5%

7.净重（KG）：100±10%。

8.额定功率（W）：316±5%

9.内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。

10.箱体底部配四个万向脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

11.无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度50mm,冷冻室保温层厚度100mm。

12.无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

* 13.高清晰LCD数字温度显示，运行状态显示直观，用户可根据需求设定高低温报警温度点。

14.高精度微电脑温度控制系统，确保箱内冷藏温度保持在2~8℃、冷冻温度保持在-10~-40℃范围内，显示精度1℃。

* 15.冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

* 16.双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

17.压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。

* 18.完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。

19.具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。

* 20.箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。

* 21.箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。

22.LED照明，视物更清晰。

23.冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗，可使冰箱常保美观洁净。

24.冰箱背部采用平面设计，冰箱可以全方位展示，便于清洗。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段七 手动分选架及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 应用 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分选柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人CD34 磁珠 | HSC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人Anti-MSCA-1 磁珠 | MSC |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人CD271 磁珠 | MSC |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人T细胞磁珠分选试剂盒 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人CD4 磁珠 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人CD8磁珠 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人CD14磁珠 | monocyte |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 人单核细胞磁珠分选试剂盒 | monocyte |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 小鼠Lineage Cell Depletion Kit | HSC |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 小鼠CD117磁珠 | HSC |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 小鼠T Cell Isolation Kit | T |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 小鼠CD4 磁珠 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 小鼠CD8a+ T Cell Isolation Kit | T |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 小鼠Monocyte Isolation Kit | monocyte |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大鼠 T Cell磁珠分选试剂盒 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 大鼠CD4磁珠 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.由分选架、分选器、分选柱、分选磁珠4部分组成。

2.最多可吸附107 磁性标记细胞。

3.最多可处理 2×108总细胞。

4.分选器有8个样本位, 可以满足1个分选器上同时或分别进行8个样本的分选操作。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段八 医用冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.总容积≥310L

2.额定电源	220V/50Hz，187V-242V宽电压启动

3.额定功率	≧300W

4.控制性能：专利温湿度控制，保证GSP要求

5.化霜性能：自动化霜

6.保温性能：高密度绝热层（40mm），保温时间长

7.温湿度范围：温度2-8℃；湿度35~75%RH

8.箱内制冷方式：风冷

9.内部尺寸(宽×深×高)：525mm×475mm×1300mm±2%

10.外形尺寸(宽×深×高)：600mm×615mm×2000mm±2%

11.材质：箱体外壳材质规格、冷轧钢板成形后喷粉；内胆材料工程PS板吸附一体成型保温层材料、环保无氟高密度保温层，保温层厚度为40mm

12.门体：双层镀膜LOW-E中空玻璃门

13.门锁：双锁，上部配有暗锁，下部可以增加挂锁

14.搁架数量：≧6个，且配置价目条

15.底脚和脚轮：4个万向脚轮、2个止动底脚，移动方便，固定可靠

16.内设照明灯

17.进口品牌EBM风机配铝制叶片强制降温

18.利用压缩机排气管热量蒸发冷凝水，无需倾倒

19.防凝露方式

19.1采用钢化镀膜LOW-E玻璃，32℃环温，85%湿度下无凝露；

19.2前置吹风口，可以将热风吹到玻璃门上，防止凝露

20.故障报警功能

20.1超温报警：箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警；

20.2超湿报警：箱内湿度超出范围时，产品会按照程序进行报警；

20.3传感器故障报警：当传感器通讯故障时，产品会进行报警；

20.4报警方式：蜂鸣器报警，灯管闪烁报警；蜂鸣器报警可以通过按键取消，灯光闪烁报警无法取消，除非报警解除。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段九 磁微粒化学发光仪及配套试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涎液化糖链抗原（KL-6） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 凝血酶-抗凝血酶IⅢ复合物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血栓调节蛋白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 纤溶酶一α2纤溶酶抑制剂复合物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 组织纤溶酶原激活物一纤溶酶原激活物抑制剂5一1复合物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 生长刺激表达基因2蛋白（ST2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 肝素结合蛋白测定（HBP） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.仪器类型：全自动管式化学发光测定仪，急诊样本优先检测。

2.测试速度：恒速120T/H。

3.检测原理：磁微粒化学发光。

4.反应模式：具备夹心法、竞争法、间接法、捕获法等多种反应模式。

5.测试流程：一步法、两步法、三步法等。

6.定标方法：内置主定标曲线、可2点定标校准，支持6点定标。

7.样本位：推架进样，一次上机60个样本位，支持不间断连续追加，具备样本架自动回流功能，轻松实现样本重测。

8.样本管规格：支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等。

9.样本稀释：支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测。

*10.样本识别：标配样本条码扫描，自动获取样本信息。

*11.支持试剂组分：支持3-5组分试剂项目。

12.试剂位：24组试剂位，试剂位可适配不同试剂类型。

13.试剂冷藏：支持24小时不间断试剂冷藏。

14.试剂识别：标配试剂条码扫描功能，自动获取试剂信息。

15.试剂混匀：磁纳米颗粒悬液自动混匀。

16.试剂加样方式：永久性钢针加样，具备液面探测、随量跟踪、凝块检测、余量监测。

17.反应杯类型：一次性反应杯。

18.反应杯加载：自动加载和卸载，余量不足自动报警。

19.孵育方式：“蜂窝式”固体直热。

20.反应杯传递：机械手传递。

21.磁分离清洗机构：独立的磁分离清洗盘。

22.清洗液预加热功能：具备。

23.测光模块：独立的测光盘。

24.检测器：PMT光子计数器。

25.操作界面：全中文windows图形化操作界面。

26.通讯功能：支持LIS双向通讯。

27.报警功能：试剂及其它耗材余量不足自动报警。

28.外形尺寸：1200mmLx700mmWx500mmH。（±5%）

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）