**潍坊市人民医院内镜洗消机项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对内镜洗消机项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、采购内容：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 数量（台/套） |
| 内镜洗消机 | 2 |

四、参考要求详见附件。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、进口产品授权代理证书扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

六、征集时间：2022年12月7日上午9点至12月9日下午3点（休息日除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为该项目市场价格****等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年12月6日

**附件：参考参数**

1.用于各种型号的软式内窥镜:胃镜、十二指肠镜、结肠镜、支气管镜、耳鼻喉镜、胆道镜等内镜的高水平清洗消毒。

2.#内镜全部漫泡处理，单台洗消机单槽配置，满足一次清洗两条内镜的需求.

3.一键式操作，设备自行完成从进水到吹干管路的流程，无需人工操作。

4.透明钢化玻璃上盖，可观察、监控清洗、消毒全过程。

5.#配有上旋转喷淋+底部旋转清洗系统，可以内窥镜外部进行 360”无死角清洗。

6.#具有全灌流功能，独立的腔道，能实时监控内镜各管道灌流状况，保障内镜各腔道消毒效果。

7.配置高压力、低流量的测漏泵，全程为内镜提供泄漏保护。

8.配备脚控电动开盖功能，降低交叉感染风险。

9.具有自身消毒功能:进水管路、消毒液上、回管路，灌流管路集中消毒。

10.设备内置 0.1 m 孔径除菌型空气过滤滤芯，可高效过滤，阻隔空气中的细菌、病毒，防止清洗后的内镜二次污染。

11.消毒剂取样:人性化设计，无需停机、一键自动取样,

12.#无需停机、无需开盖即可对消毒剂进行浓度检测。

13.实现人性化程序设计，在符合规范的条件下，可根据用户需要，实现个性化程序设计。

14.高分辨率≥7 英寸显示屏。功能过程实时显示，具有可视化和声音提醒的双重故障报警。

15.可对洗消全过程进行全面的洗消数据管理:实时监控，并显示洗消过程;快速，精准的数据识别:支持数据追溯及实时输出。

16.内置热敏打印机，可在清洗消毒程序完成后自动打印洗消记录

17.独创的手动模式，在应急状态下可手动运行设备。

18.控制系统:采用进口品牌 PLC+液晶显示屏控制方式

19.消毒液存储箱容量≥20L。

20.酶液存储箱容量≥5L。

21.酒精存储箱容量≥2L。