潍坊市人民医院医用低温冰箱等设备院内公开招标公告

一、项目名称：医用低温冰箱等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 医用低温冰箱 | 1 | 4.3 |
| 标段二 | 胰岛素泵及配套耗材 | 5 | 设备：19.9 耗材：详见参数部分 |
| 标段三 | 全自动荧光免疫分析仪及配套试剂 | 1 | 设备：0.09 试剂：详见参数部分 |
| 标段四 | 心脏电生理刺激仪及耗材 | 1 | 设备：8.95 耗材：详见参数部分 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年10月12日上午9点至10月18日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月11日

附件：功能要求及技术参数

标段一：医用低温冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.有效容积≧338L

2.样式：立式

3.外部尺寸： ≦800*890*1800mm，箱体设计宽度适合进入门宽750mm以上门；

4.内部尺寸：≧460*630*1150mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板

5.温度控制：微电脑控制，温度数字显示,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

6.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

7.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

8.门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；

9.一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；不锈钢内门手把，结实耐用。

10.外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

11.隔热层：航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

12.双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0。

13.进口压缩机，质量可靠，进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性；

14.搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；

15.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，安全可靠。

16.测试孔设计，方便实验使用和监控箱内温度；

17.标配USB模块，可同步记录箱内实际温度.设定温度.高低温报警温度.输入电压.环境温度等数据10年以上。

18.25℃环温时，降温速度≤5小时

19.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

20.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。

21.标配冷链无线监控采集模块。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段二：胰岛素泵及耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 |  |  |  |  |  |  |  | 109.25元/人份 |
| 2 | 储药器 |  |  |  |  |  |  |  | 25.65元/人份 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

1.具有FDA或CE认证

2.胰岛素泵用一次性输注管路和针头产品组成：储药器接头、输注软管、针头组件

3.针头组件：输液针（PTFE软针）、输液针座、穿刺针（不锈钢针管）、穿刺针座、穿刺针保护套、保护帽

4.胰岛素泵用输注管路有快速分离器，便于病人检查，运动，洗澡

5.胰岛素泵一次性输注管路和针头，软针长度：9mm、6mm

6.储药器：3ml

二、设备技术参数及功能要求：

1.设备能够应用于儿童及成人糖尿病患者的胰岛素治疗

2.胰岛素泵中支持使用速效胰岛素

3.胰岛素泵控制芯片≥4

4.马达：安全电容加DC直流马达，包含合金材质齿轮箱,编码器及马达复位开关

5.阻塞传感器：有,评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量

6.屏幕显示：双屏液晶屏≥1.8寸

7.电池：7号电池1节

*8.基础率：48段

9.外形尺寸：5.5 x 9.5 x 2.0 cm±5%

10.储药器：3ml

*11.药物输注耗材：6种耗材供选择，皮下软针及钢针有快速分离器，便于病人检查、运动、洗澡。

12.安全检查：每10秒诊断系统自检1次

13.报警方式：声音和震动

14.报警种类：低药量，低电量，输注

15.安装方式：助针器

16.产品标准配置（附带的配件及耗材）：胰岛素泵，腰带夹子，活动保护帽，管夹等

17.马达位移精确度：误差在±2%以内

18.基础率：0.05-35u/h

*19.基础率步长：最小0.05u/h

20.临时基础率：0.5－24H ±1% 可调整

21.大剂量：0.1－25U，步长0.1U

22.胰岛素输注精度：<±5%

23.背景灯：LED（液晶显示）

24.键盘锁定、安全锁功能：有

25.自检：有

26.报警记录：可回顾≤36次的报警，以及报警的时间和日期

27.低液量报警：剩余单位和时间两种方式

28.充盈记录：可回顾15次的排气记录，以及排气时间和日期

29.大剂量历史：20个

30.防水等级：IPX-7

31.安全设置：独立的安全系统程序监视≥50种，具有手动自检功能

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段三：全自动荧光免疫分析仪及试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌红蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） |  |  |  |  |  |  |  | 28元/人份 |
| 2 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） |  |  |  |  |  |  |  | 28元/人份 |
| 3 | 高敏心肌肌钙蛋白T检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  | 40元/人份 |
| 4 | 高敏心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  | 30元/人份 |
| 5 | N末端脑钠肽前体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） |  |  |  |  |  |  |  | 80元/人份 |
| 6 | 降钙素原检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  | 36元/人份 |
| 7 | 白介素6检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  | 22元/人份 |
| 8 | 降钙素原、白介素6联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) |  |  |  |  |  |  |  | 90元/人份 |
| 9 | 肌酸激酶同工酶、心肌肌钙蛋白I、肌红蛋白联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) |  |  |  |  |  |  |  | 98元/人份 |
| 10 | B型脑钠肽检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  | 90元/人份 |
| 11 | D-二聚体检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  | 14元/人份 |
| 12 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  | 30元/人份 |
| 13 | 全程C反应蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  | 8元/人份 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.检测原理：荧光免疫法

2.检测速度：＞120T/H

3.样本量：80ul

4.出报告时间：心肌类项目出报告时间≤10分钟

5.急诊优先检测：有急诊功能，随时追加急诊样本，急诊优先

6.定标类型：免定标，每批试剂自带独立定标卡，刷卡获取定标曲线

7.试剂位：手工装载试剂卡弹夹，自动勾取试剂卡，5个弹夹安装位

8.样本类型：支持静脉全血、末梢全血、稀释全血、血清、血浆样本

9.样本针设计：对全血不用开盖，采用穿刺针，带穿刺功能；对血清血浆，液面自动探测功能

10.空吸及凝块检测：自动吸样，加样，孵育，检测；带有样本自动混匀功能；无凝块功能

11.可检测肌钙蛋白I（cTnI）、高敏肌钙蛋白I(hs-cTnI)、高敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（Myo）、N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）、B型脑钠肽（BNP）、降钙素原（PCT）、白介素6(IL-6)、D二聚体（D-dimer）、心梗三联（hs-cTnI+Myo+CK-MB）、感染新二联（PCT+IL-6）、全程C反应蛋白。

12.数据传输：支持双向LIS传输，免费同医院相关网络系统连接

13.线性范围：线性相关系数r≥0.99

14.CV值：测量重复性（CV）≤1%（标准卡）

15.样本携带污染率：≤0.001%

16.标本最大装载数量：50个

*17.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段四：心脏电生理刺激仪及耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（支） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性食道电极导管 |  |  |  |  |  |  |  | 230元/支 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.食管刺激：脉宽10ms，电压5～30V可调

2.心内刺激：脉宽1 ms，电压0～8V可调（主机状态下）

3.R波感知灵敏度：体表≥1mv

4.基础刺激S1S1连续：

4.1 S1S1配对间期60 ms～1999 ms

4.2 S1S1刺激频率30～1000次/分

5.S1S1定时时间：1秒～99秒

6.S1S1定数数量：1个～99个

7.S1S1起搏刺激：72次/分

8.扫描步长：任意选择

9.短阵猝发Burst：

9.1食管：180、200、250次/分

9.2 心内：180、200、230次/分

10.高频刺激限制功能：直接设定是否允许

11.早搏程控刺激S1S2比例：

11.1食管：8︰1、6︰1、4︰1

11.2心内：8︰1、4︰1

12.早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期：10ms～999 ms

13.早搏程控刺激RS2比例：

13.1食管：8︰1、6︰1、4︰1

13.2心内：8︰1、4︰1

14.S1S1递增、递减刺激：逐次

15.RS2 S2S3 S3S4可配对间期：10ms～999 ms

16.体表十二导同步记录：有

17.食管导联同步记录：有

18.数据、图形永久保存：有

19.记录时波形回溯：有

20.标记、测量计算、寻找：有

21.波形截取：有

22.波形对比：有

23.报告单打印：有

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报