潍坊市人民医院医用低温冰箱院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 医用低温冰箱 | 1 | 4.3 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年9月1日上午9点至9月7日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月31日

附件：功能要求及技术参数

一、设备技术参数及功能要求：

1.有效容积≧338L

2.样式：立式

3.外部尺寸： ≦800*890*1800mm，箱体设计宽度适合进入门宽750mm以上门；

4.内部尺寸：≧460*630*1150mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板

5.温度控制：微电脑控制，温度数字显示,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

6.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

7.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

8.门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；

9.一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；不锈钢内门手把，结实耐用。

10.外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

11.隔热层：航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

12.双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0。

13.进口压缩机，质量可靠，进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性；

14.搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；

15.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，安全可靠。

16.测试孔设计，方便实验使用和监控箱内温度；

17.标配USB模块，可同步记录箱内实际温度.设定温度.高低温报警温度.输入电压.环境温度等数据10年以上。

18.25℃环温时，降温速度≤5小时

19.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

20.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。

21.标配冷链无线监控采集模块。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报