潍坊市人民医院医用冰箱等设备院内公开招标公告（二次）

一、项目名称：医用冰箱等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 医用冰箱 | 9 | 4.68 |
| 标段二 | 电热恒温培养箱 | 2 | 4 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2023年1月30日上午9点至2月3日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月29日

附件：功能要求及技术参数

标段一 医用冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

*1.有效容积：总有效容积≥200L。冷藏室容积≥125L，且冷冻室容积≥75L。

2．外箱尺寸：产品高度≤1685mm

*3. 温度控制：微电脑控制，触摸按键大屏幕 LED 显示。冷藏室 2～8℃可调； 冷冻室-10～-26℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；

4.安全系统：可实现超高温、超低温报警、传感器故障报警，声音、灯光两种 报警方式；

5. 速冻按键，满足箱内温度在短时间内达到设定温度；

6.多重保护功能：开机延时、停机间隔保护等；

*7.冷藏室内配置玻璃搁架（3个）及抽屉，方便分类存放，冷冻室配置透明抽屉（4个）；

*8. 内风机：采用知名品牌直流内风机，保证箱内温度均匀性；

9.照明灯：采用 LED 照明灯，节能省电，方便观察样本；

10.采用无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保，制冷能力更强；

*11. 安全设计：两个门体分别带锁扣,每个锁扣均可加双挂锁，满足安全要求；

12.宽电压带设计：宽电压带，适合 187～242V 电压下使用；

*13.产品具有医疗器械注册证并提供医疗器械注册登记表

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段二 电热恒温培养箱

一、设备技术参数及功能要求：

1. 设备具有双重温度保险装置，温控仪应有自动跟踪、超温报警装置；一旦超温立即切断加热系统，同时在工作室内装有温度保险装置，确保工作室内培养物的安全。

2. 采用微电脑智能温度控制仪表，P.I.D.控制，具有自整定功能，LED显示，清晰直观。设定温度后，仪表可自行判断加热所需功率，并显示加热状态，无温度过冲之弊，控温精确而稳定，且有断电自动恢复记忆功能。

3. 工作室控温范围覆盖室温+5℃-65℃，温度分辨率 0.1℃，温度波动度 ±0.2℃，温度均匀度 ±0.5℃。

4. 内胆采用优质（镜面不锈钢等）材料，圆角造型，具备耐腐蚀，耐酸，易于清洁等特点。

5. 工作室搁架可根据需要任意调节高度。

6. 工作方式: 连续或1-9999分钟定时功能。

7. 独立限温报警系统，超过限制温度立即自动中断。

8. 工作室配紫外线杀菌装置或照明灯。

9. 外观简洁大方（提供产品彩色图片并标注所在页数）

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报