**潍坊市人民医院医用冷藏箱（含冷链系统）项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对医用冷藏箱（含冷链系统）项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、采购内容：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 数量（台/套） |
| 医用冷藏箱（含冷链系统） | 10 |

四、参考要求详见附件。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、进口产品授权代理证书扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

六、征集时间：2022年9月1日上午9点至9月5日下午3点（休息日除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为该项目市场价格****等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

 2022年8月31日

**附件：参考参数**

 医用冷藏箱参数

1.立式，箱内有效容积≥890L

2.箱内温度控制范围：2℃～8℃

3.数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度。

4.可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口.

5.配有12V 4AH电池，断电后可声光报警48小时。

6.双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度

7.传感器数量≥5个

8.Embraco压缩机

9.蒸发风机采用3个EBM轴流风机、冷凝风机采用2个EBM罩极风机，保证部件质量和整机可靠性；

10.双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。

11.门体可实现90°自动关门。

12.带有4个可移动脚轮和2个可锁定的止档，方便产品移动和固定使用；

13.电压：220V±10％

14.冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水；

15.12V直流LED冷光源设计，降低能耗；

16.门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全；

17.带测试孔设计；

18.配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率；

19.产品内胆采用钢板喷涂设计；

20.产品具有医疗器械注册证。

21.标配冷链监控。