潍坊市人民医院医用微网雾化器及配套耗材院内

公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- |
| 医用微网雾化器及配套耗材 | 4 | 0.8 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年11月8日上午9点至11月14日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月7日

附件：功能要求及技术参数

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/套） | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性雾化器（微网） |  |  |  |  |  |  | 150元/套 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.雾化器具有三档可调节功能，可根据雾化治疗需求调节出雾速率，避免高速气流吸入时产生的呛咳感。
2.当雾化器连续工作10±10%min，定时功能启动，雾化器停止工作；如需继续雾化治疗，启动电源键即可。
3.能够出具临床用药包括沙丁胺醇、布地奈德的联级撞击试验下雾化递送总量、粒子直径分布的数据。
4.雾化器超声振荡频率为108kHz,误差范围±10%。
5.雾化杯容积为8ml，误差为±10%。
6.雾化器的雾化杯内温度：≤60℃。
7.雾化器正常工作时的整机噪声≤50dB(A计权)。
8.雾化器产生的雾粒的中位粒径为4μm，其误差不超过25%。
9.雾化杯残液量≤0.1ml。
10.耗材以无菌形式入院使用，包括咬嘴、大面罩、小面罩、雾化杯组件（微网），均采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不大于10μg/g。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报