潍坊市人民医院压力蒸汽灭菌器等设备院内公开招标公告

一、项目名称：压力蒸汽灭菌器等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 压力蒸汽灭菌器 | 3 | 9.6 |
| 标段二 | 口腔SLA3D打印机 | 1 | 19.8 |
| 标段三 | 超声骨刀 | 1 | 15 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年3月30日上午9点至4月6日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月29日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一 压力蒸汽灭菌器

一、设备技术参数及功能要求：

| 1 | 主体 |
| --- | --- |
| 1.1 | 容积： | 45L |
| 1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304) |
| 1.3 | *设计压力： | -0.1/0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度： | 144℃ |
| 1.5 | 使用寿命： | 8年/16000次循环 |
| 1.6 | 主体保温： | 玻璃纤维保温层 |
| 1.7 | *腔壁加热 | 覆膜式加热膜 |
| 1.8 | *测试接口： | 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 |
| 2 | 密封门 |
| 2.1 | 门数量： | 单门 |
| 2.2 | 门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； |
| 2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)； |
| 2.4 | *开关门式： | 电机驱动，一键式侧开门； |
| 2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； |
| 2.6 | *门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |
| 3 | 管路系统 |
| 3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：3个直动式进口电磁阀 |
| 3.2 | 泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单； 循环泵：1个进口增压泵； |
| 3.3 | *压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式）； |
| 3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； |
| 3.5 | *储水装置： | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L； |
| 3.6 | 水箱排水接头： | 1个原装进口排水接头；1根水箱排水管 |
| 3.7 | *压力表： | 1个压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：6级以上； |
| 3.8 | *散热器 | 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； 内置1个体积大于0.0024立方米的散热器； |
| 3.9 | 安全阀 | 内置后藏式安全阀； |
| 4 | 控制系统 |
| 4.1 | *操作方式 | 感应式操作； |
| 4.2 | *控制方式 | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； |
| 4.4 | *界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸以上液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； |
| 4.5 | 流程控制 | 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |
| 4.6 | 周期计数器 | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； |
| 4.7 | *记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； |
| 4.8 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |
| 4.9 | 权限管理： | 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |
| 4.10 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |
| 4.11 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |
| 5 | *程序系统 |
| 5.1 | 程序名称： | 裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序； |
| 5.2 | 裸露程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min 干燥时间：5min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌； |
| 5.3 | 包装程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌； |
| 5.4 | 橡胶程序 | 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载； |
| 5.5 | 自定义01 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 用户可根据需求自行定义各参数； |
| 5.6 | N-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌； |
| 5.7 | B-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌； |
| 5.8 | 嗜血程序 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：18min 干燥时间：5min 嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌； |
| 5.9 | BD&Helix | BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果； |
| 5.10 | 真空测试 | 真空测试程序：检测设备是否泄漏； |
| 5.11 | 预热程序 | 预热程序：对设备进行充分预热； |
| 5.12 | 干燥程序 | 干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程； |
| 5.13 | 清洗程序 | 清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞； |
| 6 | 整体参数 |
| 6.1 | 装载装置： | 两层搁网 |
| 6.2 | 腔体尺寸： | Φ316×618±5% |
| 6.3 | 外形尺寸： | 855×640×550±5% |
| 6.4 | 设备重量： | 115kg±5% |
| 6.5 | 电源： | 单相：AC 220V，50Hz |
| 6.6 | 设备输入功率： | 5.8kVA |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.中标后需对投标设备办理特种设备使用登记证书。

6.中标后需对投标设备办理安全阀校验证书。

# 标段二 口腔SLA3D打印机

一、设备技术参数及功能要求：

1.成型尺寸（W×L×H）：144×81×150 mm

2.技术类型DLP： 数字光处理技术

3.打印尺寸成型精度：＜50 μm

4.光机分辨率：1920×1080

5.光源类型：405 nm UV LED

6.打印层厚：20-100 μm

7.打印速度：60 mm/h

8.前处理文件导入格式*：.stl 格式

9.打印文件导入方式：U 盘/ Wi-Fi

10.打印材料：配套材料

11.前处理软件：HugeDentStudio 软件

12.机器控制软件：畸变矫正、光强均匀矫正、表面光滑补偿

13.齿科应用：牙模、种植导板等

14.电气参数：110/220 VAC, 50/60 Hz, 500 W

15.设备尺寸（W×L×H）：425×425×730 mm

16.适宜环境温度：25±2 ℃

17.适宜环境湿度：＜60%

18.净重≤45 kg

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段三 超声骨刀

一、主机技术参数

*1.功率设置：设备具备双向动力技术，自动巡航控制系统，根据工作尖遇到的阻力反馈而自确定补偿功率确；

*2.功率调节：根据骨质调节功率

3.脚踏开关：多功能脚踏开关，可设定程序，存储键一键储存等；

4.冲水线：可高温高压消毒的冲洗管线；

*5.蠕动泵：可外挂冲洗液，蠕动泵流量0-120ml/min

6.数字化显示：配备液晶显示屏，功率和水流参数显示直观,便捷；

7.电源电压：100VAC-240VAC～50Hz/60Hz ；

8.输出功率：大于等于70VA；

9.额定功率：大于等于120VA；

10.超声频率:28KHz-36KHz。

二.手柄技术参数

1.手柄可对刀头进行精准控制；

*2.手柄带LED光环；

*3.手柄和手柄线可高温高压消毒，手柄前段金属帽能卸下进行清洁；

4.手柄振幅：要求10-220微米。

三.工作尖技术参数

1.骨手术工作套，包含骨手术工作尖，切骨工作尖长度最少8毫米

*2.上颌窦内提升工作套，可用于上颌窦内提升，配备专门工作尖

3.上额窦外提升工作套，配合金刚砂涂层。

4.拔牙工作套，完成微创拔牙。

*5.牙槽嵴劈开工作尖套装，工作尖带刻度，每个刻度1-2 MM

6.冠延长工作套，工作尖配合金刚砂涂层，对骨组织安全修整。

四.临床应用要求

1.骨切割

2.骨移植

3.骨成型术

4.上颌窦提升术

5.残根，埋伏阻生齿拔除

6.截根术，牙半切术

7.冠延长

8.牙槽嵴扩宽术

五、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）