潍坊市人民医院口腔综合治疗台院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（总价/万元） |
| --- | --- | --- |
| 口腔综合治疗台 | 2 | 12 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年9月1日上午9点至9月7日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月31日

附件：功能要求及技术参数

一、设备技术参数及功能要求：

1.工作条件

1.1环境条件

1.2环境温度：5℃—40℃；

1.3相对湿度：≤85%；

1.4大气压力：86—106Kpa；

1.5电源条件：额定电压：单相 220V±10%；标称频率：50Hz；标称功率：1500W；电源插头符合中国的国家标准；

1.6工作时间：每天连续工作时间不少于8小时；

1.7工作气源：压力0.5Mpa—0.7Mpa地箱内设空气过滤和高压装置,并有压力显示；

1.8工作水源：压力200—400Kpa地箱内设过滤和调压装置,并有压力显示；

2.结构形式 ：口腔治疗台结构上采用连体式设计；器械盘为下挂式；

3.病人椅

3.1 电动液压驱动系统，承载重量大于等于180公斤；可调节液压速度，固体金属注模结构加喷粉烤漆保护，要求具有运行平稳、低噪音，控制简单，故障率低的优点，遇阻力时自动停止

3.2 自动紧急制动系统，病人椅下降时遇阻力自动停止并向上抬升，无压力时牙椅停止；

3.3 根据诊疗区域面积大小，兼顾医生、助理治疗科学便捷，预留出足够的操作空间，同时方便患者上下椅位，要求侧箱左侧至患者椅右侧扶手的最大距离小于等于880 cm，患者椅背的最大宽度小于等于690 cm，头枕在大于等于15 cm至小于等于32 cm范围调节，垂直移动距离大于等于10 cm；头枕的仰俯范围不小于85°，患者椅平躺后总长度大于等于185cm；为了满足不同身高的医生以及医生站、坐姿操作，患者椅的最低离地高度小于等于40 cm，最高离地高度大于等于70 cm；带有内置腰部支撑垫，专用医用面料，可以消毒，避免细菌滋生，寿命长。

3.4 双关节头枕，头枕具有患者颈部支撑功能，适合成人也适合儿童支撑，高度可调节；

3.5 触控面板四椅位定记忆工作位置，浅显易懂的图示说明，可轻易的控制牙椅、手术灯与痰盂，口杯注水；

3.6 双侧扶手设计，活动扶手可旋转方便病人进出，扶手可旋转隐藏在靠背下方；

3.7 椅背加强病人腰椎承托；

3.8 超薄流线形一体化地箱，为节约占地空间，长度小于等于50 cm；附设供气调压装置及过滤网(70-90微米)，并有压力显示表及独立开关。供水则应供水压调装置及独立开关；

3.9 可选脚踏开关；

3.10 可选手机挚动；

3.11 300瓦特低压供电系统；

4.器械盘治疗单元

4.1 一体化地箱，链接水气调节装置及过滤。中心控制部位采用可靠稳定的气动驱动元件：控制阀体控制。控制阀体为金属元件，抗腐蚀性增强，带有一个无逆流控水机制和若干快速装接口头。控制阀体的设计方案使它在设备的整个使用寿命期间都能无故障运转；

4.2 管线全部内置，清晰简单，检修养护方便，并有助于减少杂乱，并方便治疗人员在牙科治疗台周围移动；

4.3 内置供水系统预防水污染；可以方便连接独立供水系统；管线采用可分离银离子管道，迅速杀灭管道内细菌。

4.4 手机污油收集系统，减少管线的老化；

4.5 治疗机配5只器械挂架，内置预留洁牙机、光固化机的插口；助手位配4只器械挂架；

4.6 随椅升降器械盘为下挂线形式手机挂线，或上拉线形式手机挂线；

4.7 独立超大器械托盘（大于等于47cm×32cm）使得治疗中所需的器械和耗材都可轻易的取放，有助于诊疗流畅度，每一个手机挂架可独立调节角度，提高取放器械的舒适度；支持医生在无助手协助时高效工作；

4.8 可选多功能触控调节面板可调节储存4个手术椅位置和遥控手术灯、口杯注水，痰盂冲洗；

4.9 5个手机挂架及4组防回吸手机控制模块，避免交叉感染；

4.10 硅胶光滑手机线，采用银离子抗菌处理，杜绝交叉感染；

4.11 供水线无死角设计；

4.12手机管线冲洗消毒程序键，快速清理手机导管内壁，杜绝交叉感染；

4.13 快插式防回吸三用枪，枪头枪柄可拆卸进行蒸气消毒，避免交叉感染；

4.14 内置手机废油收集系统，收集手机轴承多余的润滑油以防止设备受污染；

4.15 内置2升手机独立供水系统，杜绝交叉感染；

4.16 内藏式电子供气压力表，水压力调节旋钮,可高温蒸气消毒,杜绝交叉感染；

4.17 手机供气稳压控制阀，减少机件的损耗；

5.痰盂及牙科助手工具托架

5.1 随椅升降高级陶瓷痰盂一体成型，可拆卸，表面光滑不会溅出唾液。而且可向病 人方向旋转不小于45°，方便漱口，侧箱与痰盂远端的最大距离小于等于90cm,同时满足四手操作和两手操作的需要。

5.2 内置固体废物收集器阻挡污物堵塞下水道，便于清洗维护；

5.3 24V电源供应；

5.4 可控定时水杯注水与痰盂冲洗，带有安全保护；

5.5 口杯供水为单独供水，痰盂冲水为自来水；

5.6  2种注水设定模式，人工控制和自动口杯注水，可调节水量；

5.7  2种冲水设定模式，人工控制和自动痰盂冲水，可调节水量；

5.8 随椅升降三孔助手工具挂架，为使助手工具放置于最便利于操作的位置，要求挂架可以伸缩大于等于260mm，可以旋转大于等于180°，在病人椅平躺时强弱吸和三用枪可最大限度的接近病人口腔，既方便进行四手操作也方便进行两手操作；

5.9 1支强吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

5.10 1支弱吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

5.11 可选助手位手术椅四记忆椅位触控面板，可控手术灯开启、水杯注水及痰盂冲水；

5.12 可选助手位快插式防回吸三用枪，枪头枪柄可拆卸进行蒸气消毒，避免交叉感染；

5.13 独立供水系统；

6. 手术灯

6.1 随椅升降手术灯，标准手控开关；

6.2 手术灯椅位自动开关功能，在治疗时自动开启，治疗结束自动关闭；

6.3 三轴定位；两级亮度选择（17000,5500lux）；

6.4 符合ISO色温和亮度标准4,800( Kelvin ；

6.5 高科技多层光学涂层反光镜；

6.6 采用17V/95W石英灯泡照明方式；

6.7 无阴影渐进照明模式；

6.8 长方形照明区，可调较焦距，聚焦清晰；

6.9 防紫外线透射灯罩；

6.10 平衡臂造型流畅、光滑，聚酯粉粒保护涂层；

7. 医生椅1把

7.1 无接缝式椅垫设计，宽大舒适，和病人椅相同颜色；

7.2 可调节靠背高度及腰椎承托；

7.3 不锈钢压缩汽缸升降；

7.4 铝铸底座，聚酯粉粒保护涂层；

7.5 五轮滚动；

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报