潍坊市人民医院口腔SLA3D打印机等设备院内公开招标公告

一、项目名称：口腔SLA3D打印机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 口腔SLA3D打印机 | 1 | 19.8 |
| 标段二 | 负压机（1拖20） | 3 | 19.8 |
| 标段三 | 洁牙机 | 5 | 17.5 |
| 标段四 | 半导体激光 | 1 | 15 |
| 标段五 | 离心机 | 1 | 13 |
| 标段六 | 根尖定位仪（根管长度测量仪） | 20 | 19.8 |
| 标段七 | 根管预备设备（根备马达） | 12 | 19.8 |
| 标段八 | 热牙胶充填机 | 6 | 18 |
| 标段九 | 超声骨刀 | 1 | 15 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年2月28日上午9点至3月4日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年2月25日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一 口腔SLA3D打印机

一、设备技术参数及功能要求：

1.成型尺寸（W×L×H）：144×81×150 mm

2.技术类型DLP： 数字光处理技术

3.打印尺寸成型精度：＜50 μm

4.光机分辨率：1920×1080

5.光源类型：405 nm UV LED

6.打印层厚：20-100 μm

7.打印速度：60 mm/h

8.前处理文件导入格式*：.stl 格式

9.打印文件导入方式：U 盘/ Wi-Fi

10.打印材料：配套材料

11.前处理软件：HugeDentStudio 软件

12.机器控制软件：畸变矫正、光强均匀矫正、表面光滑补偿

13.齿科应用：牙模、种植导板等

14.电气参数：110/220 VAC, 50/60 Hz, 500 W

15.设备尺寸（W×L×H）：425×425×730 mm

16.适宜环境温度：25±2 ℃

17.适宜环境湿度：＜60%

18.净重≤45 kg

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段二 负压机（1拖20）

一、工作条件

1环境温度：-5 ℃ ～ 40 ℃

2.相对湿度：≤ 70%

3.大气压力：50～150Kpa

4.额定功率：≤ 4 KW

5.通风流量 ≥0.08m3/s

二、技术参数

1．液体处理量：可处理含至少60%泡沫液体，并可同时处理痰盂下水；至少1000升/分钟的抽吸流量

2.一体化组合式湿抽结构（即抽吸泵与分离器同轴）；具有均衡负压装置

3.100%连续工作制，排污口位于设备底部，方便废水排出，即使有大量液体进入也不发生停机保护；

4.具有多重电路保护功能电器控制器，带自动延时关机功能；

5.噪音水平：不大于75 dB(A)

6.额定电流：3-6A

7.熔断器类型：IP44

8.外形尺寸（H×W×D）：（50-70）×（40-50）×（40-50 ）cm。

9.安全类型：IP44

10.保护等级：I

11.重量：30-70Kg

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段三 洁牙机

一、设备技术参数及功能要求：

1. 台式机设计，兼具喷砂和超声洁治功能

2. 配有外接口连接牙椅供气管和供水管

3. 配有多功能脚踏开关，对喷砂部分：踏 1 次实现“仅出水”，连续踏 2 次实现“出水+喷砂”；对超声部分，踏 1 次实现“仅出水”，连续踏 2 次实现“出水+超声”；

4. 标准配置中的每支超声工作尖，均配有扭矩限力扳手；

5. 面盘上 4 个独立旋钮，分别控制喷砂部分和超声部分的水量和功率，水量调节范围 0-120ml/min

6. 喷砂罐最大装粉容量 40g

7. 喷砂手柄和手柄连线、超声手柄和手柄线均可单独拆卸

8. 喷砂手柄、超声手柄均可高温高压消毒

9. 电源电压：220VAC/50-60Hz

10. 功耗：最大 80VA

11. 导线：Ø5×20mm，250VAC，时间滞后；对 220-240VAC 电源：T0.5AL

12. 供水系统：1 到 5 巴（100 到 500kPa）

13. 压缩气压：4.5 到 7 巴（450 到 700kPa）

14. 超声波技术参数：最大输出 8W，频率范围 25-32khz

15. 重量（近似）：4.0 kg±5%

16. 尺寸（单位为毫米）：120×250×250（高×宽×深）±5%

17. 工作条件：+10℃至+40℃，30%至 75%相对湿度

二、配置要求

1. 主机 1 台

2. 2 个龈上喷砂手柄

3. 1 个普通超声手柄

4. A，P，PS 工作尖（含扭矩限力扳手）各 1 个

5. 1 条喷砂手柄线

6. 1 条超声手柄线

7. 1 个脚踏开关

8. 1 条电源线

9. 1 条水管（配 1 个和主机连接的快接口）

10. 1 条气管（配 1 个和主机连接的快接口）

11. 2 个 1/4 Din 不锈钢消毒盒

12. 1 套清洁维护工具（包括长短铜针，通针引导器和橡皮密封圈）

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段四 半导体激光

一、设备技术参数及功能要求：

1.波长： 980nm 波长对水、血红蛋白以及和色素的吸收率高，有更快的切割速度，止血效果更好。低于10nm的误差使出光波长更稳定精确。

2.最大输出功率：10.0w，功率无极可调，步距0.1w，可以完成口腔科软组织疾病治疗。同时，最高输出功率越高光衰周期越长，临床应用广泛。

3.瞄准光：具备红色指引光，波长 ：650nm

4.脉冲宽度：1ms-1000ms；大跨度的脉冲宽度，可满足更多的临床操作需要。

5.脉冲频率：0.5Hz～500Hz，最小频率0.5Hz

6.全型号光纤：芯径400um光纤，纤长 3m，；芯径200um光纤，纤长 3m，；芯径600um美白理疗头配套光纤、美白手柄、理疗头。

7.工作模式：采用的国际标准光学耦合技术，为连续模式、单脉冲以及重复脉冲模式。同时功率和脉宽等参数均可调。满足医生所有口腔软组织临床操作需求。

8.预设程序；内置二十余种预设治疗程序，常见病种能一键式操作。

9.自定义方案治疗菜单：内置自定义操作收藏程序，为医生提供了临床研究、个性化支持。

10.出光定时调节范围：0-9999s，连续可调。定时操作可减轻医生操作负担，提高工作效率。

11.功率反馈功能：内置激光功率指示器，可随时测量出光功率。

12.脚踏开关：标配通过防水等级IPX8(加压浸泡防水)认证的脚踏开关，稳定、安全、可靠。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段五 离心机

一、设备技术参数及功能要求：

1.离心系统内置自动通风温度控制设计，保持恒温15℃的低温环境，避免血液样本受到热损伤。

2.机器密闭设计和采血管套管保护放置设计，保证生物安全性。

3.离心系统带有紫外线净化消毒系统，其装备的紫外线照射灯可进行自我净化循环，运行时保持1000 rpm，时间为5分钟。

*4. 全自动程序化控制转速(从2400rpm、2700 rpm和3000 rpm之间的自动变速程序系统)，

5.预设CGF（高度浓缩生长因子纤维蛋白离心制造程序）及PRP（富血小板血浆离心制造程序）两种制备程序，一键式操作，CGF制备完全自动化。

6.可同时使用 8个试管制备CGF，单试管制备容量为9 ml。

7.整铸成型的离心转子芯和保护套管，永不磨损，使用热敏抗静电材料，可高温高压消毒。

*8.采用3种试管分别可离心出胶状和液体两种形态的CGF，口腔多学科的骨组织细胞再生和软组织细胞的再生,制作过程简单易控制。

9.无需添加任何外来物质，避免过敏源的产生。

10.离心控制马达和内部构件无需维护。

11.噪音不超过57dBA。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段六 根尖定位仪（根管长度测量仪）

一、设备技术参数及功能要求：

1.用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

2. 尺寸：130*80*63mm±10%

*3. 屏幕类型;彩色图像TFT

4.电源：可充电电池

5.外部充电器：输入：120V/50-60Hz或230V/50-60Hz、输出：6V DC

6.设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求（提供证明材料并标注所在页数）

7.功能和特点：

*7.1演示模式：可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作

*7.2 根尖定位准确，根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均可显示

7.3 超大界面：彩色界面，显示根管位置

7.4 自动关闭：5分钟未使用，自动关闭

8.组成：主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹两个、连接钩两个、连接叉两个

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段七 根管预备设备（根备马达）

一、设备技术参数及功能要求：

1.组成：马达含有的部件：

1.1 控制单元

1.2带线马达手持件及连接器

1.3 6：1反角弯机头

1.4手机支架

1.5F型喷嘴（用于润滑）

1.6交流适配器

1.7扭矩卡，用户手册

2.技术参数：

2.1控制主机：

2.1.1扭矩范围：连续旋转状态下是0.5-4.0Ncm

2.1.2速度范围：连续旋转状态下是200-1200rpm

2.1.3充电时间：大约2-5小时

3.马达手柄连线

3.1尺寸：长度大于120mm

3.2重量：不超过300g

4.反角弯机头

4.1齿轮比例：6:1

4.2牙锉柄部的最小适合长度：11 mm

4.3牙锉最大总长：46 mm

5.没有脚踏板，On / Off 按钮在马达的手柄上。

*6.优越的视野和入口，微型反角机头

7.简单的用户界面，大屏幕，专门的按钮控制。

*8.支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

*9.预编程的有多个程序，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

*10.容易辨认可以旋转锉的型号，ISO颜色标记。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段八 热牙胶充填机

一、热牙胶填充机参数（6台）

1. 无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；

2 工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；

3. 加热时间短，数十秒即可达到设定工作温度;

4. OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换；

5.  工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

6. 玲珑机身，体积小，手感好；

*7.  全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡；

8. 自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。能够完成设备的自动清理，节省设备的维护保养时间；

9.电池容量大于2000mA，充电不超过4小时，连续加热保温3小时

10.  纯银工作尖标配多个型号，满足临床治疗需求；

11.每台配置清单：主机1台、牙胶针2根、弯针扳手1个、充电底座1个、电源适配器1个、测试用牙胶棒20个

二、牙胶尖切断器参数（6台）

1.无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；

*2.360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度；

3.配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样；

*4.工作尖“安全帽”内六角设计，可多方向操作，6个方向可以调整；

*5.0.5秒快速加温到200度，2秒快速冷却；

6.电池不小于2000mAh，充电快；

7.采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；

8.多个预设工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。

*9.不同工作模式下加热温度在90℃到250℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；

*10.工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高；

*11.自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，以免损伤牙体组织，安全高效。

12.配置清单：主机1台、发热针3支、充电底座1个、电源适配器1个

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段九 超声骨刀

一、主机技术参数

*1.功率设置：设备具备双向动力技术，自动巡航控制系统，根据工作尖遇到的阻力反馈而自确定补偿功率确；

*2.功率调节：根据骨质调节功率

3.脚踏开关：多功能脚踏开关，可设定程序，存储键一键储存等；

4.冲水线：可高温高压消毒的冲洗管线；

*5.蠕动泵：可外挂冲洗液，蠕动泵流量0-120ml/min

6.数字化显示：配备液晶显示屏，功率和水流参数显示直观,便捷；

7.电源电压：100VAC-240VAC～50Hz/60Hz ；

8.输出功率：大于等于70VA；

9.额定功率：大于等于120VA；

10.超声频率:28KHz-36KHz。

二.手柄技术参数

1.手柄可对刀头进行精准控制；

*2.手柄带LED光环；

*3.手柄和手柄线可高温高压消毒，手柄前段金属帽能卸下进行清洁；

4.手柄振幅：要求10-220微米。

三.工作尖技术参数

1.骨手术工作套，包含骨手术工作尖，切骨工作尖长度最少8毫米

*2.上颌窦内提升工作套，可用于上颌窦内提升，配备专门工作尖

3.上额窦外提升工作套，配合金刚砂涂层。

4.拔牙工作套，完成微创拔牙。

*5.牙槽嵴劈开工作尖套装，工作尖带刻度，每个刻度1-2 MM

6.冠延长工作套，工作尖配合金刚砂涂层，对骨组织安全修整。

四.临床应用要求

1.骨切割

2.骨移植

3.骨成型术

4.上颌窦提升术

5.残根，埋伏阻生齿拔除

6.截根术，牙半切术

7.冠延长

8.牙槽嵴扩宽术

五、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）