潍坊市人民医院呼吸康复一体机等设备院内公开招标公告

一、项目名称：呼吸康复一体机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 呼吸康复一体机及耗材 | 1 | 设备：8 耗材：详见参数部分 |
| 标段二 | 叩击式排痰机 | 1 | 3 |
| 标段三 | 高流量湿化治疗仪及耗材 | 1 | 设备：5 耗材：详见参数部分 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年10月12日上午9点至10月18日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月11日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一：呼吸康复一体机及耗材

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（套） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性肺功能仪用过滤器（带咬口） |  |  |  |  |  |  |  | 27.45元/套 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.流量传感器:筛网压差式流量传感器;

*2.检测模块:FVC、SVC、MVV、快速通气测试、支气管舒张试验、支气管激

发试验;

*3. 评估模块:MIP、MEP、

4. 呼吸驱动力:PO.1、P0.1MAX、P0.1/MIP、PO.1/P0.MAX;

5.训练模块:可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力;

*6.流量测量范围:(0~16)L/s;流量精确范围:士3%或 0.05 L/s

*7.容量测量范围:(0~10)L;容量精确范围:士2%或者士0.05L;

8.肺功能参数包含:慢肺活量SVC:VC、VCMAX、VCIN、VC EX、IC、IC%P IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、 BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC%;用力肺活量FVC: FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIFFET、VEXP、FET(FEV11%FVC1)%P、PIF、ELA;每分最大通气量 MVV:MVV、MVV%P、VT MVV、 TIME MVV、BF MVV、MVV%

9.质量控制:依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F;，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确;

10.自动和手动训练模式:手动调节训练指标范围6cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷五档可调;

11.激励式可量化界面:动画训练界面，清晰评估每次训练成效;

12.语音智能播报:含操作使用方法，语音激励训练等;

13.训练参数需包含最大吸气压、吸气容积、吸气次数、总吸气量;呼气压、呼气容积、呼气次数、总耗能;

14.具备自我评估问卷，可进行慢阻肺(CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况;

15.具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒传感器或使用通用的肺功能仪耗材。

16.显示与操控:电容触摸屏≥10寸

17.数据传输:可支持WIFI/GPRS/蓝牙/USB数据传输，或通过网络连接自动同步设备数据。免费支持对接医院 HIS、LIS 系统。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段二：叩击式排痰机

一、设备技术参数及功能要求：

1.柜式一体机型

2.彩色触摸屏≥8英寸，分辨率≥800*600，显示直观，操作简便

3.双通道柜式一体机，成人治疗，儿童治疗二功合一;

4.十种工作模式，成人手动模式，成人自动模主式(轻柔，标准，加强)，成人自定义模式，儿童手动模式，儿童自动模式(轻柔，标准，加强)，儿童自定义模式;

5.手动模式定时:1-99min,步长为1min;

6.自动模和自定义模式定时:5-20min 可调,步长为5min;

7.传动软轴:1.8m;

8.叩击转换器:带有成人，儿童两种叩击转换器，满足水平及垂直两个方向的振动;

9.治疗头具有以下规格:成人6个/儿童5个,如下：

成人系列治疗头:长方形海绵头:200mm*70mm、圆形橡胶头:Φ 130mm、圆心凹面橡胶头:Φ130mm、圆形海绵头:Φ90mm、圆形海绵头:Φ78mm、圆形海绵头，Ф 68mm;儿童系列治疗头:圆形海绵头:Φ90mm、圆形海绵头:Φ78mm、圆形海绵头:Φ68mm、圆形海绵头:Φ58mm、圆形海绵头:Φ48mm;

10.振动频率:成人型:10-60Hz可调，步长为1hz;儿童型:10-30Hz可调，步长为1hz;

11.排痰机带有雾化功能

*12.设备标配叩击头≥3个，具体型号医院可根据工作需要任选

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段三：高流量湿化治疗仪及耗材

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（套） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性管路套装（包含鼻塞导管、接头等） |  |  |  |  |  |  |  | 333元/套 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.彩色触摸屏≥4.3英寸，显示器配备防眩抗反射视保屏，屏幕亮度可调

2.流量设置范围:2~80L/Min

3.氧浓度监测:21~100vo1.%，设置范围:21~100%vo1.%，氧浓度测量精度士3 vo1.%

4.气体温湿度设置:37℃:2~60L/Min流量范围内>33mg/L，其他流量范围>10mg/L

5.主机可显示设置参数及实时监测参数:气体流量，气体温度，气体氧浓度

6.机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能，避免交叉感染

7.预热时间:流量35L/Min，起始温度23+2℃条件下，10分钟达到31℃，30分钟达到37℃

*8.可选配有血氧监测功能，可显示PI灌注指数

9.支持快氧功能，瞬间提高氧浓度

10.自带锂离子电池≥2200mAh，断电后使用时间≥30Min

#11.产品使用寿命:10年

12.趋势数据存储:存储每个参数7天(168小时)的趋势图/趋势表数据

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报