潍坊市人民医院射频动力一体机等设备院内公开招标公告

一、项目名称：射频动力一体机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台/套） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 射频动力一体机 | 1 | 19.2 |
| 标段二 | 等离子射频手术系统及配套耗材 | 1 | 3 耗材：不得高于同类产品山东省挂网价格 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年6月10日上午9点至6月16日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年6月9日

附件：功能要求及技术参数

标段一： 射频动力一体机

一、技术参数及功能要求

*1.主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能

2.通过控制台或脚踏开关，可以控制射频消融电极及刨削手机两种功能,控制方式≥2种,即控制台和脚踏,并可控制射频消融电极及刨削手机

3.控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换

4.具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择

5.控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入

6.主机可存储多个用户偏好设置，可以医生姓名保存自定义设置，实现快速检索选定设置

7.具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥ 5.4 英寸

8.液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调

9.液晶屏幕显示显示参数信息 ≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式

10.可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息

11.主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错

12.具有射频消融电极自动识别功能

13.射频输出最大功率≥400瓦，功率强劲

14.射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 11 极，提供不同切割效果

15.射频消融凝血功率多档可调，调节档位 ≥3极，提供不同凝血效果

16.刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，One Touch

17.可以兼容刨削手机种类≥4种

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段二： 等离子射频手术系统及配套耗材

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扁桃体、腺样体刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 鼻甲刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 声带刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 喉部刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 颅底刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 耳科刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

1.满足整体耳鼻喉科手术需要，包括扁桃体、腺样体、鼻甲、声带、喉部、颅底、耳科灌流手术。

2.扁桃体、腺样体刀头：电极杆弯角27±5度，塑料手柄长度173±10mm。

3.鼻甲刀头：电极杆弯角22 ±5度，塑料手柄长度123±10mm。

4.声带刀头：片状电极L型设计，直径≤2.5mm，长度≥190mm。

#5.喉部刀头：双极镊设计，内置滴注吸引通道，适用于头颈淋巴结清扫。

#6.颅底刀头：马蹄状设计刀头，防止堵塞。

#7.耳科刀头：需要有勾刀、剥离子、皮瓣刀设计的刀头，适用于耳内镜灌流手术。

*8.提供样品刀头。

二、设备技术参数及功能要求：

1.主机工作频率：100KHz、输出功率≤400W、工作温度：40-70℃。主机为耳鼻喉专用程序设计。能够满足耳科灌流手术的使用需要。

2.具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

#3.具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准（GB9706.19和GB11244）的检测。（提供证明材料并标注所在页数）

*4.主机注册证满足国家食品药品监督管理局批准的三类医疗器械注册证

5.等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。

6.智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；

7.等离子主机1台、脚踏控制开关1个、流量控制器1个、灌流专用注水泵1个、主机连接线1根。

*8.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1.设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2. 质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3. 提供售后服务方案

# 4.4. 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报