潍坊市人民医院小型台式高速冷冻离心机等设备

院内公开招标公告

一、项目名称：小型台式高速冷冻离心机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1 | 7 |
| 标段二 | 多功能大容量台式离心机 | 1 | 9.5 |
| 标段三 | 生物安全柜 | 1 | 6 |
| 标段四 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 3.8 |
| 标段五 | 超纯水机 | 1 | 8 |
| 标段六 | 液氮转运罐 | 4 | 8 |
| 标段七 | 冷藏冷冻冰箱 | 1 | 2.01 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年6月6日上午9点至6月10日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年6月5日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一：小型台式高速冷冻离心机

一、设备技术参数及功能要求：

1.最大相对离心力（rcf）： 21,300  x g（15,060 rpm）

2.转速/离心力： 100 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000 -15,060 rpm，100 rpm 递增，1-21,300 x g；50 ‐ 2990 x g, 10  rcf 递增；1-21,300 x g，100 rcf递增

3.离心时间：1-2min, 10s 递增；2 ‐ 10 min，30 s 递增；>10 min，1 min 递增；连续离心

4.最大转子容量 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，96 × 0.2 mL PCR管

5.所有转子均可以和5425 共用、互换

6.噪音水平：<54 dB(A)

7.从零加速至最高转速的时间：15 秒

8.从最高转速降速至零的时间：15 秒

9.离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心

10.创新离心机盖设计确保静音操作

11.SOFT 软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品

12.铝合金材质转子

13.单独的 Short瞬时离心按键，且无需一直按Short键，便于快速离心

14.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作

15.定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果

16.离心结束计时功能，便于观察，便于判断是否需要再次离心。

17.具有气密性转子盖，转子气密性需经认证，可高温高压灭菌

18.温控范围：-10 °C 至 40 °C

19.即使在最高转速也可保持 4 °C

20.快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C 仅需8 分钟

21.高效压缩机控制，提供自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命

22.冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀

23.不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段二：多功能大容量台式离心机

# 一、设备技术参数及功能要求：

1.最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm）；5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm）；50 ml 固定角转：16,639 x g (11,000 rpm)；水平转子：4,500 × g（5,000 rpm）；工作板转子：2,250 × g（3,700 rpm）

2.转速/离心力： 200 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增

a)10 ‐ 3,000 x g, 10 x g 递增；3,000 - 20,913 x g，100 x g递增

3.离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增；

4.最大转子容量： 4 × 250 mL 离心管；

5.噪音水平：55 dB(A)（角转），62 dBa（水平）

6.最大容量：4 × 250 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL Eppendorf Safe-Lock 管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），10 × MTP（工作板转子）

7.具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全

8.可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序

9.快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖

10.转子使用寿命不低于 100,000 次

11.铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品

12.有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913 × g

13.工作板转子，最大承载高度不小于89 mm

14.软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬

15.所有转子（除S-4-72 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

16.定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

17.具有气密性转子盖，转子气密性需经认证，可高温高压灭菌

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段三： 生物安全柜

一、设备技术参数及功能要求：

1.产品认证：NMPA III类医疗器械注册证；

2.外形尺寸：宽.深.高1340mm x753mm x2100mm，工作区尺寸：宽.深.高1200mm×570mm×660mm；设备净重约：230KG；

3.气流模式：30%外排，70%循环，下降气流平均流速 0.35m/s；进气流平均流速 0.53m/s；

4.风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度

5.针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%

6.洁净等级：ISO14644.1标准Class 3

7.风机系统：ECM风机系统，具有电压波动补偿和阻力感应补偿功能，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速

8.控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。

9.柜体：5度角倾斜式人体工程学设计，较少人员长时间操作造成的疲劳。

10.操作台面：一体成型304不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。

11.操作室：304不锈钢材质，工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁

12.操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆.抗紫外线.双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳

13.侧壁引流孔设计：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏；

14.柜体涂层：柜体外部含银离子抗菌涂层，抑制细菌.微生物在柜体表面滋生

15.照度：>1000Lux，荧光灯位于非污染区域

16.噪音：噪音小于65dBA

17.搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸

18.电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

19.支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度

20.技术文件：供货方提供操作使用.安装.维护维修手册；

21.技术服务和培训：设备整机厂家质保叁年，免费现场仪器安装.调试和培训；故障处理可2小时响应，24小时上门处理。

22.人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*105，保证安全柜对人员的防护性能；

23.产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU，保证安全柜对样品的保护性能；

24.交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU，保证避免安全柜中交叉污染的产生

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段四： 高压蒸汽灭菌锅

一、设备技术参数及功能要求：

1.容量:100L

2.最大工作压力：0.25mpa

3.灭菌腔尺寸:直径 400*809

4.灭菌工作温度:105℃-135℃

5.记忆存储:60条程序

6.排气模式:全自动内排，

7.内置蒸汽收集瓶/不锈钢提篮 :φ360*220共3个

*8.负责办理压力容器许可证相关事宜。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段五： 超纯水机

一、设备技术参数及功能要求：

1. 由自来水作进水，生产纯水和一级超纯水，超纯水符合GB6682-2008一级水和GB33087-2016高纯水要求。

2. 纯水产水速度≥10L/hr，脱盐率≥98%。

3. 超纯水电阻率≥18.2 MΩ•cm @ 25℃（≤0.055us），超纯水流速≥1.5L/min。

4. 硅离子< 3 ug/L，钠离子< 0.1 ug/L，有省级及以上检测机构出具的检测报告，可现场登录检测机构官网或电话查验。

5. TOC≤5 ug/L，细菌<0.01CFU/ml，颗粒物（≥0.22μm）<1个/ml。

6. 配备液位水箱，采用食品级聚乙烯材料，低溶出，材料通过FDA 21 CFR 177.1520标准测试，投标时提供报告进行佐证；完全封闭，不透光，配紫外杀菌模块和空气过滤器。

7. 配置两组大容量低有机物型超纯化柱，针对用户特定需求，可选择基础型、深层过滤型、低镁型、低有机物型、低硼型、ICP型等6种不同配方填料的超纯化柱。

8. 可配置TOC检测模块，完全氧化法原理，在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量，检测精度≤1 ppb。

9. 在线显示RO水电导率、UP水电阻率及水温，电导池灵敏常数达到0.01 cm-1。内置高精度电导率仪，投标提供省级及以上检测机构出具的校准证书进行佐证。

10. 标配内循环管路，内置185/254nm紫外灯，有效降低微生物和有机物在极低水平，紫外灯通过RoHS认证，有利于人体健康及环境保护。

11. 预过滤系统采用一体式预过滤柱，配有压力表，带有报警系统，明确耗材更换提示。快插后设计，便于更换。

12. 主要配置：制备主机（内置紫外灯）及运行需要的纯化柱1台，30L液位水箱1个，水箱紫外消毒模块1个，自来水预过滤装置1套。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥3 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段六： 液氮转运罐

一、设备技术参数及功能要求：

1．液氮吸附样本转运罐

2．6小时长久续航

3．液氮容量1.5L

4．存储温度-135℃～-170℃

5．真空结构，内部深低温保护

6．体积精巧、便于携带

7．板架规格通用，可配个性化支架

8．工作环境温度-20℃～40℃

9．可视化记录罐体内温度

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段七： 冷藏冷冻冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，冷藏显示精度0.1 ℃，冷冻显示精度1 ℃。冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-40℃可调

2.多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警；断电报警持续48小时。

3.名牌压缩机，质量可靠；（品牌型号自报）

4.安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

5.不锈钢内胆，大容积≥319L

6.冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用。

7.USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据。

8.设有监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）

9.具有医疗器械注册证。

10.冷藏室配有3个304不锈钢搁板和1个304不锈钢滑动抽屉；冷冻室配有2个ABS塑料抽屉；

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报