潍坊市人民医院心脏电生理刺激仪及配套耗材

院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 心脏电生理刺激仪及配套耗材 | 1 | 8.95 耗材：不得高于同类产品山东省挂网价格 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年7月4日上午9点至7月8日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年7月1日

附件：功能要求及技术参数

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性食道电极导管 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.食管刺激：脉宽10ms，电压5～30V可调

2.心内刺激：脉宽1 ms，电压0～8V可调（主机状态下）

3.R波感知灵敏度：体表≥1mv

4.基础刺激S1S1连续：

4.1 S1S1配对间期60 ms～1999 ms

4.2 S1S1刺激频率30～1000次/分

5.S1S1定时时间：1秒～99秒

6.S1S1定数数量：1个～99个

7.S1S1起搏刺激：72次/分

8.扫描步长：任意选择

9.短阵猝发Burst：

9.1食管：180、200、250次/分

9.2 心内：180、200、230次/分

10.高频刺激限制功能：直接设定是否允许

11.早搏程控刺激S1S2比例：

11.1食管：8︰1、6︰1、4︰1

11.2心内：8︰1、4︰1

12.早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期：10ms～999 ms

13.早搏程控刺激RS2比例：

13.1食管：8︰1、6︰1、4︰1

13.2心内：8︰1、4︰1

14.S1S1递增、递减刺激：逐次

15.RS2 S2S3 S3S4可配对间期：10ms～999 ms

16.体表十二导同步记录：有

17.食管导联同步记录：有

18.数据、图形永久保存：有

19.记录时波形回溯：有

20.标记、测量计算、寻找：有

21.波形截取：有

22.波形对比：有

23.报告单打印：有

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报