潍坊市人民医院恒温电烤箱等设备院内公开招标公告

一、项目名称：恒温电烤箱等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台/套） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 恒温电烤箱 | 3 | 6 |
| 标段二 | 超声组织处理仪及配套试剂 | 1 | 10 |
| 标段三 | 洗眼器 | 1 | 2 |
| 标段四 | 甲醛工作站 | 1 | 15 |
| 标段五 | 恒温标本存放柜 | 2 | 19 |
| 标段六 | 溶剂回收机 | 1 | 19.5 |
| 标段七 | 原位杂交仪 | 1 | 3 |
| 标段八 | 蒸馏水机 | 1 | 2 |
| 标段九 | 血沉仪 | 1 | 5 |
| 标段十 | 呼出气一氧化氮测定仪及耗材 | 1 | 1 |
| 标段十一 | 普通培养箱 | 2 | 2 |
| 标段十二 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 19 |
| 标段十三 | 恒温箱 | 4 | 2 |
| 标段十四 | 阴凉柜 | 14 | 8.4 |
| 标段十五 | 全自动洗消机 | 3 | 15 |
| 标段十六 | 洗清工作站 | 1 | 5 |
| 标段十七 | 储镜柜 | 3 | 6 |
| 标段十八 | 快速加温加压输液系统 | 1 | 2 |
| 标段十九 | 患者转运车 | 4 | 2.4 |
| 标段二十 | 病员加温系统 | 1 | 4.89 |
| 标段二十一 | 内镜存储柜 | 1 | 2.2 |
| 标段二十二 | 胶体金免疫分析层析仪及配套试剂 | 1 | 7.8 |
| 标段二十三 | 超声探头穿刺引导架 | 5 | 4.75 |
| 标段二十四 | 五官超短波治疗仪 | 1 | 2 |
| 标段二十五 | 上肢cpm（主被动） | 1 | 19 |
| 标段二十六 | 下肢cpm（主被动） | 1 | 14 |
| 标段二十七 | 超短波治疗仪 | 2 | 6 |
| 标段二十八 | 电脑中频治疗仪 | 3 | 3 |
| 标段二十九 | 四肢联动 | 1 | 19.7 |
| 标段三十 | 电动起立康复病床 | 3 | 19.5 |
| 标段三十一 | 电子血压计 | 40 | 3 |
| 标段三十二 | 排痰机 | 3 | 5.88 |
| 标段三十三 | 神经传导速度测量仪及配套耗材 | 1 | 10 |
| 标段三十四 | MMC信息系统平台（代谢一体机） | 1 | 16 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年3月28日上午9点至4月1日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月25日

附件：功能要求及技术参数

标段一 恒温电烤箱

一、技术参数及数量

1.不锈钢内胆，带观察窗。

2.微电脑智能控温仪，设定、箱内温度同时数字显示，带定时功能及加热功率调节功能。

3.采用可程式液晶触摸屏控制器。

4.可设置定值/30段程序二种运行模式，每段定时可达9999分钟，且具有升温速率 、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。台式干燥箱:控温范围可以扩展至室温 +10℃～250℃。

5.工作室尺寸：500×600×750±2%

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二 超声组织处理仪及配套试剂

一、试剂要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声组织处理液 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

1.处理量:500ml≥50个蜡块。

2.快速固定、脱水、透明时间≤60分钟。

3.环保型试剂，不含甲醛、苯类等有害致癌物。

4.可以处理病理科所有病理组织标本（直径≤0.3cm）。

5.组织处理效果稳定，不影响组织后续的免疫组化及分子病理检测，并提供相关文献资料证明。

6.配合超声病理组织处理设备，且试剂性质稳定。

7.适用于多种超声病理组织处理设备。

二、设备技术参数及数量

- 多功能一体机，同时具备固定、脱水、透明、浸蜡、包埋、冷冻系统

- 采用多态高频超声空化技术波震荡，水浴恒温加热原理脱水

- 仅用一种试剂完成固定、脱水、透明过程、环保型试剂

- 单缸单控，临床送检标本随到随做

- 电源电压：220V   50HZ

- 功率：≦2000W

- 液缸升温时间≤10分钟达到60℃

- 浸蜡缸熔蜡时间：≤50分钟达到75℃

- 冷台温度：≤10分钟达到-4℃

- 蜡台、蜡盘温度：≤15分钟达到65℃

- 处理量：1-150个/30分钟/1次

- 温控器控温范围为1℃～75℃

- 声波定时器定时范围：1min～120min

- 工作缸：≥6缸

- 环境温度：5℃～40℃

- 液缸内烧杯容积：500ml/个

- 符合GB/T18268.1-20110标准

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段三 洗眼器

一、技术参数及数量

1.立式紧急喷淋洗眼器

2.室内安装，由淋浴喷头、洗眼器立柱、底座、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料,防腐蚀性能良好

3.喷淋器的出水量为120升/分钟-180升/分钟，流量12-15升/分,常温水，操作压力为水压0.35mpa。

*4.提供彩色样式图（标注所在页数）

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段四 甲醛工作站

一、技术参数及数量

1.质量稳定

1.1具有自动配置功能

1.2输出质量稳定可靠的10%中性福尔马林，每个周期获得相同的质量

1.3用手动工具或测试仪可以检测，确保输出质量。

1.4要求没有气味外溢

2.轻松灵活

2.1要求工作量少，减少用户疲劳

2.2可根据要求配置不同浓度中性福尔马林

2.3可添加固体和液体形式的缓冲盐

2.4可用于不同的化学品（如戊二醛）。

3.电源220-230V，50Hz，功率不大于1800W

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段五 恒温标本存放柜

一、技术参数及数量

1.自带排风功能，风量300cmh以上，四层四门，台体为316不锈钢，规格双层封板厚度5mm以上，尺寸800*600*2000mm±1%，整体结构为全不锈钢制作。

2.内部区域：隔板为全不锈1.0mm厚不锈板，能确保柜体内部风量正常运转，具有很强的承重性。铰链为病理实验室专用防腐铰链。

3.柜体结构：柜体整体结构采用单门隔断式设计能够有效的避免取放标本时有毒气体的外泄确保标本柜处于一定的负压状态，简洁美观，结构坚固耐用，表面光滑易清洁，含聚丙烯塑料一体成型专用标本盒10只。（其中容量为11升的4只、22升的6只）

*4.提供彩色样式图（标注所在页数）

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段六 溶剂回收机

一、技术参数及数量

1.处理容量为25升。

2.尺寸780*460*1090mm±2%，电冰箱式的外形，占地面积小。

3. 加热温度：50℃-240℃。

4. 电压220V，功率：2.1KW，功率小，耗电低，节能型；动力电源具有接地和接壳端头。

5. 机器底部带有排渣阀（不能倾斜机器排渣），方便清理残渣。

6. 净重≤85KG，机器材质：全部304不锈钢结构，罐体一体化。

7.非导热油加热方式，采用金属加热方式，速度快，效率高，加热更均匀，无耗材，免维护。

8. 高效风冷，316材质冷凝器。

9. 内置双泵料系统；带高性能的气动隔膜泵。

10. 具有精密数字温度控制，LCD控制显示屏，温度设置从50℃/75℃起以每一度的幅度调节；显示机器运行全过程，显示蒸汽温度，罐体温度，设定温度。

11.整体式的泄压方式安全；泵料系统动力用压缩空气。整体式的泄压装置。安全配备：包含高温限制传感器，冷凝器温度传感器，蒸汽口温度在线监控，加热器的温度传感器，风扇马达温控器，安全压力释放系统，内置弹簧卸压装置的蒸馏罐子，保证蒸馏罐内压力不大于1psi。双重隔热蒸馏罐，锁住式安全盖+安全外盖。

12.机器通过液晶屏显示各操作参数的状态控制。带自诊断功能，有异常会自动报警，指示灯显示错误信息；安全断电措施：当电热元件的温度超过240℃时，供电切断。电热元件加热超过5小时，供电切断。冷凝器温度超过75℃时，供电切断。风扇马达温度达到130℃时，供电切断。

13.拥有防爆认证（提供证明材料并标注所在页数）

14、用过的废溶剂循环再利用，回收率高达99%，更节省，回收后的溶剂品质高。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段七 原位杂交仪

一、技术参数及数量

1.可处理12个玻片， 不需将玻片装满来保证温度的精确；稳固的玻片固定槽可容纳单手自由操作。

2.原位杂交仪采用双侧加热技术，确保整个玻片温度均匀性。

3.温度设置范围：0～100摄氏度。

4.计时器范围：1分钟-99小时59分钟。

5.控温精度	≤±1℃。

6.存储有99个程序，3种运行模式：固定温度模式、杂交模式和变性杂交模式

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段八 蒸馏水机

一、技术参数及数量

- 电源额定电压和频率：220±20V，50±1Hz

- 输入功率：450W

- 最佳操作压力：0.6Mpa

- 产水量：≥100L/H（25℃）

- 产水水质：≥10MΩ .cm(或≤0.1us/cm) 。

- 使用环境温度：15-35℃

- 使用环境相对湿度：≤80%

- 进水要求：市政自来水，工作时进水水压 0.1-0.4Mpa，水温 15-35℃，水质符合 GB5749 规定。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段九 血沉仪

一、技术参数及数量

- 血沉测试范围：（0～160）mm/h

- 压积测试范围： 0.2～1

- 血沉测试的准确性：与魏氏法比对，符合率不小于90%

- 内置高清电容式触摸屏，人机互话，操作简便。

*5.快速检测，30min内报告。检测通量每批次可达100管。

6.光电扫描动态监测，可显示打印血沉动态图，结果不受黄疸、乳糜等浑浊干扰。

7.具有温度自动修正功能，确保结果准确可靠。

*8.魏氏法、温氏法同时支持，可以检测血沉和压积。血沉测试,压积测试重复性：CV不超过7%

9.随机进样,病人随到随做，随时插入样本，自动扫描录入病人信息，自动计时，可生成并打印血沉曲线，自动打印结果

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十 呼出气一氧化氮测定仪及耗材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

一、技术参数及数量

1.测量方式：在线呼气

2.检测原理：电化学检测原理

3.传感器类型：电化学传感器

4.传感器原理：电解质电池原理

5.测定范围：1-3500ppb

6.示值误差:当测量值<100ppb时，示值误差≤±5ppb；当测量值≥100ppb时，示值误差≤±5%。

7.测量结果重复性:测量结果重复性≤5%。

8.呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

9.呼出时间：10 秒（成人模式）；6 秒（儿童模式）

10.检测时间：≤60秒

11.在线一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十一 普通培养箱

一、技术参数及数量

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。

- 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。

- LED数码管显示的P.I.D.温度控制器，控温精准；

- 连续运行或定时运行：0~9999min；

- 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

- 知名品牌制冷压缩机，高效、低耗，无氟环保制冷剂。

- 独立的外置温度保护装置。

- 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。

- 可抽拉活动式搁板，间距可调。

- 安装有脚轮，移动方便。

- 内箱装有照明装置，观察方便。

- 箱内配有电源插座，可为架设在培养箱内的BOD检测设备、振荡器等其他小型仪器提供电源。

- 符合GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。（提供证明材料并标注所在页数）

- 具有医疗器械产品注册证。

- 温度范围：5°C~50°C

- 温度均匀度：±2°C

- 温度波动度：±1°C

- 箱内循环方式：微风搅拌方式

- 温度显示精度：0.1°C

- 温度控制精度：±0.1°C

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 内部尺寸W×D×H（cm）：45×40×85±5%

- 内部容积（L）：160±5%

- 外部尺寸W×D×H（cm）：60×63×135±5%

- 搁板：3

- 功率（W）：360

- 电源：1Ø 220V 50Hz

- 供医疗机构对细菌、霉菌等微生物的培养、保存用。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十二  二氧化碳培养箱

一、技术参数及数量

1.电源

1.1电源条件：220V，10A

1.2耗电量：310W

2.主要技术指标

2.1材料：外壁采用彩涂钢板，内壁为抗菌铜合金材料；

*2.2灭菌装置：采用内置紫外灯灭菌（无臭氧型），每次开关门，紫外灯自动工作一定时间，时间自定，不照射培养物，对培养的细胞无任何影响。

2.3传感器和加热方式：红外传感器，气套式

2.4尺寸和容积：

2.4.1尺寸（±3%）：外部尺寸620*710*900（mm）内部尺寸490*523*665（mm）

2.4.2容积：170L±3%

2.5重量：93KG±3%

2.6温度/浓度控制范围：温度为室温以上5—50度；CO2浓度为0—20%

2.7温度/浓度控制精度：温度为±0.1度；浓度为±0.15%

2.8门：外门1个，内门1个

2.9报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、门和紫外灯状态报警等，并可以接远程报警，对仪器进行远程网络控制，还具有独立的过温保护装置

2.10温度/浓度显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十三  恒温箱

一、技术参数及数量

1.控温方式：微电脑控制，具有定时、报警等安全功能

2.额定电源：AC220v  50HZ

3.额定功率：600w

4.外形尺寸：640*740*1050mm±2%

5.内部尺寸：500*600*700mm±2%

6.控温范围：5-80℃，温度精确度±1度

7.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.搁板：4层，可任意调整高度，单层负荷重量≥10kg

9.温度显示：自动显示箱体内温度

10.报警功能：超温报警、传感器故障报警

11.照明灯：箱体内具有照明设施

12.材质：不锈钢材质

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十四  阴凉柜

一、技术参数及数量

*1.符合GSP认证标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书并注所在页数。

2.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4.先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

*6.温湿度自动记录存储功能（记录时间可调）,自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8.除湿功能蒸发器是沁水铝材质，管道采用铜管，不生锈。

9.双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

*10.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染和影响）。

11.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻.保温性能好等特点。

12.蒸发器配置加热丝。

13.公司资质有质量管理体系ISO9001认证证书.强制性产品认证CCC证书（提供证明材料并注所在页数）

14.温度范围（℃)：冷藏（2~8）

15.湿度范围（RH)：35%～75%

16.额定电压：220V/50HZ

17.整机功率(W)：340±2%

18.有效容积(L)：800±10L

19.制冷剂：R134a

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十五 全自动洗消机

- 全自动软式内镜清洗消毒器（双缸）2套技术参数及功能要求

1.每次处理镜子数量：2-4条软式内镜

*2.全程运行时间：<18分钟

3.消毒剂储存箱容量≥12L

4.酒精干燥功能：具有，且酒精储存箱容量≥1L

*5.测漏功能：具有全程适时内镜测漏监控装置

6.内镜内腔清洗接头：可根据医院需求提供清洗内镜内腔的清洗接头，至少包含侧漏.进水.进气.活检.吸引。

7.双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角；

8.消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂；加热控制系统

9.消毒剂自动取样功能：通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害

10.消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放

11.无菌水漂洗：内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗

*12.自身消毒功能：能够对设备全管道、槽体、终末漂洗水过滤器反向消毒；

*13.软镜内通道循环泵：设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气.注水官腔，活检.吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

14.内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格；

15.空气干燥功能：可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果；

16.水过滤器：设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm.0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件并标注所在页数；

17.排水装置：泵强制排水。

18.报警功能：消毒剂不足报警.清洗液不足报警.酒精不足报警.水压低报警

19.消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

*20.过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号.程序名称.洗消日期.洗消时间.阶段名称.阶段时间，并提供打印样品扫描件；

*21.中文触摸屏显示：彩色触摸屏≥5寸显示，显示屏实时显示运行过程的程序名称.洗消日期.运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；且具有一键启动功能

*22.自动门.脚踏开门：自动门，可脚踢开门；

23.玻璃门：采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

*24.管路材质采用食品级软管，提供相关材料并标注所在页数；

25.为保证设备的安全性，必须提供下列报告（标准所在具体页数）：提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛.邻苯二甲醛.过氧乙酸）的消毒效果检测报告；提供医疗器械注册证；电气安全性能检测报告；卫生安全评价报告；电磁兼容报告

- 全自动软式内镜清洗消毒器（单缸）1套技术参数及功能要求

1.消毒剂储存箱容量≥15L

2.适酶储存箱容量≥2.5L

3.酒精储存箱容量≥1L

5.内镜接头：根据用户软镜型号提供内镜接头≥1套（需包含进水接头.进气接头.活检接头.吸引接头以及辅助进水接头等）

*6.水过滤器：设置3级水过滤器，过滤精度分别为1μm.0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件并标注所在页数；

*7.全程清洗消毒时间（邻苯二甲醛.过氧乙酸消毒）≤20分钟

*8.测漏功能：采用全程适时内镜测漏监控装置

9.消耗水量≤35L/步

*10.自身消毒功能：为保证设备的消毒效果，设备需具备自身消毒功能，不仅能够对设备全管道.槽体进行消毒还要对终末漂洗水过滤器反向消毒；

11.加强消毒功能：可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜

12.软镜内通道循环泵：要求设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检.吸引管腔，杜绝细菌生物膜的形成；

13.干燥功能：需要具备空气干燥功能和酒精干燥功能

14.消毒剂加热:应对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

15.具有消毒剂自动取样功能

16.消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放

17.全封闭消毒：洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

18.报警功能：需具备消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警

19.消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

20.过程数据打印打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号.程序名称.洗消日期.洗消时间.阶段名称.阶段时间，并提供打印样品扫描件；

21.追溯系统：具有采集内镜信息.操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理的功能。

22.显示屏要求及显示内容：≥4寸彩色触摸屏，显示屏显示运行过程的程序名称.洗消日期.运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

23.开门方式：设有门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门；

24.管路材质采用食品级软管，提供相关材料并标注所在页数；

25.为保证设备的安全性，必须提供下列报告（标准所在具体页数）：消毒效果检测报告：分别提供中国疾病预防控制中心出具的产品与使用消毒剂（戊二醛.邻苯二甲醛）的消毒效果检测报告；提供医疗器械注册证；提供注册检验报告；提供卫生安全评价报告；提供电气安全性能检测报告；提供电磁兼容报告

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十六  洗清工作站

一、技术参数及数量

*1.功能要求：根据现场出具设计方案（提供方案图并标注所在页数），尺寸定制，至少包含超声槽、超声波、清洗槽*3、干燥台*3

2.材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料.玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑.耐磨.耐酸碱.易清洗，损伤后容易修复.寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

3.支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度1.2mm，高800mm，符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形

槽体形状要求：

4.清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

5.干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

8.功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。中背板规格高度：离地高度≤1.6m；高背板规格高度：离地高度≤1.8m

9.浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形.破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

10.柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保.防火.防潮.防划伤.耐腐蚀.易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料并标注所在页数）

12.柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告并标注所在页数）

13.全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。

14.控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时.倒计时功能。 （提供实物照片佐证材料并标注所在页数）

15.全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。                                                                     （提供相关医疗器械注册证佐证材料并标注所在页数）

16.控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时.倒计时功能。   （提供实物照片佐证材料并标注所在页数）

17.酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。

18.快速接头材质及功能要求：整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便.自如.快捷，只需单手操作就可完成。

19.供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷.热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热.耐压.保温节能.使用寿命长等优点，产品特点：无毒.无锈蚀.永不结垢.不滋生细菌.流速快.成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材.管件完全熔为一体，真正杜绝跑.冒.滴.漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产.施工.使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。                                                                                   （提供产品实物照片并标注所在页数）

20.排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热.耐压.保温节能.使用寿命长等优点，产品特点：无毒.无锈蚀.永不结垢.不滋生细菌.流速快.成本造价高；采用同质化学连接技术，管材.管件完全熔为一体，真正杜绝跑.冒.滴.漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀收缩。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。（提供产品实物照片并标注所在页数）

21.水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。  （提供滤芯检测报告并标注所在页数）

22.排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质.水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。

23.自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

23.不锈钢水龙头：知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。（提供产品的材质检验报告和国家级产品检验报告，两份检验报告均提供打印版和红章扫描电子版并标注所在页数）

24.ABS塑料落水器：独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。

25.医用无油空气压缩机:要求采用医用低噪音无油空压机，有主动散热.自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L  噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。                                                                           （提供相关医疗器械备案凭证佐证材料并标注所在页数）

26.中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材.免维护.免清洗。                                                                                                                     （提供产品合格证及注册证检验报告佐证材料并标注所在页数）

27.空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。                                                                （提供产品合格测试证明并标注所在页数）

28.供气管路要求：采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。

29.高压水枪材质及功能要求：≥2套，枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

30.管道自身消毒功能：使用一次性消毒剂对终末漂洗槽包括0.2μm过滤滤芯在内的内部管道定期消毒，保障内镜清洗用水水质符合规范中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。

31.手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套

32.纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块；

33.资质要求：按照国食药监械[2009]66号文件，设备应具有二类医疗器械注册证；提供二类医疗器械注册证证明材料并标注所在页数

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十七  储镜柜

一、技术参数及数量

1.内胆材质：内胆由1.5MM多工艺防水防腐蚀处理.正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，非YKL（AKL）塑料.改性PMMA压克力.玻璃钢等材质，采用五合一工艺合成，原板经钢模成型.专业电解.镀锌.喷塑.面饰烤漆.抗紫外线保护。

2.容量≥9条

3.门铰链：采用纯铜实心全精铸，其精铸表面承受玻璃稳固而不会滑落情况。确保长时间的使用门扇开合不会有倾斜的现象。高档亮光表面处理，其表面处理经过3层电镀。厚度≥15UM。在产品检验盐雾测试超过120小时没有变化。可确保湿度较大的条件下都不会生锈，最大承重力≥45KG/2只。40度左右会自动关门，90度停门。

4.门把手：采用铝合金材质，表面进行氧化处理，把手长度≥1.2m

5.门锁形式：门锁采用智能密码电磁门锁

6.储存方式：旋转式垂直悬挂，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存

7.固定方式：四层定位，上部定位机构采用直径≥8mm圆钢弯曲成型，对内镜操作端采用三点定位的方式，保证内镜悬挂过程中的稳定；底部设有托盘，保护内镜镜头，防止镜头与设备四壁发生碰撞，安全可靠，保证任意长度的内镜在储存过程中都不会与设备底部相接处。

8.拿取方式：非壁挂式储存，防止内镜与设备内壁接触，造成二次污染，并且所有内镜可以绕旋转轴360度自由旋转，操作人员可以旋转旋转轴选择拿取任意内镜。

9.PLC控制系统。

10.显示屏：≥5寸彩色触摸屏，通讯速率≥19.2Kbps。

*11.显示屏显示内容：温度.湿度.风压.时间，过程阶段和报警信息等

12.功能要求：控制系统内设多套标准程序，可分别实现长效储存.智能储存.强化干燥三个功能，长效储存程序可实现内室24小时正压储存，防止外界污染空气进入内室；智能储存程序可实现独立设置一周七天每天的工作时间段和工作时长，保护当日使用的内镜在储存过程中不会被二次污染，智能开启和停止，无需人工操作；强化干燥程序完成内镜内腔和外壁的干燥过程，防止内镜储存过程中滋生细菌。

13.风机：采用进口风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。

14.空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.2 um；

15.温湿度传感器：知名厂家产品，测温范围0~50℃，湿度范围0~100%

16.压差传感器：进口压差传感器，压差范围0~50Pa

17.功能要求：通过经过过滤的洁净压缩气实现对软镜内腔的干燥功能，保证内镜储存过程中内腔没有水渍残留，避免为细菌滋生提供环境

18.快速接头材质及功能要求：整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便.自如.快捷，只需单手操作就可完成。

19.压力传感器：进口压力传感器

20.气体处理器：进口品牌气体处理器，过滤精度0.2um

*21.电脑监控和追溯系统具有RFID射频扫描功能，可扫描记录操作储存信息，通过追溯系统可以追溯信息可传输提取。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十八  快速加温加压输液系统

一、技术参数及数量

1.主机性能：

1.1控制器采用两套ARM控制系统，一套用于控制系统，另一套用于保护系统。控制系统主要运用PID闭环温度控制，至少具有五种报警：高温报警保护、超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能、过流报警保护等功能。

1.2安全保护系统采用纯硬件控制，完全独立于主控制系统。

1.3高精度微电脑智能控制，32位ARM高速处理芯片，运算速度快，系统每秒采集50次温度，转换精度高，稳定性能高，实时监测控制。

*1.4主机可同时连接两根加热管，且可单独设定每条加热管的温度和控制，加热管支持主机标准接口热插拔，非电源线转接头插拔。

1.5控制器采用数码显示，按键操作。同时可以显示两路信息，主机面板有设定温度，实时温度，工作状态等信息显示，直观易操作。

1.6控制器具有加热实时输出显示，方便判断控制器是否有加热输出。

1.7设有报警测试界面，分别可测试低温报警，高温报警，超温报警，确保设备使用安全性。

1.8温度调节范围：33.0℃-41.0℃，调节幅度为0.1℃。

1.9高温报警保护：超过42℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应报警信息；超温报警保护：超过43℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应报警信息。

1.10低温报警保护：低于32℃系统声光报警并自动停止加热，主界面显示相应报警信息。

1.11预热时间：从23℃-36℃小于2分钟。

1.12电气安全保护级别：I类，防除颤BF型，防水等级：IPX2。

2.加热管性能要求

2.1加热管为食品级硅胶材质，安全可靠，内部加热材料采用环状排列结构，加热均匀。

*2.2包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

2.3两路加热管可独立同时工作，相互不影响，使用效率高。

2.4 主机可自动识别加热管类型，加热管≥4种长度，≥2种管径，≥8种规格可以选择。

2.5两条加热管串联使用可满足大流量加温需要。

2.6直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。

3、设备具有CE或FDA认证。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段十九  患者转运车

一、技术参数及数量

1.转运车承载重量：≥200kg

2.转运车产品规格：L1950×W650×H500/900mm±10mm

3.转运车主要框架结构采用国际A380.2优质铝合金压铸成型

4.转运车台面及护栏采用进口PE材料一次成型。

5.转运车为分体设计,上体选用优质阻尼器做支撑力源.

6.转运车手摇柄(螺杆配有离合装置)可调整车面高度,高度为500/900mm

7.转运车采用先进中控刹车系统。配置万向、定向脚轮。

8.头部带有氧气瓶支架。

9.ABS护栏，可上折或下折到床下护栏一副。

10.转运车标配：车主体1件；全包罩中控轮（中控刹车）4个；担架平台	1个；可升降输液架	1支；担架床垫	1个；ABS护栏	2支；升降摇杆	1个

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十  病员加温系统

一、技术参数及数量

1.正常工作条件：输入电压：220~240 VAC，50/60Hz。境温度：室温16~29℃相对湿度：30%~70%。大气压力：860 hPa~1060 hPa。

2. 性能

2.1循环气体温度设定范围：室温、34ºC、37ºC、40ºC、43ºC、 46ºC。

2.2噪声：升温系统正常工作时，噪声≤45dB（A）。

2.3毯子尺寸（允许尺寸误差 ±5%），并标明为重复用或一次性使用。

2.31全身毯：100cm×195cm

2.32下身毯：100cm×120cm

2.33上身毯（收臂）：100cm×124cm

2.34上身毯（展臂）：57cm×196cm

2.35迷你毯：87cm×89cm

2.36中型毯：117cm×78cm

2.37保温毯（胸部手术）：100cm×195cm

2.38保温毯（腹部手术）：190cm×180cm

2.39多功能毯：100cm×195cm

2.40小型身下毯：117 cm×78cm

2.41大型身下毯：100cm×217cm

3.每台标配毯子≥2个，具体型号根据使用需求任选。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十一  内镜存储柜

一、技术参数及数量

1.内胆材质：内胆采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁

2.外壳：外部材料采用多工艺处理的钢塑材料与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，对消毒后的内镜进行垂直悬挂保存。

*3.控制：内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，照明和干燥功能；

*4.存储量：可同时储存6条内镜。

5.产品照片：提供产品正面及背面彩色照片，并标注所在页数

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十二  胶体金免疫分析层析仪及配套试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状旁腺素（PTH）检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、试剂技术参数及功能要求：

1.与胶体金免疫层析分析仪配合使用，定量检测人血清和血浆中的甲状旁腺素

2.胶体金免疫层析法，胶体金标记

3. 检测范围为:10~1000pg/ml

4.检测试纸条长度为:60±3mm，宽度为:3.5±0.5mm。

5.液体移行速度应不低于10mm/min。

6.采用全血样品检测，12min 内试纸条上应无全血渗透痕迹。

7. 检测限(分析灵敏度)：采用同一批次的试剂进行检测，分析灵敏度应≤10pg/ml。

8.采用同一批次的试剂进行检测，相对偏差应≤15%。

9.精密度

9.1 重复性：采用同一批次的试剂进行检测、变异系数(CV)应不高于 15%。

9.2 批间差：采用三个批次的试剂进行检测，批间相对极差(R)应不高于 20%。

10.线性范围：采用同一批次的试剂进行检测，PTH在0~1000pg/ml的浓度范围内，线性范围相关系数(r)应不低于0.9900

11.试剂可常温储存，独立包装，随取随用

三、设备技术参数及功能要求：

1.检测原理：免疫层析法

2.光学检测器：稳定的发光源

3.检测方式：常规和快速模式

4.检测样品：全血、血清、血浆皆可

5.标本用量：90ul

6.内含锂电池，可以在不接外电的情况下进行检测

7.反应时间：12min

8.检测时间：常规模式12min，快速模式5s

9.可扩展检测256个项目

10.检测试剂：由原厂提供的质量可靠的配套试剂

11.样本预处理：直接加样，无需进行任何预处理

12.样本识别：采用独特的条形码识别技术，自动识别样本类型、批号等信息

13.可以通过仪器自带的热敏打印机打印报告单

14.具有数据库管理功能，可存储10万条以上检测结果

15.可将结果传输到医院的LIS系统

四、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十三  超声探头穿刺引导架

一、技术参数及数量

*1.应用范围：适用于ALOKA  ARIETTA 70超声诊断仪腹部凸阵探头（C251）。

2.材质：不锈钢

3.穿刺角度：可调（17°，25°，32°，47°）

4.导槽规格：可拆卸（14G，16G，18G，20G）

#5.提供产品彩色图片，并标注所在页数

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十四 五官超短波治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.输出功率：50W 允许偏差±20%。

2.工作频率：27.12MHz±0.6%。

3.治疗时间：分10、15、20、25、30min等多档，允许偏差±10%。

4.使用电源：～220V, 50Hz。

5.工作制：连续工作≥4h。

6.环境温度：5℃～40℃,相对湿度≤80%。

7.适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十五  上肢cpm（主被动）

一、设备技术参数及功能要求：

1.临床作用要求:

1.1增强肌力，降低高肌张力，改善关节活动度和行走的能力；

1.2缓解痉挛，增强运动的协调性、对称性，预防废用性萎缩，增加骨密度，预防骨质疏松，改善血液循环，预防褥疮，预防深静脉血栓，增强康复者信心，恢复运动能力。

2.临床技术要求：

2.1临床适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤、骨损伤以及运动损伤所致的疾病；

2.2单独进行上肢训练，该款设备对上肢进行肌力训练，活动度增强。

*2.3三种训练形式，被动、助力、主动，三种形式自动转换；其中助力运动可以发现患者残存肌力，协助患者做主动运动，增强其肌力；

*2.4 0—2级肌力训练，机器能探测到残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练；

*2.5痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；

*2.6双侧对称性训练，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况，两种显示模式：柱状图显示，MAX游戏显示；

*2.7多种内设训练模式：标准模式，专家模式：帕金森、多发性硬化、中风、协调性训练、骨损伤训练等专业训练程序，程序中设置了合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等，预设提高训练兴趣的游戏功能；

2.8协调能力训练，将整个圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性；

2.9适用轮椅患者和有行动障碍的患者。构造为耐用、稳固的金属结构，底座稳重，能保证患者的安全性；

2.10平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，最大限度地保证训练者的安全；

2.11转动方向可调，可定时自动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟；阻力挡位范围0-20，定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动；

2.12操作界面简单易懂，功能明确，非触摸屏设计，防止误碰导致危险；

2.13语言选择：可以选择多种语言，开机为中文显示；

2.14可选配件多，游戏功能，Sam卡功能等,可以满足临床的不同需要。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十六  下肢cpm（主被动）

一、设备技术参数及功能要求：

1.临床作用要求:

1.1增强下肢肌力，降低高肌张力，改善关节活动度和行走的能力；

1.2缓解痉挛，增强运动的协调性、对称性，预防废用性萎缩，增加骨密度，预防骨质疏松，改善血液循环，预防褥疮，预防深静脉血栓，增强康复者信心，恢复运动能力。

2.临床技术要求：

2.1临床适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤、骨损伤以及运动损伤所致的疾病；

2.2单独进行上肢训练，该款设备对下肢进行肌力训练，活动度增强。

*2.3三种训练形式，被动、助力、主动，三种形式自动转换；其中助力运动可以发现患者残存肌力，协助患者做主动运动，增强其肌力；

*2.4 0—2级肌力训练，机器能探测到残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练；

*2.5痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；

*2.6双侧对称性训练，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况，两种显示模式：柱状图显示，MAX游戏显示；

*2.7多种内设训练模式：标准模式，专家模式：帕金森、多发性硬化、中风、协调性训练、骨损伤训练等专业训练程序，程序中设置了合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等，预设提高训练兴趣的游戏功能；

2.8协调能力训练，将整个圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性；

2.9适用轮椅患者和有行动障碍的患者。构造为耐用、稳固的金属结构，底座稳重，能保证患者的安全性；

2.10平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，最大限度地保证训练者的安全；

2.11转动方向可调，可定时自动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟；阻力挡位范围0-20，定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动；

2.12操作界面简单易懂，功能明确，非触摸屏设计，防止误碰导致危险；

2.13语言选择：可以选择多种语言，开机为中文显示；

2.14可选配件多，游戏功能，Sam卡功能等,可以满足临床的不同需要。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十七  超短波治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。落地式移动方便，治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。

2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。

3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。

4.输出功率：≥200W，允许偏差±20%。

5.工作制：连续工作≥4h。

6.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。

7.输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于各种不同剂量的治疗。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十八 电脑中频治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

*2.输出通道：≥四路，输出电流独立可调。四路同步电刺激、异步电刺激通道；四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；两路离子导入通道；两路干扰电治疗通道

3.内置临床处方：≥99个专家处方。

4.工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5.调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6.差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7.调幅度：设有0%、33%、60%、100%等多种调幅度，调幅度允差±5%。

8.动态节律：4s～10s。

9.差频变化周期：15s～30s。

10.基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。

*11.调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波等以及它们的组合。

12.温热电极（温控）：25℃～41℃，多档可调，最高不超过41℃。

*13.时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。14.时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

15.适用范围：具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，轮化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉等。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段二十九  四肢联动

一、设备技术参数及功能要求：

1.	座椅前方和两侧均有舒适的扶手；前方扶手可便于训练者安全独立上下设备，两侧扶手可帮助训练者维持躯干平衡，方便训练者转移；

2.	包含有握位手套、胸腰绑带、髋膝关节腿部架、足部绑带等安全附件，分别固定训练者的手、躯干、腿部和足部，方便肌力低下的训练者开展训练，并保障训练过程的安全；

3.	可通过髋膝关节腿部架对大腿位置固定，保持训练者正常的下肢功能运动体位，髋膝关节腿部架双侧可交换使用，也可左右侧同时使用；

4.	上肢运动杆长度可调，可满足训练者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；

5.	人体工程学设计的座椅可360°自由旋转，45°分档，共有8个锁定部位，方便训练者快速实现转移；

6.	脚踏板多档可调，满足不同训练人群在不同训练阶段的不同踝关节活动范围的要求；

7.	15级抗阻调节，可做节律性的有氧运动及力量训练；

8.	可显示内容：步速、功率、梅脱、累积计步、阻力级别、卡路里消耗、训练时间；

9.	标配Polar心率监测设备，可联合使用显示心率；

10.	设备操作系统应≥13种运动模式，常规训练模式包括手动模式、快速启动模式、单峰爬坡模式、双峰爬坡模式、阶段性爬坡模式、阶段性爆发模式、间歇性爆发模式、步速伙伴模式、恒速（等速）模式、等功率（恒功率）模式；

11.	标配Polar心率带，训练者可以选择目标心率（靶心率）模式、久坐人群测试与锻炼规程、健康人群测试与锻炼规程；

12.	等速功能模式，可预先设定步数值，一旦训练者在训练中超过预设值时，机器会自动加大阻力，保障了训练者能够安全的完成合理训练强度下的运动训练；

13.	恒功率运动模式通过设置目标功率，确定训练者运动强度，当训练者运动速度低则阻力加大，运动速度快则阻力变小，这样保证训练者运动强度在一个安全有效的范围内；

14.	无电线设计，可通过训练者的蹬踏运动直接给设备便捷充电；

15.	可记录≥200次训练数据，也可通过USB端口输出运动数据，方便科研分析。

16.	髋膝关节腿部架活动范围：0-180°，包含有10个不同的调节位置（左右每侧5个），且左右双侧可换；

17.	手柄杆长度调节范围：0-46cm，左右侧可单独调节手柄杆长度

18.	手柄杆的手柄角度调节范围：40°调节范围，每10°分档

19.	握位手套调节松紧度，旋转可调五档角度（0°；±15°；±30°）

20.	座椅前后调节范围：0-46cm

21.	踏板调节范围：32°调节范围，分3个档位

22.	功率范围：0-1400瓦特

23.	累积计步可达9999步

24.	卡路里消耗：0－999kcal

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段三十  电动起立康复病床

- 设备技术参数及功能要求：

1.床面尺寸：1980*800mm±2%，床体尺寸：2160*940mm±2%

*2.可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，需提供符合适用范围有效证明材料（标注所在页数）。

3.床面可垂直升降，高度调节范围：400~800mm

*4.床体起立角度可调：垂头位最低角度≤-12°，直立角度≥85°；

*5.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态承重≥4000N（提供相关有效证明并标注所在页数））；

6.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳

7.背板角度调整范围：0~60°

8.腿板角度调整范围：0~25°

9.配有可折叠式护栏，高度不低于350mm，护栏材质HBPE或更优

10.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏

11.床体两侧配有挂钩，方便悬挂尿袋、造瘘袋等

12.四角配有输液杆安装孔位，方便安装输液杆

13.床体动态承重≥175kg

14.防进液等级≥IPX4级

15.电机数量≥5个

17.双重供电模式，内部电源可在市电断电的情况下继续工作

18.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作

19.配有安全保护带，且保护带数量≥4条，方便患者各肢体部位固定。

20.保护带静态承重≥500N（提供相关有效证明并标注所在页数）

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段三十一  电子血压计

一、技术参数及数量

*1.测量原理：示波法

*2.显示方式：LED数字液晶显示

3.测量位置：双臂

4.测量范围：血压：0～299mmHg脉搏数：40次～180次/分

5.测量精度：压力精度：±3mmHg以内；脉搏测量精度：读数的±5%以内

*6.测量功能：

6.1袖带佩戴自检功能

6.2不规则脉搏检测

6.3误动显示提示

6.460组A/B分别记忆值

6.5最近三次测量平均值功能

7.手臂周长范围：新型臂带（臂周长在17--	36cm范围内）

8.测量内容：血压（收缩压、舒张压）、脉搏数、平均值。

9.电源：

9.1 5号干电池

9.2 电源适配器(100V-240V、50Hz-60Hz、0.12A-0.065A)

10.外形尺寸：宽183mmX高99mmX厚230mm(不包括袖带）±5%

11.袖带尺寸：宽125mmX长470mm(重量约11Og)±5%

12.空气管长610mm±5%

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次付清，各期付款期间未付款项均不计算利息。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段三十二  排痰机

一、设备技术参数及功能要求：

1.供电电源: 220VAC，50Hz

2.振动频率: 分别在10-35Hz和10-50Hz内连续可调，控制精度±1Hz，

3.振动时间: 1-60分钟，连续可调

4.输出路数: 双路输出

5.振动幅度: 动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力

6.叩击换向器:

1）配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用；

2）配置90度固定角度叩击换向器

7.动力管:长度≥2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长

8.人机交互界面: 高亮显示，简易按键式操作

9.伺服系统:采用24V安全电压和伺服系统，设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致

10.智能工作程序: 提供≥5种适合中国人体形特征的智能变频程序，在一定的变频范围的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎或以气道壁上脱落

11.噪声控制:正常振动频率（25Hz）运行时的噪声≤65dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB

12.整机尺寸和质量:≤12Kg，整机尺寸（长×宽×高）：550mm×250mm×1000mm（±10%），移动治疗方便

13.标准叩击头类型:

1号叩击头（外径尺寸Φ130mm，滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用；

2号叩击头（外径尺寸Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用；

3号叩击头（外径尺寸Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用；

4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用

14.小型叩击头类型 :

1号叩击头（小叩手，外径尺寸Φ47.5mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，儿童专用；

2号叩击头（小Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头）：舒适型，适用于低龄儿童；

3号叩击头（大Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头）：柔和型，适用于低龄儿童；

4号叩击头（小型羊角头，聚氨酯海绵面叩击头）：儿童特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用

*15.叩击头标配数量≥8个（具体数量自报），科室可根据工作需要任选

16.提供产品彩色照片

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段三十三 神经传导速度测量仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性电极传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.检测神经：无创腓肠神经传导速度及振幅检测，顺向传导

2.检测方法：预配置的电极阵列

3.刺激位置：外侧踝关节后

4.刺激配置：双极（间隔2cm）

5.记录位置：刺激位置近端9.22cm

6.记录配置：双极（间隔2cm）

7.检测输出参数：神经传导速度（CV, m/s）和动作电位振幅（Amplitude,μV）

8.工作额定电压：3V（锂离子），单相恒定电流刺激

9.共模抑制比：≥ 100 dB

10.噪声：< 2 µV rms

11.频率响应：(‐3 dB) ≥2 Hz – 2 kHz

12.采样频率：10 kHz

14.刺激器最大电压：420V

15.刺激器最大电流：100mA硬件，软件限制为70mA

16.刺激器最小脉冲宽度：100µS

17.刺激频率：1Hz

18.皮肤温度测定：非接触式，红外线

19.LCD显示：2位，7-段

20.符合MMC-Connection标准，与MMC软件系统实现自动对接

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段三十四  MMC信息系统平台 （代谢一体机）

一、设备技术参数及功能要求：

1.设备连接: 可拆分模块化集成一体连接

2.可承载设备：动脉硬化检测装置.内脏脂肪测量装置.眼底相机.神经传导速度测量仪，并可拓展其他临床快速检查设备。

3.电动诊查床：通过电动按钮实现床面水平移动，在不同设备间切换测量位置

4.主机采用MMC元素，风格统一

5.工作站：一体PC，汇总所有测试数据

6.数据输出：通过网口与局域网连接

7.统一电源接入

8.线路隐藏

9.仪器模块布局合理方便操作

二、其他

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）