潍坊市人民医院指脉氧饱和度仪等设备院内公开招标公告

一、项目名称：指脉氧饱和度仪等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 指脉氧饱和度仪 | 14 | 4.76 |
| 标段二 | 医用冰箱 | 9 | 4.68 |
| 标段三 | 医用冷藏箱、超低温冰箱 | 2 | 11.5 |
| 标段四 | 输液加温仪 | 10 | 17 |
| 标段五 | 呼气分析仪及配套耗材 | 1 | 6 |
| 标段六 | 一氧化氮测定仪及配套耗材 | 1 | 1 |
| 标段七 | 呼吸康复一体机及耗材 | 1 | 8 |
| 标段八 | ATP生物荧光快速检测仪及配套试剂 | 1 | 3.2 |
| 标段九 | 超声组织处理仪及配套试剂 | 1 | 10 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年11月21日上午9点至11月25日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月18日

附件：功能要求及技术参数

标段一 指脉氧饱和度仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.测量范围：血氧饱和度：1～100%
2.心率：18-300搏/分
3.测量精度：
3.1血氧饱和度：±1S.D.
3.2心率: ±3%

4.显示：病人脉搏指示、数字显示、电池低电指示

*5.记忆功能：≥72小时数据记忆，设备标配软件，配合软件可以回放,及进行动态脉搏血氧分析。

6.标配探头1个，可任选成人、儿童、新生儿的探头

7.电池：可操作≥80小时

8.大字体、高清晰度实时显示脉搏和血氧饱和度数值。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段二 医用冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

*1.有效容积：总有效容积≥200L。冷藏室容积≥125L，且冷冻室容积≥75L。

2．外箱尺寸：产品高度≤1685mm

*3. 温度控制：微电脑控制，触摸按键大屏幕 LED 显示。冷藏室 2～8℃可调； 冷冻室-10～-26℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；

4.安全系统：可实现超高温、超低温报警、传感器故障报警，声音、灯光两种 报警方式；

5. 速冻按键，满足箱内温度在短时间内达到设定温度；

6.多重保护功能：开机延时、停机间隔保护等；

*7.冷藏室内配置玻璃搁架（3个）及抽屉，方便分类存放，冷冻室配置透明抽屉（4个）；

*8. 内风机：采用知名品牌直流内风机，保证箱内温度均匀性；

9.照明灯：采用 LED 照明灯，节能省电，方便观察样本；

10.采用无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保，制冷能力更强；

*11. 安全设计：两个门体分别带锁扣,每个锁扣均可加双挂锁，满足安全要求；

12.宽电压带设计：宽电压带，适合 187～242V 电压下使用；

*13.产品具有医疗器械注册证并提供医疗器械注册登记表

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段三 医用冷藏箱、超低温冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

（一）医用冷藏箱设备技术参数及功能要求：

- 温控方式及灯电子控制，LED灯

- 电源220V/50Hz

- 门体发泡门

- 内胆材料	不锈钢内胆

- 外形尺寸（mm）：735*660*1810±10

- 内部尺寸（mm）：冷藏605*510*720冷冻515*465*440±10

*7.总有效容积	282L±2L

8.温度范围：冷藏2~8℃，冷冻-20~-30℃

9.输入功率≥400W

10.冷藏温度2～8℃可调，冷冻温度-20~-30 ℃可调，冷藏冷冻温度双显示，精度1℃。

11.触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。

12.报警功能齐全，超高低温报警、传感器故障报警、环温超标报警、电池电量低报警、断电报警、远程报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）。

13.冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独控制或停用；

14.采用知名品牌压缩机，无氟制冷剂，制冷速度快；

15.采用EBM 风机，冷藏温度更均匀。

16.不锈钢内胆材质，易清洁，不易滋生细菌；

17.冷藏、冷冻双功能。185L±1L大冷藏室，配置LED照明灯。

*18.上下门分别配备独立门锁扣，可配备双挂锁。

19.选配打印机、USB插口，可自动保存箱内十年温度数据，方便追溯查询；

20.带有2个测试孔，方便监控室内温度变化；

21.冷藏室3个不锈钢搁板，1个不锈钢抽屉，冷冻2个PS塑料抽屉

*22.数量：1台。

（二）超低温冰箱设备技术参数及功能要求：

- 功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等

- 工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

- 样式：立式

*4.有效容积：338L±2L，整机装箱量可容纳（2ML冻存管容量）≥21600个样本

5.外部尺寸（mm）： 812*893*1846±10，箱体设计宽度为725±10，适合进入门宽750±10以上门；

6.内部尺寸（mm）：465*630*1165±10，内胆材质为彩色涂层电锌钢板

7.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

8.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

9.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

10.门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；一体式外门门锁手把设计，；紧凑式脚轮设计，灵活方便；不锈钢内门手把，结实耐用。

11.外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

12.隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

13.创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0。

14.进口压缩机，质量更可靠，进口低噪音节能风机；

15.搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

*16.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全可靠。

17.测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

*18.可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

19.可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本*2.20标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

20.25℃环温时，降温速度≤5小时

21.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

*22.标配5V冷链供电系统。

*23.数量：1台。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段四 输液加温仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.主机小巧：主体尺寸不大于80（长）×41（宽）×184（高）mm，可单手抓握，方便护士使用

2.高精度智能微电脑控制技术，自动恒温在设定温度

*3.干式槽型加热结构（非软管和缠绕式加温），使用常规输血或输液器，无需专用耗材。

*4.加温槽带卡扣结构，防止安装时管路脱出

*5.三组独立温度传感器，增加温度监控的安全系数

6.独有的超温报警保护测试功能，方便维护

7.温度设置范围：37.0℃-42.0℃(以0.1℃递增)

8.温控精度：±1℃

9.加温流速：KVO-16ml/分

*10.拥有43℃/45℃/48℃±3℃多重超温报警保护，低温报警，传感器故障报警保护功能，确保使用安全；

11.预热速度：2分钟内可达到预设温度

12.适合的液体管路直径：3.5-5.0mm

13.可24小时连续运行

*14.功率：最大80瓦，重量：≤0.7kg

15.通过欧盟CE及ISO13485体系认证（提供证明材料并标注所在页数）

16.需中国医学装备协会“新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录”推荐产品（提供证明材料并标注所在页数）

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段五 呼气分析仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮检测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一氧化碳检测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.适用范围：用于检测呼出气中NO和CO气体的浓度（需配合相应的检测器使用）。

2.采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式。

3.智能化呼气采样。在线测试引入了智能化，代替人工专业指导，呼吸困难人群均能成功呼气采样。

*4.离线采样器具备压力与流量控制模块，患者可多次呼气采集气体。

*5.潮气采样器具备吸气过滤装置，操作便捷，可有效的过滤空气中的污染。

6.检测需要的有效分析气体量：30 毫升。

7.呼气流速。口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。

8.仪器具备联检功能，可联合检测大小气道（FeNO+CaNO）、上下气道（FeNO+FnNO），一次检测两项指标。

9.仪器系统可与医院HIS等系统数据互联。

10.仪器配备电脑PC测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。

11.仪器配套使用的一氧化氮检测器和一氧化碳检测器应具有单独的二类医疗器械注册证。

三、性能指标

*1.测试范围：NO：0ppb－3000ppb；CO：0ppm-250ppm；

2. 检测下限：NO：3 ppb；CO：2ppm；

*3.准确性（与标准配气的比较）：

3.1呼气NO: 当测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；当测定值≥50ppb，误差＜±10%；

3.2呼气CO: 当测定值≤20ppm，误差＜±2ppm；当测定值＞20ppm，误差＜±10%；

4.重复性：相对偏差CV应在10％内；

5.稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内；

四、质量控制

1.仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。

#2.仪器除了可通过标准气和呼出气检验校准外，具备可以按模拟的人体呼出气进行校准自标定的技术，保证仪器的质控需求。

3.具有ISO13485 质量体系认证。（提供证明材料并标注所在页数）

五、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段六 一氧化氮测定仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1. 测定参数：

1.1 测量方式组成：在线呼气

1.2在线一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO

2. 检测原理：电化学检测原理

3.传感器类型：电化学传感器

4.传感器原理：电解质电池原理

5．测定范围：1-3500ppb

6.示值误差

6.1当测量值<100ppb时，示值误差≤±5ppb；

6.2当测量值≥100ppb时，示值误差≤±5%。

7.测量结果重复性：测量结果重复性≤5%。

8.呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

9．呼出时间：10 秒（成人模式）；6 秒（儿童模式）

10. 检测时间：≤60秒

11. 技术标准：遵从2005 年ATS/ERS 关于FeNO 分析仪器的技术要求。

12.自动恒定呼气流量：设备内置恒流控制系统，在0.8-3kPa任意变化的呼气压力下，均可保证患者呼出流量保持稳定在50ml/s±10%或200ml/s±10%，患者无需刻意控制，有效提高检测成功率。

13. NO 过滤功能：系统具备过滤外源性一氧化氮装置，在环境NO浓度不高于2000ppb时均能实现有效过滤，保证测量结果准确性。

14.质量控制功能：当测定过程中呼吸过弱或过强(流速控制)、吸气超时、呼气超时等错操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息。

15. 物理按键：具有电源，训练，主页及设置按键，操作便捷，一键操作即可实现熄/亮屏，进入训练模式，返回主页及进入设置界面的功能。

16. 飞梭旋钮：一键操作，方便快捷，旋转选择FeNO/CaNO/FnNO测量模式即可开始测量。

17. 训练模式：患者可通过训练模式进行吹气训练，有效保证患者正式测量时的成功率。

18.智能温湿度控制：设备内部具有自动温湿度调节机制，可保证在5-40oC，20-80%RH环境下，设备测量结果的准确及稳定性。

19.防冷凝设计：设备内部具有防冷凝设计，在连续使用过程中不会出现凝水导致的设备异常现象。

20. 内置操作系统：

20.1 内置操作系统支持创建、录入并编辑患者姓名、性别、年龄，基本情况及检查报告所需信息。

20.2内置操作系统提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊。

21. 10.1寸电容屏：10.1英寸彩色液晶显示器，电容器触摸操作，大屏显示，操作方便。

22. 4G/WIFI网络连接：内置4G/WIFI网络模块，随时随地通过网络连接自动同步设备数据，配备云端系统，可随时后台系统查看分析检测结果，并可从年龄、性别、症状、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展（支持定制化系统）。

23. 打印功能：

23.1 内置热敏打印机：支持本机打印，满足户外筛查，社区义诊及院内病房床边检查等复杂使用场景。

23.2 后台系统打印：数据自动同步，无需线缆连接，电脑端可直接打印检测结果报告。

23.3 外接打印机打印：通过扩展USB接口连接打印机，设备即可直接打印检测结果报告。

24. 电源

24.1内部电源：内置高性能锂电池，在断电情况下可连续工作3小时以上。

24.2 适配器供电：适配器供电，即插即用。

25. 提手便携：设备包含便携式提手，一体性好，移动及携带非常方便。

26. 认证：中国CFDA认证。

27.需要配置： 一氧化氮检测仪主机：1台、 呼吸手柄：1个、电源适配器（带电源线）：1个、配备检测耗材一氧化氮传感器一套（300人份/套）

*28.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段七 呼吸康复一体机及耗材

一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（套） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性肺功能仪用过滤器（带咬口） |  |  |  |  |  |  |  | 27.45元/套 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.流量传感器:筛网压差式流量传感器;

*2.检测模块:FVC、SVC、MVV、快速通气测试、支气管舒张试验、支气管激发试验;

3. 评估模块:MIP、MEP、

4. 呼吸驱动力:PO.1、P0.1MAX、P0.1/MIP、PO.1/P0.MAX;

5.训练模块:可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力;

6.流量测量范围:(0~16)L/s;流量精确范围:士3%或 0.05 L/s

7.容量测量范围:(0~10)L;容量精确范围:士2%或者士0.05L;

8.肺功能参数包含:慢肺活量SVC:VC、VCMAX、VCIN、VC EX、IC、IC%P IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、 BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC%;用力肺活量FVC: FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIFFET、VEXP、FET(FEV11%FVC1)%P、PIF、ELA;每分最大通气量 MVV:MVV、MVV%P、VT MVV、 TIME MVV、BF MVV、MVV%

9.质量控制:依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F;，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确;

10.自动和手动训练模式:手动调节训练指标范围6cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷五档可调;

11.激励式可量化界面:动画训练界面，清晰评估每次训练成效;

12.语音智能播报:含操作使用方法，语音激励训练等;

13.训练参数需包含最大吸气压、吸气容积、吸气次数、总吸气量;呼气压、呼气容积、呼气次数、总耗能;

14.具备自我评估问卷，可进行慢阻肺(CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况;

15.具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒传感器或使用通用的肺功能仪耗材。

16.显示与操控:电容触摸屏≥10寸

17.数据传输:可支持WIFI/GPRS/蓝牙/USB数据传输，或通过网络连接自动同步设备数据。免费支持对接医院 HIS、LIS 系统。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段八  ATP生物荧光快速检测仪及配套试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（支） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATP采样试棒 |  |  |  |  |  |  |  | 34.5元/支 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.RLUs：测量值范围 0-9999个相对光单位

2.测量分辨率：1个相对光单位
3.测量时间：15秒
4.检测干扰：±5% 或 ±5 RLUs
5.用户名：50个用户名，可包含16个字符
6.可编程的结果阀值：251个程序
7.可编辑的采样位臵名称：521个名称，每个名称可含20个字符
8.检测方案：20项方案，每个方案可含251套程序
9.内部存储卡容量：2000项测试结果
10.串行接口：可兼容EIA-232

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段九 超声组织处理仪及配套试剂

一、试剂要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声组织处理液 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

1.处理量:500ml≥50个蜡块。

2.快速固定、脱水、透明时间≤60分钟。

3.环保型试剂，不含甲醛、苯类等有害致癌物。

4.可以处理病理科所有病理组织标本（直径≤0.3cm）。

5.组织处理效果稳定，不影响组织后续的免疫组化及分子病理检测，并提供相关文献资料证明。

6.配合超声病理组织处理设备，且试剂性质稳定。

7.适用于多种超声病理组织处理设备。

二、设备技术参数及数量

- 多功能一体机，同时具备固定、脱水、透明、浸蜡、包埋、冷冻系统

- 采用多态高频超声空化技术波震荡，水浴恒温加热原理脱水

- 仅用一种试剂完成固定、脱水、透明过程、环保型试剂

- 单缸单控，临床送检标本随到随做

- 电源电压：220V、50HZ

- 功率：≦2000W

- 液缸升温时间≤10分钟达到60℃

- 浸蜡缸熔蜡时间：≤50分钟达到75℃

- 冷台温度：≤10分钟达到-4℃

- 蜡台、蜡盘温度：≤15分钟达到65℃

- 处理量：1-150个/30分钟/1次

- 温控器控温范围为1℃～75℃

- 声波定时器定时范围：1min～120min

- 工作缸：≥6缸

- 环境温度：5℃～40℃

- 液缸内烧杯容积：500ml/个

- 符合GB/T18268.1-20110标准

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报