潍坊市人民医院溶剂回收机等设备院内公开招标公告(二次）

一、项目名称：溶剂回收机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段二 | 电子血压计 | 40 | 3 |
| 标段五 | 胶体金免疫分析层析仪及试剂 | 1 | 7.8 |
| 标段六 | 胶囊式内窥镜诊断系统及耗材 | 1 | 9.8 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年9月9日上午9点至9月16日下午3点（节假日除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年9月8日

附件：功能要求及技术参数

# 标段二：电子血压计

*1.测量原理：示波法

*2.显示方式：LED数字液晶显示

3.测量位置：双臂

4.测量范围：血压：0～299mmHg脉搏数：40次～180次/分

5.测量精度：压力精度：±3mmHg以内；脉搏测量精度：读数的±5%以内

*6.测量功能：

6.1袖带佩戴自检功能

6.2不规则脉搏检测

6.3误动显示提示

6.460组A/B分别记忆值

6.5最近三次测量平均值功能

7.手臂周长范围：新型臂带（臂周长在17--	36cm范围内）

8.测量内容：血压（收缩压、舒张压）、脉搏数、平均值。

9.电源：

9.1 5号干电池

9.2 电源适配器(100V-240V、50Hz-60Hz、0.12A-0.065A)

10.外形尺寸：宽183mmX高99mmX厚230mm(不包括袖带）±5%

11.袖带尺寸：宽125mmX长470mm(重量约11Og)±5%

12.空气管长610mm±5%

# 标段五：胶体金免疫分析层析仪及试剂

# 一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状旁腺素（PTH）检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.与胶体金免疫层析分析仪配合使用，定量检测人血清和血浆中的甲状旁腺素

2.胶体金免疫层析法，胶体金标记

3. 检测范围为:10~1000pg/ml

4.检测试纸条长度为:60±3mm，宽度为:3.5±0.5mm。

5.液体移行速度应不低于10mm/min。

6.采用全血样品检测，12min 内试纸条上应无全血渗透痕迹。

7. 检测限(分析灵敏度)：采用同一批次的试剂进行检测，分析灵敏度应≤10pg/ml。

8.采用同一批次的试剂进行检测，相对偏差应≤15%。

9.精密度

9.1 重复性：采用同一批次的试剂进行检测、变异系数(CV)应不高于 15%。

9.2 批间差：采用三个批次的试剂进行检测，批间相对极差(R)应不高于 20%。

10.线性范围：采用同一批次的试剂进行检测，PTH在0~1000pg/ml的浓度范围内，线性范围相关系数(r)应不低于0.9900

11.试剂可常温储存，独立包装，随取随用

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段六：胶囊式内窥镜诊断系统及耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小肠胶囊内镜 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结肠胶囊内镜 |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

| 配置 | 具体包含配件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 图像诊断系统工作站 | 显示器 | 1台 |
|  | 彩色打印机 | 1台 |
|  | 附件包（包括电线、适配器、说明书与使用说明） | 1套 |
| 数据记录仪器装置 | 携带盒 | 1个 |
|  | 记录仪 | 1个 |
|  | 传感器 | 1个 |
| 参数 | 1胶囊内镜适应症： 至少具备一般人群小肠疾病的检查适应症 2胶囊规格尺寸: 外径φ12mm±10%、全长26mm±10% 3.胶囊内镜视野角：直视145°±15% 4.运行时间：不小于8小时 5.智能变频技术：幅数:2fps±1%(图像:2幅/秒±1%) 6.智能化的阅片软件，测量评估病变的大小。 |

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报