潍坊市人民医院生物安全柜等设备院内公开招标公告

一、项目名称：生物安全柜等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 生物安全柜 | 1 | 5 |
| 标段二 | 胎心监护仪 | 2 | 5 |
| 标段三 | 种植机 | 1 | 5 |
| 标段四 | 软轴动力系统手柄 | 3 | 7.9 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年3月29日上午9点至4月2日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月28日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一 生物安全柜

一、基本参数

*1.分类：B2型，100%外排，

2.外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

3.内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

4.台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

5.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

6.系统排风总量：1050 m³/h

7.额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W）

8.噪音等级：≤67dB（A）

9.照明：≥1000lx

10.使用人数：单人

11.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

二、生物安全性

1. 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

2. 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

3. 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

三、结构功能特点

1.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2.安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4.工作台面材质为优质304#不锈钢，即实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

5.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

6.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

7.合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

8.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作；

9.液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命；

10.脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，使实验人员更安全；

11.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；

12.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

13.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14.前窗气流隔断设计

四、其他

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段二  胎心监护仪

一、功能要求及技术参数

1．整机

*1.1监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；

1.2一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

1.3飞梭和硅胶按键操作；

1.4隐藏式提手，方便移动；

1.5回顾报警功能，可回顾最近≥100条报警信息；

1.6双胎心率重合报警(SOV)；

1.7模块化结构，方便升级；

1.8内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

1.960小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

1.10具有查找监护记录功能；

1.11具备自动评分功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST 评分方式，每分钟更新一次评分结果。

1.12可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸；

2．显示：

2.1高清晰液晶彩屏≥10英寸

2.2胎心率110-160bpm正常范围区域标识

2.3监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

2.4监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线；

2.5可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

3．探头：

3.1全新探头外观设计，更符合人机工程学原理；

3.2新式探头防水设计；支持水中分娩

3.3胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

超声工作频率：1MHz         超声波束声强：Iob<3mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

3.4宫缩压力：无凸点探头设计，0-100相对单位，分辨率：1%

3.5胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

4．胎儿监护指标：

4.1胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

超声技术： 脉冲多普勒及自相关

超声频率： 1MHz

胎心率范围： 30 bpm ～ 240 bpm

4.2宫缩压力： 宫缩压 范围： 0% ~ 100%、归零方式： 自动/手动

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段三 种植机

一、设备技术参数及功能要求：

| 主机 | 内置声光安全报警系统，可以自检测泵、马达、脚踏连接是否就位。 |
| --- | --- |
|  | 大屏幕显示，实时显示各种数据。 |
|  | 扭力转速定期自检功能，使用保证输出达到设置需求。 |
|  | 马达输出功率：120W，功率强大稳定，可用于所有种植类手术 |
|  | 泵流量：从1-100ml /min可调，蠕动泵舱室封闭，漏水不会烧坏主板。冲水量可调，完全满足临床需求，可以充分冷却降温，防止骨臂灼伤坏死情况发生。 |
|  | 内置式蠕动泵，噪音小，转速稳定。 |
|  | 电压：100/115/230V，符合国际标准,可以实时监测供电电压，保证机器稳定 |
| 电动马达 | 自通风马达，长时间工作，不产热，延长马达寿命长。 |
|  | 马达应力控制设计,可以完全释放种植攻丝、植入时扭力应力集中，保证种植成功。 |
|  | 无碳刷马达，管线可消毒。方便马达、拆卸、清洗、维护。 |
|  | 马达扭矩：120W,扭力实时可调，显示准确。为种植手术提供最合适扭矩。 |
|  | 接口标准ISO3964 DIN1394,方便所有手机接入。 |
|  | 多种止停模式,对马达、骨头、种植体保护模式。 |
|  | 设置自动攻丝退出模式,方便攻丝操作。 |
|  | 转速：300-40000rpm,满足所有种植系统对转速的要求。 |
| 脚控 | 开关类型，无级变速。使用灵活踏板，灵活调节马达转速和冲水大小 |
|  | 防水级别：EN60601-1 ,安全防爆 |
| 种植手机 | 双冲水设计 ,保证手术充分冷却，适合所有种植系统。 |
|  | 最大扭矩：70Ncm,满足临床需求。 |
|  | 高温高压消毒,可以使用快速消毒锅 |
|  | 设计精密,钻针不摆动，附带扳手，可拆卸方便清洗，保证寿命 |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段四 软轴动力系统手柄

一、设备技术参数及功能要求：

*1.功能：适用于外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、锯切、磨削处理

*2.要求：兼容匹配医院现有的重庆西山品牌，型号DK-P-MS软轴动力系统

*3.报价时注明产地、品牌、型号、医疗器械注册证号

| 序号 | 名称 | *数量 | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成角磨钻手柄 | 1个 | 1.1ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； #1.2最大直径16mm，手柄成角为21°，超轻，执笔式、防滑结构设计； 1.3最高转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音＜67dB； 1.4磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。 |
| 2 | 直角磨钻手柄 | 1个 | 2.1 ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； #2.2最大直径16mm，手柄成角为0°，超轻，执笔式、防滑结构设计； 2.3最高转速40000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音＜67dB； 2.4磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作 |
| 3 | 小往复锯手柄 | 1个 | 3.1整体结构防锈设计，低噪声、低发热，可高温高压消毒； 3.2 ISO-E类型标准接口，接插微电机方便快捷； 3.3最大直径21mm，重量：0.17kg，表面防滑花纹设计，操作方便； #3.4最高频次20000c/min，持续输出扭矩：2.1N·cm； 3.5骨锯片可以实现正反两个位置方向安装，以满足不同部位的手术需求；注水架可根据手术切削部位的不同，视野的不同，随意转动不同的方向。 |
| 4 | 磨钻头 | 15个 | 磨钻头10个、钨钢锥形磨钻头5个 |
| 5 | 骨锯片 | 1个 | 配合小往复锯手柄使用 |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）