潍坊市人民医院电磁负荷恒定功率车等设备

院内公开招标公告

一、项目名称：电磁负荷恒定功率车等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 电磁负荷恒定功率车 | 1 | 19.5 |
| 标段二 | 心脏康复训练管理系统 | 1 | 10 |
| 标段三 | 有创心电监护仪 | 1 | 15 |
| 标段四 | 遥测监护系统 | 主机1+12遥测盒 | 17.4 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2023年1月12日上午9点至1月18日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月11日

附件：功能要求及技术参数

标段一  电磁负荷恒定功率车

一、动态心电记录仪要求

1.设备组成：通用电极片、动态心电记录仪、数据处理后台、患者端APP、医生端APP

*2.动态心电记录仪：须具有二类医疗器械并提供证明材料

3.安全标准：GB9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》，YY0505-2012 《医用电气设备第1.2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》

4.性能标准：YY0885-2013《医用电气设备第2部分：动态心电图系统安全和基本性能专用要求》

5.主机尺寸：98*35*10mm±5%，主机重量：9克±5%

6.通道：单通道

7.数据传输方式：蓝牙

8.电池类型：CR2032纽扣电池

9.心率测量范围：30BPM-200BPM

10.采样率：250Hz

11.A／D转换：16位

12.共模抑制比：≥60dB

13.动态输出范围：≤10％

14.增益精确度：误差≤±10％

15.增益稳定性：24小时不超过3%

16.输入阻抗：＞10MΩ

17.系统噪声：10秒内≤50μV（峰-谷值）

18.最小检测信号：50μV

19.计时准确性：24小时误差≤30秒

20.数据具有实时上传功能，机构账号具有批量上传功能

21.具有上传数据功能的外设设备

22.支持在线、离线两种数据上传功能

23.全流程数据自主上传至后台，无需外接数据线、读卡器读取存储卡等人工操作

24.APP功能：具有心率测量、记录查询、咨询等功能

二、便携式动态血压仪要求

1.测量方法：阶梯放气示波法

2.脉率范围：40-200 bpm

3.准 确 性：±3 mmHg

4.工作电源：1000maH或更大容量锂电池

5.数据存储器：闪存储存高达200条数据

6.体位监测技术：站立或静坐、卧位、轻微运动等体位显示。

7.校准：最低两年一次

8.安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

9.取样周期：多个独立可程序化周期 (15，30，60，120min)

10.尺寸： 120×50×20mm±5%

11工作环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～95%；大气压力：70KPa～106KPa；

12储存条件：温度为-20℃-+55℃；相对湿度不大于95%；大气压力：70KPa～106KPa；

13数据连接：无线数据传输，无线编程，无线遥控测量；

14无导管佩戴：使用专业医用动态血压计技术，无充气导管。

三、脉搏血氧仪要求

1.  产品使用简单方便，可一键操作。

2.  体积小、重量轻，携带方便（尺寸自报）。

3.  产品功耗低，所配锂电池可持续使用20小时。

4.  在电池电压过低可能影响正常使用时，OLED显示屏会出现低电压提醒指示标志。

5.  在无信号产生时，设备会在10秒钟后自动关机。

6.  无需日常维护和校准。

7. 可通过蓝牙与智能终端设备实现通讯。

8.电池类型：标配一块锂离子充电电池

9.血氧饱和度（SpO2）：测量范围：35～100％、分辨率：1%、准确度：80％～100％ 误差±2％；70％～79％ 误差±3％；70%以下不定义。

3.脉率（PR）：范围：25～250bpm 、分辨率：1bpm、准确度：±2bmp或者±2%，二者应取绝对值大者。

4.弱灌注：测量范围：0.5%～20%、 SpO2准确度：±3% (70%～100%)、PR准确度：25～250bpm ±2bpm

四、系统组成及要求

1、系统组成：电磁负荷恒定功率车由三部分组成，分别为：

1.1运动康复管理系统

1.2上下肢主动康复训练器

1.3动态心电记录仪、便携式动态血压仪、脉搏血氧仪

2、设备功能及技术参数：

#1.系统可进行三种情景模式的运动，包括：床旁躺卧位下肢运动、床边坐位下肢运动及床边坐位上肢运动。

＃2.功率计主机通过机械螺旋杆在支撑柱上移动，行程距离为150Cm。

3.功率计主机与床面的接触是角度可调方式，主机下平面与床面倾斜角度为0~30°可调，与移动支撑系统底面倾斜角度为0~30°可调。

4.角度调整后有锁死装置。

5.移动支撑系统底板上部与地面最低距离为14cm，移动系统的后轮为万向轮。

6.系统运动阻力设定为双轮驱动的功率计（ergometer）模式，功率范围0~100w。

7.恒定功率转速范围：40-70RPM，运动时间设定：00:00-99:59min，功率增量1

8.运动评估及管理系统屏幕嵌入在支撑柱上端，屏幕与支撑柱倾斜角度为15°。

9.系统具有信息记录及数据导出功能，包括运动强度、时间、及心率等信息。

10.系统可分析运动处方执行情况，以数字百分比及图示方式表达。

11.系统可编辑间歇运动处方及持续运动处方。

12.系统可接收外涉的心律信息、血压信息、血氧信息，并将信息数据实时显示。

＃13.功率计主机根据每个人的安全心率数值测试出安全运动强度数值。

14.心率监测范围：50-240次/min

＃15.功率计主机根据心率变化可自动调整输出功率。

16.功率计主机有转速提示功能。

17.整机重量：60kg±5%

18.工作电压：220V

*五、总体要求：

1.系统可进行三种情景模式的运动，包括：床旁躺卧位下肢运动、床边坐位下肢运动及床边坐位上肢运动。

2.具有心电监护、血压、脉氧一体化功能

六、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段二  心脏康复训练管理系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.具有病人基本信息管理功能

2.具有病人处方训练数据导入功能

3.具有病人CPET测试信息导入自动读取功能,即时监测、其它设备可连接（蓝牙等）

4.具有处方编辑功能，包括可编辑正常训练和间歇训练两种模式的处方

5.具有制定训练计划功能，把处方选择中应用至当前病人的处方制定为一个周期的训练计划

6.具有训练计划导出功能

7.具有数据实时存储回放分析功能

8.具有报告编辑、打印功能

9.软件安全防护级别：B或更优

10.PC系统与运动设备之间的数据传输：USB

11.PC 系统与医疗产品之间的数据传输：蓝牙无线传输或有线传输

12.蓝牙功率等级：1级，最大功率100mW

13.通过数据传输记录其它产品的生理参数：如摄氧量、心率、收缩压、舒张压、血氧、功率等

14.处方分为五段法方案、间歇模式方案、五段法间歇模式方案。

15.最大能力测试不受心率控制，心率超出了安全心率范围后处方功率不下降，仍然按照设定功率执行。

16.Borg指数可手动修改6-20范围内的数值，呼吸困难指数可修改1-10范围内指数。

17.回访功能可显示所有不同病人不同类型训练记录，并显示出测试详情和结果分析。

18.报告功能分为模块管理功能、术语管理功能、报告打印功能。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段三  有创心电监护仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.主机功能：

*1.1模块化、插件式监护仪，Linux中文操作系统，彩色TFT医用级触摸液晶显示器≥15寸，显示器分辨率≥1024×768像素。

*1.2适用范围：成人、儿童、新生儿。

1.3可外部输入/输出设备：鼠标、键盘、遥控手柄、二维码扫描仪及USB存储设备。

#1.4采用金属外壳、无风扇及低功耗设计，避免交叉感染，延长使用寿命。

1.5内置模块插槽，所有监测参数模块可直接插入，且支持热插拔操作。

#1.6双电池仓，可选内置两块高性能锂电池，装运续航时间≥3.5小时,标配1块锂电池

1.7同屏显示波形通道数6，参数窗口16。

1.8可自定义各参数波形颜色及数字位置，窗口大小可自动调节。

1.9递进式报警管理系统。

*1.10具有高清分屏显示功能，且分屏可独立操作，并具有文字、光报警提示。

1.11在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示1~ 120分钟图形趋势，分辨率高达2秒，可同屏显示长达72小时数字趋势，分辨率高达2秒。

*1.12具有屏幕快照功能，可最多存储400张长达15秒波形数据。

*1.13共有5种科室软件包，专业重症监护领域、手术领域、术后恢复领域、急诊领域、新生儿重症监护领域软件，各科室软件包均具备8套用户自定义情景模式，每套模式下可配置6种用户自定义显示页面。

*1.14打印功能：内置四通道同步热敏记录仪或直接连接激光打印机。（可选）

2.监测功能：

2.1监测参数：

*2.1.1 标配参数：ECG心电、HR心率、PR脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、NIBP无创血压、RESP阻抗呼吸、TEMP双部位体温、IBP四部位有创压力，PiCCO2第二代脉搏轮廓指示经肺热稀释法连续心输出量。

#2.1.2可扩展参数：SvO2混合静脉血氧饱和度、ScvO2中心静脉血氧饱和度、EtCO2呼吸末二氧化碳、Fi/EtO2氧气、Fi/EtCO2二氧化碳、Fi/EtN2O氧化亚氮、AA吸入性麻醉气体、Spirometry肺功能（呼吸力学）、Entropy熵指数、NMT神经肌电传导、BIS双频指数、EEG脑电、AFP听觉诱发电位、最多达六部位IBP有创压力、最多达五部位TEMP体温。

2.2 心电监测：

2.2.1心电导联：3/5/6 / 10导联心电监测，支持6 / 10根导联线同步采集12导联心电波形。

*2.2.2自动实时的12导联ST段分析，按解剖部位分区显示ST段复合波和数值及其变化趋势图，可动态观察ST段变化趋势及心肌缺血定位，测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节，ST段测量功能可用于新生儿、儿童及成人。

2.2.3同步多导联心律失常分析，可同时对≥4道ECG心电导联进行分析，可对房颤进行自动识别、分析及报警，具有急性心肌缺血预测评分系统，起搏器监测功能：单腔或双腔。

2.2.4可通过5 / 10根导联线分别对标准6导联 / 12导联ECG波形进行QT/QTc监测。。

2.2.5可通过监护仪直接察看并打印存储在监护仪中或存储在心电管理系统（如：MUSE系统）数据库中的患者12导联ECG报告。

2.3无创血压监测：

2.3.1测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法。

2.3.2测量模式：手动、自动、连续、静脉阻滞。

2.3.3 测量范围：成人：25~260mmHg或大于此范围；儿童：25~190mmHg或大于此范围；新生儿：15~140 mmHg或大于此范围。

2.4脉搏血氧饱和度监测：

2.4.1采用先进SpO2技术，抗运动干扰、防低灌注。

2.4.2测量和显示范围：0~100%；精度：± 2 ~3 %。

2.4.3脉率：30~250次/分；精度：±5次/分。

2.4.4 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。

2.6  标配体温监测功能：

2.7标配有创压力监测：
2.7.1 测量范围： -48~ 320 mmHg或大于此范围。
2.7.2测量精度： ±4% 或 ±4 mmHg。

*2.7.3双有创压力与双体温可同时监测。

2.7.4 监测有创压力的同时可提供收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）等参数。

#2.8可升级能量代谢功能，此功能与同品牌机器通用

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段四 遥测监护系统

一、系统及主机技术参数及功能要求：

1.产品架构要求

1.1具备远程PC浏览软件，可免费安装到办公电脑上，查看病人数据

1.2远程浏览软件支持查看病人的实时数据，可查看的参数及波形种类要求与中央站保持一致

1.3 支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据

1.4 支持不同中央站之间转移病人数据

1.5 支持通过中央站集中配置网络中的监护仪

1.6 支持通过中央站集中升级网络中的监护仪

2.网络要求

2.1中央站具备双硬盘镜像存储数据

2.2具备密码保护功能，远程访问中央站上的数据，需输入密码

2.3具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失

2.4具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步

3.产品兼容性要求

3.1中心监护系统能够兼容同品牌下所有的监护仪及遥测产品，包括早期（10年以内）提供的产品

3.2中心监护系统能够兼容同品牌下的除颤（MED）产品

3.3中心监护系统能够显示同品牌下监护、遥测及除颤产品上所有的参数及波形。

4.集中管理功能要求

4.1中央站/工作站至少支持64床病人集中管理

4.2中央站/工作站可以控制监护仪接收/解除/转移病人

4.3中央站/工作站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量

4.4中央站/工作站可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限

4.5中心监护系统可以控制监护仪进入待机模式

4.6中心监护系统可以控制监护仪进入夜间模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式

4.7中心监护系统可以控制监护仪进入隐私模式，中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入隐私模式

5.显示及交互功能要求

5.1中央站/工作站主机可支持连接至少3个显示屏

5.2中央站/工作站显示器尺寸应不小于21英寸

5.3中央站/工作站支持的显示分辨率不低于1920*1080

5.4中央站/工作站单个显示屏可显示不少于36个病人的数据

5.5中央站/工作站交互界面与所提供的监护仪的交互界面保持风格一致

5.6多床区域每个病床至少可以显示8道波形，16个参数区

5.7多床区域可进行颜色标记，实现分组显示

5.8多床区域可以配置大字体界面

5.9在多床区域可显示病人ID,用于替代病人姓名以保护病人隐私

5.10重点观察床可显示至少可以提供12道波形，16个参数区

5.11重点观察床支持趋势与实时参数波形同时显示，互不遮挡

5.12中央站/工作站支持对多床及重点观察床显示内容进行设置

5.13中央站/工作站配置管理，可定制科室默认配置，并将科室默认配置应用至所有床

6报警功能要求

6.1中央站/工作站可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准

6.2能够支持高、中、低三个报警级别，分别对应红色，黄色，青色

6.3在发生报警时，能够以底色方式显示报警参数，底色与报警级别对应颜色一致

6.4具备报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音

6.5具备报警复位功能，暂停期间，屏蔽所有报警。

6.6报警声音大小可调整，支持报警声音关闭。

6.7具备报警集中设置功能，可在同一菜单中对病人的所有监测参数的报警开关及报警限进行设置。

6.8具备报警声音自动加大功能。当某报警持续触发一段时间，用户未对报警进行确认情况下，能够自动提高报警音量。

6.9具备报警提醒功能，对于已确认的报警，如报警条件未消失，可定时对用户进行提醒。

6.10具备报警栓锁功能，对于未确认的报警，如报警条件消失，仍能够显示相关报警信息。

6.11具备中心监护系统全局静音功能

6.12中心监护系统与监护仪意外断开时提供报警。当病人正常解除时，中央站与监护仪断开不发出断网报警。

6.13具备全局报警列表功能，可显示最近1小时内所有床的报警，支持排序调整，并可连接至事件回顾查看详细数据

6.14具备报警统计功能，可对科室内报警情况进行分析，辅助调整报警限。

7回顾功能要求

7.1支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。

7.2具备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能。

7.3具备呼吸氧合图回顾功能。呼吸波形可选择阻抗呼吸波形或者二氧化碳波形。

7.4具备全息波形回顾。支持压缩波形及正常波形2种查看模式，并支持对波形进行手动测量（如：PR间期测量），测量结果可被保存及打印输出。

7.5具备12导静息分析结果回顾。支持正常波形及平均模版两种显示方式。

7.6具备ST片段回顾功能。支持取任意2个时刻的ST片段进行对比分析。

7.7具备心律失常统计，回顾一段时间内心律失常统计结果。要求支持表格及图形2种回顾方式。

7.8要求具备在同一个页面任意选择两种不同类型的回顾（如：同时显示事件回顾和趋势图回顾），并根据时间关联进行比较。

7.9具备至少240小时趋势数据存储，分辨率不小于1分钟

7.10具备至少240小时全息波形数据存储，分辨率不低于250Hz

7.11具备至少240小时ST片段数据存储，分辨率不小于5分钟

7.12支持至少3000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒。

7.13具备至少3000条NIBP测量数据存储

7.14具备至少720条CO测量数据存储

7.15具备至少720条12导静息分析结果数据存储

7.16具备至少48小时呼吸氧合图曲线数据存储

7.17已解除的历史病人可永久保存

7.18具备已解除病人数据回顾功能

8临床辅助应用功能要求

8.1提供心肌缺血图形化显示工具，可以快速查看ST值的变化。

9报告功能要求

9.1具备热敏记录仪，可记录三通道波形

9.2具备激光打印机，可输出病人报告，支持1200 DPI打印分辨率

9.3中央站/工作站支持打印预览功能

9.4中央站/工作站支持打印心电图波形上的卡尺信息

9.5具备PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上，并同时向EMR发送通知消息

9.6具备定时打印功能，可在定时自动打印指定的报告

9.7具备完成病历报告功能，可在解除病人时自动打印指定报告

9.8具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。

9.9中心监护系统标配2个显示屏，中央站显示器尺寸≥21英寸，分屏显示器尺寸≥42英寸，至少1280×1024分辨率彩色液晶显示。

10.适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者基本生理参数的远程监控及数据的采集整理上传，病人监护仪的远程操作。

二、遥测盒技术参数及功能要求：

1. 配置：发射盒（心电）、接收装置、遥测监护系统。

2. 高可靠无线窄带传输技术-GFSK窄带传输技术

2.1. 信号传输频带窄：信道间隔低于25K，使受外界射频信号干扰的几率相对信道间隔大于25K的大大降低。

2.2. 200MHz-600MHz的传输频率：信号采用此频段传输即保证无线信号强的穿透能力，同时避免了超高频信号易衰减的现象。

3. 高可靠无线窄带传输技术-GFSK窄带传输技术

3.1. 信号传输频带窄：信道间隔低于25K，使受外界射频信号干扰的几率相对信道间隔大于25K的大大降低。

3.2. 200MHz-600MHz的传输频率：信号采用此频段传输即保证无线信号强的穿透能力，同时避免了超高频信号易衰减的现象。

3.3. 高性能接收模块抑制互调干扰：提高了抵抗发射盒之间的互相干扰的能力，扩大了监测床位数。解决了发射盒因互相干扰使得某一病人信息无法传输，遥测监护配置扩展到16床及以上。

3.4. 低功耗发射、低至50mw。GFSK窄带传输技术同时是低功耗的传输技术，可使发射盒连续运行96小时以上。

4. 基于TCP/IP协议的以太网方式的信息传输：采用速度高达10/100M速度的以太网方式传输，防止串口方式传输信息丢失的问题，避免监测过程易断网的现象；解决了串口传输方式在较长传输距离信号严重衰减失真的问题。

5. 全面的报警功能：中央监护系统能提示详细的病人生理报警信息，而且能进行监护仪的非生理报警（如导联脱落，传感器未连接等），医护人员在中央站即可以快速识别病人与设备的准确状态。

6. 优化的显示与浏览功能：

6.1多床观察：

6.1.1灵活的视窗设计：可根据病人数量设置窗口数量

6.1.2大字体显示格式：醒目的大字体显示监护数据信息适合多种复杂的治疗环境下监测。

6.1.3最大信息量显示：单屏可最多显示16床病人信息，双屏可最多显示32床病人信息。

6.2. 重点观察：

6.2.1多种显示格式：4小时趋势共存同屏7导联显示

6.2.2大容量显示内容：支持12道以上波形同时显示

7. 中央存储：

7.1动态短趋势：全参数最近4小时动态短趋势

7.2趋势回顾：全参数最近240小时的趋势图和趋势表

7.3波形回顾：最近72 小时64 道全息波形

7.4报警回顾：所有报警发生时刻的参数和报警前后16秒波形

7.5历史回顾：支持≥20,000个历史病人监护数据的回顾

8.记录内容：病人信息、药物计算结果、波形回顾、报警回顾、实时波形记录、冻结记录、实时报警记录

9.具有CE认证。

10.可与现有中央监护系统有线或无线联网。

11.适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者基本生理参数的远程监控。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报