潍坊市人民医院电脑中频治疗仪等设备院内公开招标公告（二次）

一、项目名称：电脑中频治疗仪等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备 最高限价（总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 电脑中频治疗仪 | 3 | 3 |
| 标段二 | 胶体金免疫分析层析仪及试剂 | 1 | 7.8 试剂：详见参数部分 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年11月8日上午9点至11月14日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月7日

附件：功能要求及技术参数

标段一 电脑中频治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1、设备用途:

利用中频促进局部血液循环的作用，治疗缺血引起的肌肉痉挛、痉挛期的闭塞性 动脉内膜炎、肌端紫绀症、雷诺氏病、关节周围组织劳损、挫伤、创伤后期积液和淤血等吸收不良的情况;利用镇痛作用治疗神经炎、以及颈椎病、腰椎间盘疾病引 起的疼痛。尚可治疗慢性关节炎、肌肉风湿痛、关节或关节周围炎、还可治疗各种 类型的周围神经损伤或炎症引起的神经麻痹和肌肉萎缩、废用性肌萎缩等，亦可治疗胃下垂、习惯性便秘、遗尿等疾病。

2.多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广、疗效显著。

3.预设≥99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

4.治疗处方为：

4.1多步程序中频电流疗法处方≥ 20 个，

4.2音频电 流疗法处方≥ 16 个，

4.3正弦调制中频电流疗法处方≥ 23 个，

4.4脉冲调制中频电流疗法处方≥40个。

5.该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

6.局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。

7.输出频率：低频调整范围：1/8-150HZ，中频载波范围：1-10KHZ。

8.输出波形：低频调制波/中频载波。

8.1低频调制波≥4种： 方波、尖波、三角波、锯齿波、正弦波

8.2中频载波:双向方波。

9.调制方式：连续调制/交替调制。

9.1交替调制(交替时间:1/8s-12s)。

9.2一元交替:中频交替;低频交替(即变频调制); 波形交替(包括间歇调制、断续调制)。

9.3二元交替:中频与低频同时交替; 中频与波形同时交替; 低频与波形同时交替。

9.4三元交替:中频、低频、波形同时交替。

10.最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）。

11.输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A）

12.输出通道：两组4通道，可同步或异步工作。

13.存储容量： 24K字节，内存99个处方

14.工作电压： 220V 50Hz，最大功率：50W

15.标准配置：

15.1主机1台

15.2导电硅胶粘贴电极片40mm*40mm≥2对

15.3导电硅胶粘贴电极片45mm*60mm≥2对

15.4导电硅胶粘贴电极片60mm*90mm≥2对

15.5电极输出线≥4条，电源线1条

15.6 其他配置自报

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段二 胶体金免疫分析层析仪及试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状旁腺素（PTH）检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  | 380元/人份 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.与胶体金免疫层析分析仪配合使用，定量检测人血清和血浆中的甲状旁腺素

2.胶体金免疫层析法，胶体金标记

3. 检测范围为:10~1000pg/ml

4.检测试纸条长度为:60±3mm，宽度为:3.5±0.5mm。

5.液体移行速度应不低于10mm/min。

6.采用全血样品检测，12min 内试纸条上应无全血渗透痕迹。

7. 检测限(分析灵敏度)：采用同一批次的试剂进行检测，分析灵敏度应≤10pg/ml。

8.采用同一批次的试剂进行检测，相对偏差应≤15%。

9.精密度

9.1 重复性：采用同一批次的试剂进行检测、变异系数(CV)应不高于 15%。

9.2 批间差：采用三个批次的试剂进行检测，批间相对极差(R)应不高于 20%。

10.线性范围：采用同一批次的试剂进行检测，PTH在0~1000pg/ml的浓度范围内，线性范围相关系数(r)应不低于0.9900

11.试剂可常温储存，独立包装，随取随用

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报