潍坊市人民医院磁共振专用灭火器院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 磁共振专用灭火器 | 6 | 9.6 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年4月29日上午9点至5月9日下午3点（节假日期间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年4月28日

附件：功能要求及技术参数

一、设备技术参数及功能要求：

1.灭火剂装量:6kg/只

2.灭火剂类型:六氟丙烷或者七氟丙烷

3.驱动气体:氮气

4.灭火器材质:无磁不锈钢

5.喷射距离≥3米

6.灭火级别:1A

7.灭火种类:A、C、E

8.资质要求:提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验报告，并标注所在页数

9.提供中国计量科学研究院检测报告(导磁率检测)、中国国家强制性产品认证证书(3C 认证)，并标注所在页数

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）