潍坊市人民医院种植机等设备院内公开招标公告

一、项目名称：种植机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 种植机 | 1 | 5 |
| 标段二 | 胶体金免疫分析层析仪及试剂 | 1 | 7.8 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段三 | 全自动化学发光免疫分析仪及试剂 | 1 | 8 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段四 | 全自动蛋白印迹仪及试剂 | 1 | 0.5 试剂：不得高于同类产品 山东省挂网价格 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年5月31日上午9点至6月7日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年5月30日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一 种植机

一、设备技术参数及功能要求：

1.主机显示屏≥4.0英寸液晶显示屏。

2.脚踏控制器

2.1脚踏拔插方便，外观设计简洁，采用不锈钢压板，便于清洁；

2.2脚踏防水等级：IPX6，喷淋无损性能；

3.手术程序及功能设计

3.1直观的程序设定界面：简洁易操作（提供界面彩色图片并标注所在页数）

3.2灵活可编辑的程序设置，各自调节参数的程序≥5个，并可通过脚踏进行切换；

3.3水源一键操作；

3.4实时转速，扭矩显示；

3.5转速、扭矩可调节；

3.6内置安全保护模式；

4.种植马达及手机

4.1马达速度范围：100-40000rpm；

4.2弯手机转速比：20：1，弯手机转速范围5-2000；

4.3最大扭矩：70Ncm;

5.清洁设计

5.1弯手机可高温高压消毒；

5.2马达和管线可高温高压消毒；

6.内置冷却水泵，100%时的冷却水流速大于90ml/min

7.额定高压：220V±10%

8.频率：50-60Hz

9.配置清单（或更多）：主机1台、马达及连线1条、光纤手机2把、一次性使用牙科冲洗器10根、专用机器工具箱1个、工具包1个

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段二 胶体金免疫分析层析仪及试剂

# 一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状旁腺素（PTH）检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.与胶体金免疫层析分析仪配合使用，定量检测人血清和血浆中的甲状旁腺素

2.胶体金免疫层析法，胶体金标记

3. 检测范围为:10~1000pg/ml

4.检测试纸条长度为:60±3mm，宽度为:3.5±0.5mm。

5.液体移行速度应不低于10mm/min。

6.采用全血样品检测，12min 内试纸条上应无全血渗透痕迹。

7. 检测限(分析灵敏度)：采用同一批次的试剂进行检测，分析灵敏度应≤10pg/ml。

8.采用同一批次的试剂进行检测，相对偏差应≤15%。

9.精密度

9.1 重复性：采用同一批次的试剂进行检测、变异系数(CV)应不高于 15%。

9.2 批间差：采用三个批次的试剂进行检测，批间相对极差(R)应不高于 20%。

10.线性范围：采用同一批次的试剂进行检测，PTH在0~1000pg/ml的浓度范围内，线性范围相关系数(r)应不低于0.9900

11.试剂可常温储存，独立包装，随取随用

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段三 全自动化学发光免疫分析仪及试剂

# 一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎盘生长因子检测试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.检测原理：干式荧光免疫法或化学发光法

2.样本类型：血清/血浆、全血、尿液、其他，可在仪器界面选择样本类型

3.检测速度：单次检测耗时<10s（不算孵育时间）

4.检测方式：支持一卡多项检测（最多可以支持5项）

#5.检测项目：同一台用于胎盘生长因子/可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测

6.重复性：CV≤1%（标准卡，高值）

7.CV≤2%（标准卡，低值）

8.线性相关性：r≥0.99(T/C值)

9.界面语言：中文和英文，其他语言可扩展

10.打印机：内置热敏打印机

11.结果查询：可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除

12.结果传输：USB2.0，RS232C，wifi，以太网络，支持LIS、HIS

13.故障报警：有试剂、仪器问题报警提示

14.软件管理：自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目ID和项目信息

15.项目拓展：支持项目自定义，支持算法自定义

16.操作温度：5℃～30℃

17.外接电源：100V～250V， 50Hz～60Hz to DC12V/60W

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段四 全自动蛋白印迹仪及试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.实现总IgE、过敏原特异性IgE抗体的定量检测，可兼容食物特异性IgG抗体检测项目

2.过敏原特异性IgE抗体注册证≥45种，可根据临床需求任意灵活组合

3.方法学：免疫学方法

4.六点定标，校准品可溯源至WHO（世界卫生组织）IgE参考物质

5.仪器操作：全自动、全过程完成过敏原检测试验

5.1 一次性加样针，避免污染

5.2 加样通道≥2个

5.3 标本位≥128个

5.4 试剂位≥100个，具有扩展性，可实现试剂位最大化

5.5 检测通量：单次处理≥576个测试

5.6 振荡孵育模块≥6个，每个孵育模块必须有独立振荡功能

5.7 ≥1台具有2个洗板位的16通道32针式独立洗板机，残液量≤1μl/孔

5.8 内置酶标仪自动判读

5.9 加样准确度：100μl ±2%，800μl ≤±1%

5.10 加样精密度：100μl CV≤0.5%，800μl CV≤0.4%

6.全中文操作系统，支持LIS/HIS系统连接，实现双向通讯

7.参与招标的过敏原检测试剂应提供山东省内不少于10家三级医院出具的过敏原检测报告

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）