潍坊市人民医院等离子射频手术系统及配套耗材

院内公开招标公告

一、项目内容：

| 名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 等离子射频手术系统及配套耗材 | 1 | 3 |
| 耗材：不得高于同类产品山东省挂网价格 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年4月29日上午9点至5月9日下午3点（节假日期间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年4月28日

附件：功能要求及技术参数

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扁桃体、腺样体刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 鼻甲刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 声带刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 喉部刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 颅底刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 耳科刀头 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

1.满足整体耳鼻喉科手术需要，包括扁桃体、腺样体、鼻甲、声带、喉部、颅底、耳科手术。

2.扁桃体、腺样体刀头：电极杆弯角27±5度，塑料手柄长度173±10mm。

3.鼻甲刀头：电极杆弯角22 ±5度，塑料手柄长度123±10mm。

4.声带刀头：片状电极L型设计，直径≤2.5mm，长度≥190mm。

5.喉部刀头：双极镊设计，内置滴注吸引通道，适用于头颈淋巴结清扫。

6.颅底刀头：马蹄状设计刀头，防止堵塞。

7.耳科刀头：需要有勾刀、剥离子、皮瓣刀设计的刀头，适用于耳内镜手术。

8.提供样品刀头。

二、设备技术参数及功能要求：

1.主机工作频率：100KHz、输出功率≤400W、工作温度：40-70℃。主机为耳鼻喉专用程序设计。能够满足耳科灌流手术的使用需要。

2.具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

3.具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准（GB9706.19和GB11244）的检测。（提供证明材料并标注所在页数）

*4.可选三类专用刀头,主机和电极必须为同一品牌

*5.主机注册证满足国家食品药品监督管理局批准的三类医疗器械注册证

6.等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。

7.智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；

8.等离子主机1台、脚踏控制开关1个、流量控制器1个、主机连接线1根。

*9.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）