潍坊市人民经皮黄疸检测仪院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 经皮黄疸检测仪 | 2 | 2.56 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年1月12日上午9点至1月18日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月11日

附件：功能要求及技术参数

一、设备技术参数及功能要求：

1.测量方式:正反光:蓝、绿光比较。

2.精密度(重复性):<2%

3.测量精度:士1mg/dl或士17μmol/L

4.测量范围:0.0~25.0mg/d1	或0.0~425μmol/LI

5.光源:氙闪光灯

6.具有自动校准功能

7.液晶显示带背景光，方便夜间检测。

技术参数要求

8.单位:可同时显示mg/dl或μmol/L的测量值和平均值:数值:3位数字直接读取，无需对照表换算;平均值计算:自动计算 2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示。

9.校验盘:对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0土1。

10.快速充电:充电时间≤1.5小时

11.测量次数:一次充电可测量 1000 次以上

12、供电电源:7号可充电电池，电池电压检测功能:电压不足时提示电池需充电

13、省电模式:5分钟无操作自动休眠，10分钟无操作自动关机。具有无操作自动休眠和自动关机功能，防治电池过量放电而损坏。

14、仪器轻巧:含电池组重量≤ 165g

15.具有紫外线滤除功能技术，避免对婴儿皮肤的伤害

16.功能：新生儿黄痘的动态监测和对高胆红素血病的初筛

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报