潍坊市人民医院膀胱镜等设备院内公开招标公告

一、项目名称：膀胱镜等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 膀胱镜 | 5 | 3.3 |
| 标段二 | 产后治疗仪 | 2 | 6 |
| 标段三 | 鼻内镜 | 12 | 2.88 |
| 标段四 | DNA倍体分析系统 | 1 | 5 |
| 标段五 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 1 | 3 |
| 标段六 | 三分类血细胞分析仪 | 1 | 4.5 |
| 标段七 | 输尿管软镜清洗槽 | 1 | 9.6 |
| 标段八 | 液基细胞制片系统 | 1 | 2 |
| 标段九 | 全自动蛋白印迹仪及配套试剂 | 1 | 0.5 |
| 标段十 | 震动排痰机 | 2 | 4 |
| 标段十一 | 包埋打号机 | 1 | 17 |
| 标段十二 | 神经丛刺激仪 | 1 | 2.8 |
| 标段十三 | 免疫荧光显微镜 | 1 | 15 |
| 标段十四 | 包埋机 | 1 | 14 |
| 标段十五 | -80℃医用冰箱 | 1 | 4.3 |
| 标段十六 | 麻醉机消毒器 | 1 | 8.5 |
| 标段十七 | 麻醉深度监测仪及配套耗材 | 1 | 1.5 |
| 标段十八 | 颅内压监护仪及配套耗材 | 1 | 16.8 |
| 标段十九 | 多普勒血流探测仪 | 1 | 5.3 |
| 标段二十 | 压力蒸汽灭菌器 | 3 | 9.6 |
| 标段二十一 | 尿动力检测仪及配套耗材 | 2 | 9 |
| 标段二十二 | 全自动荧光免疫分析仪及配套试剂 | 1 | 4.5 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年2月28日上午9点至3月4日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年2月25日

附件：功能要求及技术参数

标段一 膀胱镜

一、总体要求

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，柱状导光系统，蓝宝石镜头

2.内镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥

3.内镜具有生物镀膜技术，避免进入人体产生排异反应

4.操作器具有不锈钢阀门，经久耐磨

5.提供能体现所投标品牌型号的市场占有率相关材料。

二、技术参数及数量

1.30°膀胱镜2套，φ4mm×302mm，视向角30度

2.70°膀胱镜3套，φ4mm×302mm，视向角70度

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段二 产后治疗仪

一、临床及显示部分技术参数

1.进口品牌彩色液晶宽屏、全中文菜单，多角度直观高清晰显示相关信息；

2.整机内置多路独立系统、彩色柱状频率动态显示模式、互不干扰、可同时多人使用，声光报警、运行彩色警示功能，有自动计数治疗次数功能；

3.能量输出应有安全防护，有应急自动断电保护程序嵌入式高集成设计；人机界面智能通讯互联技术。

4. 内置式微型风机散热、保证高温下连续持久工作。

*5.仪器应有预留升级功能，注册证应具有产道肌肉收缩治疗功能。

6.仪器配有专用乳腺治疗罩、圆形治疗片，附件材料必须经过权威机构的细胞毒性检验，保证对人体皮肤无过敏刺激反应。（提供有效证明材料并标注所在页数）

二、电气技术参数

1.工作电源电压：交流220V±10%、50Hz±2%。

2.整机功耗：100VA±10%左右输入功率。

3.输出通道：多路系统互不干扰，每单元独立输出。

4.自动累积计数或倒计时，多重程序安全防护系统，智能化管理。国际著名芯片厂家元件，要求存储量大，运行迅捷稳定，品质安全可靠。

5.治疗仪的输出基本脉冲为矩形波,频率为800Hz，误差不大于±10%。波群组合在五种以上。

6.治疗仪的输出基本脉冲宽度应不大于1.0ms。

7.治疗仪输出幅度为最大时，每个脉冲的电量应大于7μC。

8.治疗仪最大输出幅度时的有效值不大于38V。治疗仪的皮肤电极单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ。

9.治疗仪开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值不大于480V。

10.治疗仪输出幅度的调节应连续均匀或输出幅度增量小于1V，最小输出不大于最大输出的2%。

11.专用乳腺治疗罩的电阻不大于600Ω。

12.治疗仪的治疗时间设置可分为定时25分钟、20分钟、15分钟、不定时四种，定时误差不大于±7秒/每分钟 。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段三 鼻内镜

一、设备技术参数及功能要求：

- 工作长度(mm)：175

- 最大插入部外径（镜体外径mm）：Φ4

- 设计光学工作距d0 ：10mm

- 设计工作视场形状：评价视场面

- 视场角/(°)：105

- 视向角/(°)：6支0°/6支70°

- 视场中心角分辨力：2.31/(°)

- 有效景深范围：3~100mm

- 在A标准照明体下的显色指数Ra：90

- 在D65标准照明体下的显色指数Ra：90

- 照明镜体光效ILeR：0.251

- 综合镜体光效SLeR：0.184

- 综合边缘光效SLe-Z：0.034

- 有效光度率DM：1508

- 单位相对畸变VU-的控制量：≤16％(相对差)

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段四 DNA倍体分析系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.设备组成

1.1硬件：片夹，扫描仪主机，计算机

1.2软件：细胞DNA倍体分析扫描软件，细胞DNA倍体分析管理软件

2.系统硬件

2.1片夹

2.1.1切片装载容量：单次装载量≥6片。

2.2扫描仪主机

2.2.1自一体化设计（非显微镜加装电动平台结构）：防尘、防潮及防干扰光，保证系统的稳定性和高精度。

2.2.2扫描范围：X向扫描范围≥25mm，Y向扫描范围≥45mm。

2.2.3光学系统：无限远色差校正光学系统（CCIS）。

2.2.4扫描摄像头≥500万像素。

2.2.5光源：长寿命LED，寿命≥25,000小时。

2.2.6具备独立硬件（自适应运动对焦装置）进行实时自动对焦，对焦时间小于15ms。（提检测报告证明,并标注所在页数）

2.2.7具备三孔物镜转换器并实现电动切换。

2.2.8高速USB数据通讯接口，提供稳定的传输性能及系统兼容性。

2.3计算机（配置不低于）:处理器：Intel Core i7；显示器：24寸；内存：16GB；硬盘：1TB；操作系统：Windows10 64位专业版；

3.系统软件

3.1 细胞DNA倍体分析扫描软件

3.1.1 对标本片全自动扫描和智能控制，快速、稳定地完成扫描。

3.1.2 可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量等）。

3.1.3 可根据需要支持多种标本类型、各种制片方式的检测。

3.1.4 可对细胞核的形态、纹理、密度等多个参数进行综合智能分析，将扫描记录到的所有细胞进行自动分类，并计算细胞核内DNA的相对含量。

3.2、细胞DNA倍体分析管理软件

3.2.1 重复定位：可对扫描的每个细胞进行自动定位，便于人工复核，增加诊断的准确性。

3.2.2 双重诊断：对每个细胞做细胞核DNA定量的同时，也能做形态学观察。

3.2.3 流程化的实验室病例管理系统：方便了解标本检测流程和进度。

3.2.4 可编辑并打印图文格式的细胞DNA倍体检测报告，报告项目至少有：细胞总数、正常二倍体细胞数、病变细胞数、粒细胞数、DNA指数与数量分布图、DNA指数与面积分布图、DNA检测结果。

3.2.5 所有的诊断报告将储存在数据库中，便于查阅、复核和检索。

3.2.6 可以根据需要免费设置控制用户权限。

3.3 其他功能

3.3.1 可扩展数字切片扫描功能，适用于对切片进行图像扫描、浏览、存储、传输。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段五 高流量无创呼吸湿化治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

- 全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

- 具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式。

- 流量设置调节范围：2L-80L。

- 可实现80L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

- 支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。

- 温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。湿度补偿7档可调。

- 采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

- 主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

- 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温度、流量、氧流量治疗波形。

- 机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。

- 机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

- 机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。（手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。

- 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

- 具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

- 彩色液晶屏屏，尺寸≥4英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

- 可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-90小时。

- 加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

- 无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

- 具有与设备同品牌的鼻氧管（大、中、小号） 、儿童鼻氧管（XS,XXS），气切界面等多种患者连接界面。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段六 三分类血细胞分析仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.检测过程全自动操作，全程自动定量，检测速度快

2.白细胞三分群，提供22项参数（含WBC、RBC、PLT彩色直方图）

3.静脉血和末梢血两种模式任选，只需静脉抗凝全血或末梢血20ul

4.无需外接电脑，主机实现中文输入输出，全中文报告单

5.内置高效热敏记录仪，8种中文格式可选，并可外接打印机

6.主机自动加入溶血剂并自动进行二次稀释，完全避免人工误差

7.SFDA注册的配套校准物、质控物和配套试剂，确保计数和分类的准确

8.采用浮动界标、粒子导向及人工调整分群功能等多项技术保证结果可靠

9..彩色大屏幕LCD同屏显示所有参数和直方图，限度筛选异常结果

10.五种参考值范围设置，仪器自动识别并匹配参考值

11.优越的智能化高压灼烧和正反冲压力排堵，有效避免堵孔

12.特别设计的重计数功能，完全避免二次采血

13.提供完整的校准质控方案

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段七 输尿管软镜清洗槽

一、设备技术参数及功能要求：

| 1.1 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1.1 | 台面、清洗槽、功能背板、干燥台： |
| *1.1.1.1 | 材质要求： | 采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 |
| *1.1.1.2 | 清洗槽形状要求： | 清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 |
| 1.1.1.3 | 干燥台形状要求： | 干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 |
| *1.1.1.4 | 功能背板形状材质要求： | 背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.6m。 |
| 1.1.1.5 | 浸泡槽盖材质要求 | 采用透明亚克力并配有手柄，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 |
| *1.1.1.6 | 清洗槽规格尺寸要求： | 双方槽： ≤长1180mm×宽750mm，内径长500mm×宽450mm×深200mm；四槽 |
| *1.1.1.7 | 干燥台规格尺寸要求： | 双方槽： ≤长1500mm×宽750mm |
| 1.1.2 | 柜体： |
| 1.1.2.1 | 柜体形状要求： | 采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 |
| 1.1.2.2 | 支架材质要求： | 选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形 |
| *1.1.2.3 | 柜门材质要求： | 采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料，并标注所在投标文件页数） |
| *1.1.2.4 | 柜体底板材质要求： | 柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供检验报告佐证材料，并标注所在投标文件页数） |
| 1.2 | 智能化操作系统 |
| 1.2.1 | 水/气“一次性”全自动灌注器 |
| *1.2.1.1 | 全自动灌注主机要求： | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。（提供检验报告佐证材料，并标注所在投标文件页数） |
| *1.2.1.2 | 控制器要求： | 采用“白底蓝字”液晶屏显示，各流程功能均有微电脑控制，一键启动，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗。（提供实物照片佐证材料，并标注所在投标文件页数） |
| 1.2.1.3 | 快速接头材质及功能要求： | 整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。（提供出入境报关单，并标注所在投标文件页数） |
| 1.2.2 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器 |
| *1.2.2.1 | 全自动循环灌注主机要求： | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。（提供检验报告佐证材料，并标注所在投标文件页数） |
| *1.2.2.2 | 控制器要求： | 采用“白底蓝字”液晶屏显示，各流程功能均有微电脑控制，一键启动，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗。（提供实物照片佐证材料，并标注所在投标文件页数） |
| 1.2.2.3 | 酶液/消毒液倒计时装置要求： | 独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 |
| 1.2.2.4 | 快速接头材质及功能要求： | 整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。（提供出入境报关单，并标注所在投标文件页数） |
| 1.3 | 供排水、供气系统 |
| 1.3.1 | 供气系统 |
| *1.3.1.1 | 医用无油空气压缩机:要求 | 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：36L 噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。 |
| *1.3.1.2 | 中心气体处理器要求: | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。（提供检验报告佐证材料，并标注所在投标文件页数） |
| 1.3.1.3 | 供气管路要求： | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。 |
| 1.3.2 | 高压清洗喷枪 |
| *1.3.2.1 | 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| *1.3.2.2 | 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.3.3 | 供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器 |
| *1.3.3.1 | 供水管路要求： | 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。（提供产品实物照片，并标注所在投标文件页数） |
| *1.3.3.2 | 排水管路要求： | 所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒高温。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。（提供产品实物照片，并标注所在投标文件页数） |
| 1.3.3.3 | 水质过滤器要求： | 对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为5μm和0.1μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。 |
| 1.3.3.4 | 前置过滤器要求： | 安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用防爆透明符合材料，体积小巧节约安装空间；具备冲洗功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；优质不锈钢精密过滤网，过滤精度40~60um，可拆卸清洗滤网，无需更换滤芯。 |
| 1.3.3.5 | 自动/手动双控水源控制要求： | 自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa |
| *1.3.3.6 | 不锈钢水龙头 | 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。（提供产品的材质检验报告和国家级产品检验报告，两份检验报告均提供打印版和红章扫描电子版，并标注所在投标文件页） |
| *1.3.3.7 | 不锈钢落水器 | 与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。（提供产品的材质检验报告，并标注所在投标文件页） |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段八 液基细胞制片系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.设备名称：液基细胞学制片染色机（自动制片机）

2.相关试剂技术参数

*3.1配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、缓冲液、巴氏染色液等构成

3.2配套试剂盒适用对象：宫颈细胞系列、尿液细胞系列、痰细胞系列、浆膜腔积液系列、针吸及内窥镜系列等。（提供有效证明材料，并标注所在页数）

3.3配套试剂盒适用目的：用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。

*3.4细胞保存液：可用于Roche cobas 4800人乳头瘤病毒产品及Roche 抗P16/Ki-67产品细胞学样本的采集、保存和检测（提供有效证明材料，并标注所在页数）

3.5缓冲液：在处理样本时，遇到粘液、血性样本可通过分离液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分，以达到制片的最佳效果

3.6巴氏染色液：独特自主配方染液，可染宫颈细胞、痰细胞等细胞学标本。

3.7载玻片经特殊技术处理，能有效保证细胞均匀平铺在载玻片表面

3.8取材方式：取样刷刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本

*3.9同一样本最大制片数量≥10张，并在需要时样本可直接进行 HPV检测、衣原体、淋病等检测。

*3.10配套试剂盒制片要求：每个样本要求保存细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圆。

4.相关设备技术参数

*4.1设备原理：采用膜式沉降技术原理

4.2制片染色机：一批处理量≤24个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色。

*4.2.1样本无需离心处理

*4.2.2放入标本后，分离、制片、染色一站式全自动完成，无需人工干预

4.2.3制片过程中，根据不同临床样本可选择不同制备序号来执行操作程序

4.2.4上机后无需人工值守，每片制片时间: ≤2.5分钟，每天7小时制片数量≥160张

4.3自动染色要求

4.3.1自动批量染色，每批次可处理的标本量≤24人份

4.3.2每个样本采用滴染，染液一次性使用，杜绝交叉污染

4.3.3染色制片程序全程由电脑控制，染色制片时间≤1小时，无批间差

4.3.4程序可使用蓝牙传输数据，实现制片染色无线监控管理

4.4图文报告系统：中/英文的报告系统

4.5震荡器：旋涡式，f≥2800次/分

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段九 全自动蛋白印迹仪及配套试剂

# 一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.适用范围: 可用于自身抗体、病原体血清学和变态反应性疾病的血清学检测

2.原理: 可完全自动鉴别抗原带的位置、定量测定阳性带着色的深浅和判定带的

特异性

3.电源: 输入：100-240伏，交流电；功率：40瓦

4.机身接口: USB接口≥1个，级联接口≥2个，RS 232接口≥1个

5.存储的检测流程数: 最多20

6.每个检测的步骤: 最多14个步骤，每个步骤最多循环20次

7.温育时间: 00：00-30：59（小时：分钟），调节精度1分钟

8.总温育时间: 最长99:59（小时：分钟），偏差5秒内

9.条带数: 最多50条

10.温育槽: 塑料，一次性使用

11.分液管道数: 6

12.分液体积: 0.5ml-100ml,调节精度0.1ml

13.分液准确度<±10%

14.液体残留量: 小于20ul

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十 震动排痰机

一、设备技术参数及功能要求：

- 供电电源:	220VAC，50Hz

- 振动频率:	分别在10-35Hz和10-50Hz内连续可调，控制精度±1Hz，

- 振动时间:	1-60分钟，连续可调

- *输出路数:	双路输出

- 振动幅度:	动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力

- *叩击换向器:

6.1配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用；

6.2配置90度固定角度叩击换向器

- 动力管:长度2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长

- 人机交互界面:	高亮电子数码管显示，简易按键式操作

- 伺服系统:采用安全电压和伺服系统电路设计，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致

- 智能工作程序:	提供≥五种适合中国人体形特征的智能变频程序，在一定的变频范围的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎或以气道壁上脱落

- 噪声控制:正常振动频率（25Hz）运行时的噪声约60dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB

- 整机尺寸和质量:≤12Kg，整机尺寸（长×宽×高）：570mm×270mm×1070mm±5，移动治疗方便

- 标配轻便台车或具有带轮支架

- 具有两种叩击头，每台标配2套叩击头（任意可选）

14.1成人叩击头:1号叩击头（外径尺寸Φ130mm，滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用；2号叩击头（外径尺寸Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用；3号叩击头（外径尺寸Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用；4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用

14.儿童叩击头	:1号叩击头（小叩手，外径尺寸Φ47.5mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，儿童专用；2号叩击头（小Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头）：舒适型，适用于低龄儿童；3号叩击头（大Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头）：柔和型，适用于低龄儿童；4号叩击头（小型羊角头，聚氨酯海绵面叩击头）：儿童特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十一 包埋打号机

一、设备技术参数及功能要求：

1.激光喷墨打印；

2.连续打印速度≤2.5秒，每分钟打印≥23个；

3.墨盒连续打印容量≥200,000个（温度：23-30℃，湿度15-90%）；

4.兼容所有标准尺寸的分体式包埋盒或后开盖式包埋盒，不需要更换激光专用包埋盒或包埋盒配方；

5.兼容医院现有LIS/HIS，可通过虚拟打印机形式或缓存文件形式打印；

6.兼容条码扫描枪；

7．中英文各国字符/符号、数字、罗马数字，windows系统自带的各种字体和字号以及特殊符号；

8.驱动程序：windows标准驱动程序；通讯接口USB 2.0或更优；

9.包埋盒槽容纳量≥2*50个，标配管状包装包埋盒专用转接座，单管容量≥50+75个包埋盒；

10. 采用金属制管槽，有效降低盒子摩擦力；

11.包埋盒排列槽容量≥10个；

12.字符耐受性测试：二甲苯溶液浸泡≥60分钟无异样；EF74橡皮擦负载500g砝码摩擦≥100次无异样；C32*32平布负载500g砝码摩擦≥100次无异样；99.99乙醇浸泡≥30分钟，C32*32平布负载500g砝码摩擦≥100次无异样；1*10*30 3M胶带提拉≥3次无异样；

13.系统要求≥CPU,1G Mhz，内存512MB,硬盘：10GB，USB2.0，系统Windows7， Windows10；

14.软件包含未打印，已打印等内容，可依据客户需求免费定制；

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十二 神经丛刺激仪

一、设备技术参数及功能要求：

- 仪器类型：BF

- 按防电击类型分： 内部电源供电的设备

- 按对有害进液的防护程度分：普通设备

- 仪器不属于AP类或APG类设备

- 仪器运行方式：连续运行

- 电池：9V（碱性）

- 能量消耗：6 mA（最大8mA）

- *电流强度范围精确在0—1mA或5mA,确保安全操作，避免人体伤害。

- *刺激电流： = 5 mA（最大）（0-12 Ω）

- 刺激电压： = 95 V（最大）

- 刺激频率：1 Hz / 2 Hz/3Hz(sense模式)* ±1%

- 刺激持续时间：0.05 ms – 0.10 ms - 0.30 ms – 0.50 ms – 1.00 ms ±1%

- 允许加载电阻：0 Ω - 12 Ω

- 电流测量精确度：±0.02 mA

- 电阻测量范围：目标刺激电流 ＞ 0.5 mA时，1 kΩ - 90 kΩ

- 电阻测量精确度：目标刺激电流 ＞ 1 mA / ＜＝ 1 mA时，±10% / ±20%

- 声压水平：51 dB / 54 dB / 63 dB，刺激/警报/错误信息提示

- 重量：250g±10%

- 操作环境条件：0 - 50℃，相对湿度90%，无冷凝

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十三 免疫荧光显微镜

一、设备技术参数及功能要求：

1.工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术性能，研究级正置荧光显微镜

2.1  研究级正置显微镜，配备明场、荧光观察方式。

2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1微米

2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数26.5

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，13W高亮度LED光源，亮度是100W卤素灯的3倍以上，寿命长达5万小时。

2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜

4X（N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.30, W.D. 10）

20X（N.A. 0.50, W.D. 2.1 spring）

40X（N.A. 0.75, W.D. 0.51 spring）

100X（N.A. 1.30, W.D. 0.20 spring, oil）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视场数22

2.1.9  物镜转换器：六孔多功能（DIC）物镜转换器

2.1.10  荧光系统：

2.1.10.1  8孔位激发镜转换器，最多可扩展至同时使用7色荧光。

带通蓝色（U-FBW）（ET500/24X(EX)ET542/27M(EM)）、

带通绿色（U-FGW）（ET543/22X(EX)ET593/40M(EM)）、

带通紫外（U-FUV）（ET438/24X(EX)ET483/32M(EM)）

颜色激发，保证荧光无杂色、串色。

2.1.10.3  100W荧光光源，灯泡寿命≥700小时/个。

2.2图像采集设备：

2.2.1感光面尺寸：1/1.2"CMOS彩色/黑白

2.2.2快门类型：全局快门

2.2.3相机类型：彩色/黑白

2.2.4像素尺寸：5.86μm * 5.86μm

2.2.5有效像素：1920(H) * 1200（V）

2.2.6分辨率和帧率：1920 * 1200 ：165 FPS

2.2.7像素位深度：8 bit

2.2.8灵敏度：1016mV 1/30s

2.2.8最大增益倍数：249.9

2.2.9曝光时间：4.9μs-10s

2.2.10白平衡: 自动白平衡、手动白平衡（一次白平衡/区域白平衡）

2.2.11拍照格式：RAW / BMP / JPG / PNG

2.2.12帧缓存：128M Bytes

2.2.13用户自定义数据区：2K Bytes

2.2.14视频输出格式：Bayer8

2.2.15视觉标准协议：USB3Vision 1.0 / GenICam

2.2.16数据接口：USB3.0 B型接口

2.2.17镜头接口：C接口

2.2.18额定电压：USB5V总线供电

2.2.19额定功率：工作小于3W

2.2.20工作温度：0~50℃、工作湿度：20~80%（无凝结）、存储温度：-30~60℃、存储湿度：20~95%（无凝结）

2.2.21支持系统：Windows XP、Win7/Win8/Win10 （32 / 64位）

2.2.22软件接口：TWAIN / Directshow

2.2.23其他功能：支持任意尺寸的ROI自定义分辨率 / 对比度和伽玛调节 / 饱和度调节 / 白平衡校正 / 黑电平校正 / 自定义死点坐标校正 / ISP图像处理加速 / 3D降噪 / 自定LUT表 / 帧率调节 / 自定义相机名称等

2.3荧光原位杂交分析系统软件（Fish ）：

2.3.1应用范围：用于多色荧光显微镜下FISH荧光的合成及分析，并且可以直接输出一体化的图文报告;

2.支持荧光原位杂交功能，同一标本的多色荧光的叠加合成；支持荧光颜色根据各类染料的不同而进行选择及伪彩添加；

2.3.3图像输入：系统全面支持视窗平台，支持各种进口及国产品牌高分辨率制冷CCD，配备600万高像素摄像头，USB3.0高速传输口，可与各种型号电脑和显微镜相匹配；

2.3.4荧光图像处理：可以进行图像增强，对于目标荧光点进行增强，背景优化，杂质去除；可以进行单通道的荧光景深叠加，多通道的荧光合成；ROI区域图像选择处理及放大，自动信号识别计数；

2.3.5在原始图上均可进行文字或符号注释，对分析图进行标准条带注释，且注释的文字符号颜色任意选择；

2.3.6数据库固有的多应用数据管理，具备规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，几乎囊括了所有常用探针种类等，并编辑对应的部位和内容的模板，避免重复录入，提高工作效率。医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在专家系统的帮助下，迅速完成诊断报告。其中的专家词库和常用模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充；

2.3.7病例统计功能：灵活快速实用的数据检索功能、统计、查询功能，可以根据几乎所有的已填的病人资料进行查询，也可以进行复合条件查询，同一条件内的分段查询，数据查询方式≥14种；如按年龄段进行查询统计，可按任意条件组合查询，自动分析客户需要范围内的数据，并打印统计结果；也可进行多病种查询统计，并可自定义万能查询设计；

2.3.8 开放式图文报告格式：报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告；

2.3.9 支持工作流程编辑及工作界面调整，用户可以根据自己的操作习惯编辑工作流程及工作界面。

2.3.10 数据库独立存在于硬盘中，避免随着数据库增大而软件运行速度降低，可设定数据自动备份，以便出现故障时恢复；

2.3.11 支持院方系统的对接，可升级连接医院LIS/HIS/PACS系统，支持病例、数据库等的资源共享，支持各诊断工作站病例资料的互相访问；

2.4电脑：CPU：i3以上；内存条≥ 8G；硬盘≥ 机械1T+固态256；显示器≥ 21.5寸液晶；

2.5知名品牌彩色打印机。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十四 包埋机

一、设备技术参数及功能要求：

1.石蜡槽容量：4升

2.加热室：1.8升

3.热台温度范围：50℃至75℃（每1℃可调）

4.加热室样本盒数：150个

5.冷却板：60个包埋盒

6.冷台的工作温度：0℃-10℃（每1℃可调）

7.小冷却台：5×7 (cm)用于微小组织定位

8.石蜡槽温度：50～75℃

9.热台工作设定： 可根据用户的日程工作需求进行设备运行时间设定，不需要提前手动热机即可开展工作。

10.带有包埋盒预热槽和模子预热槽。

- 控制面板为彩色4.3寸液晶触摸屏。

- 控制石蜡流出：靠重力下流,不易出故障。

- 带有手腕护垫，可以更稳定的操作包埋，也可以根据用户需求简单拆装。

- 操作板为白色，有效缓解视觉疲劳。

- 热工作台和冷工作台要求分开设计，可根据使用者的工作习惯放置。

- 带有三种安全保护装置：过流保护、风扇转动检测、自动加紧式温度保护。

- 冷台采用超静音压缩机制冷。

- 所有功能都可以通过控制面板设定：工作台面的温度，存放模具及样品的盒子的温度，石蜡缸的温度，工作时间和每天自动开机的时间。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十五 -80℃医用冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.样式：立式，有效容积350L±2%，内部多层设计，每层设有耐低温的血液细胞储存袋保存盒，保存盒上可插入标签。

3.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

4.安全系统：多种故障报警（高低温报警.传感器故障报警.门开报警.冷凝器脏报警.电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警.灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间.显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

5.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

6.门：设内外门。外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽.多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

7.隔热层：航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

8.碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0。

9.压缩机质量可靠，低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性；

10.搁架可调，方便存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架.冻存盒.远程报警功能；

11.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

12.测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

13.标配网络接口，可选配同品牌智能温度记录仪.冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

14.可选配样本资源管理信息化系统；规范.便捷管理样本；

15.标配USB模块，可同步记录箱内实际温度.设定温度.高低温报警温度.输入电压.环境温度等数据10年以上。

16.常温时，降温速度≤5

17.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

18.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱.触电风险。

19.功能描述：保存血液细胞用

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十六 麻醉机消毒器

一、设备技术参数及功能要求：

*1.消毒机理：使用醇类复合消毒剂或3%过氧化氢消毒液（两种消毒液不能混合使用），不使用臭氧。

2.适用范围：适用于麻醉机、呼吸机回路消毒，使用醇类复合消毒剂，对麻醉机、呼吸机回路无腐蚀。

*3.消毒剂常规消毒用量：10ml，消毒剂使用说明应适用于麻醉机、呼吸机内部回路消毒机，避免不当使用消毒剂导致麻醉机、呼吸机损坏（提供产品说明并标注所在页数）。

4．产品级别：

*4.1产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。（提供相关证明材料并标注所在页数）

4.2消毒剂提供消毒产品生产企业卫生许可证、专机专用卫生安全评价报告。（提供相关证明材料并标注所在页数）

5.消毒级别：满足《消毒技术规范》最高要求。

5.1、*必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告并标注所在页数）

5.2、龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值>4.0对脊髓灰质炎病毒>4.0白色念珠菌>4.0大肠杆菌>5.0金黄色葡萄球菌>5.0铜绿假单菌>5.0达到《消毒技术规范》要求。

5.3、人类冠状病毒灭杀对数值>4.0

*6．消毒腐蚀：

6.1消毒完成后回路内无任何腐蚀，可提供无腐蚀性报告并标注所在页数。

6.2消毒对人体无毒害，提供检验报告并标注所在页数。

6.3不使用12%过氧化氢和臭氧做为消毒因子。

*7.程序可选择；具有常规消毒模式，强化消毒模式，两种模式可选。

8.消毒时间：常规消毒程序30分钟（非其它设备模式手动调节），节省使用时间。

9.温度检测：温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。

10.人机对话模式：消毒机具有≥7寸触摸屏，操作简单，一键式模式操作方便使用者对设备的操控。

11.打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验

12.雾化方式：超声波雾化。

13.自动加液:采用自动加液方式，无液自动报警，更加合理人性化。

14.其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十七 麻醉深度监测仪及配套耗材

# 耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性脑电传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.一体机（非模块或插件式），Ⅲ类注册证

2.Ai指数（麻醉意识指数（Ai值））：实时，范围0~99（从无脑电信号~完全清醒）显示实时患者镇静、催眠程度

3.信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量

4.肌电指数（EMG）：实时监测范围0-100（70~110HZ肌电强度），提供肌电活动和干扰的参考依据

5.同屏脑电波显示功能：支持脑电图显示，实时显示原始脑电波形兼脑电频谱图

6.爆发抑制比（BSR）：范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全

*7.Ai趋势图：实时观察脑镇定程度的量化指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化

8.超强滤波功能：有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的监测数值提供保证

9.数据存储、导出功能：可存储不小于1250小时的数据和不小于1250小时趋势图形；具备所有数据USB端口输出、下载功能。

10.Ai日志显示功能：显示全过程的Ai数值和图形，并持续更新

11.打印功能：可通过移动存储器打印分析数据

12.报警限制功能：可调设高、低限报警数值

13.患者连线信息提示：提示问题信息

14.传感器数据显示功能：显示传感器上每一编号电极的电阻值

*15.传感器自检功能：自动提示检测传感器的实时信息

16.使用模式：麻醉科、ICU、术后恢复室等均可使用

17.系统自检功能：主机、麻醉深度导联线、传感器顺序自检

18.保存设置功能：保存当前设置、恢复出厂设置或前次设置

19.电池工作时间：提供大于1小时的工作时间

20.自动诊断功能：提供运行中故障诊断及报警提示功能

21.抗干扰能力：主机对干扰波装有硬件、软件过滤器，传感器双通道抗电刀干扰设计

22.数据导出接口：USB端口、网络接口

23.显示窗口尺寸和类型：10.4英寸，彩色触摸屏

24.单机软件升级：有

*25.终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力（可升级显示频谱图和重心频率）

26.病例演示功能：有

27.内置数据回放：可回放历史数据

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十八 颅内压监护仪及配套耗材

一、耗材技术参数及功能要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

*1.探头可同时监测颅内压及颅温，为颅脑创伤重症病人提供全面的监测，为诊断和治疗提供依据。

2监测探头可随意弯折，不易折断且不影响测量精度，探头测量精度不受温度影响。探头可以轻松的置入硬脑膜外.硬膜下.脑实质及脑室中，脑室中探头在测量颅内压，颅内温度的同时做脑室引流为危重病人提供适合的监测方式。

3.探条的可将调零信息自动记录在探条内，无需记录参考数值，植入后无需调零方便临床使用。

4.探头内置记忆功能，零位信息记录在探头内，保证同一台主机在用不同已经置零探头时无需重新设置零位，即插即拔，一台主机可以监测多个病人，便于及时转运病号。

5.探头植入方式应包括皮下隧道潜行（配有皮下潜行导管针），快速钻颅并配有相应器械。

6.MR安全性，探头在核磁共振成像中安全

二.设备技术参数及功能要求：

*1.双参数主机，能监测颅内压及颅温，为颅脑创伤重症病人提供全面的监测。

2.用于测量监测病人的颅内压力和波形.颅内温度通过合适的配件，也可将颅内压力和温度显示到床旁监护仪上。

3.屏幕：触屏技术，方便操作。

5.探头内置记忆芯片，零位信息和颅温颅内压数据记录在探头内，保证同一台主机在用不同已经置零探头时无需重新设置零位，即插即拔，便于实时显示及转运病号。

6.ICP数值包括：ICP波形的舒张压和收缩压，ICT数值，报警功能，探条植入时间，实时ICP波形显示，趋势模式（可以记录事件内容），历史数据模式可以储存在探条和主机内。

7.屏幕可显示平均 ICP\颅温\报警功能\导管植入时间显示。

8.提供颅内压上下限报警装置（有静音功能），零点漂移小。

9.自动零位记忆: 将探条的调零信息自动记录在探条芯片内，无需记录参考数值。

10.有与床旁监护仪连接的压力和数据输出接口。

11.通过USB与电脑连接，可实时输出颅内压和颅内温度监测数据。

12.历史回放：时间窗可调节，进行趋势回放；可对趋势里面的单独时间点放大观察，放大时间间隔可从2s到2h，历史数据:存储于探条和主机内，主机内可储存多个患者的数据；数据可通过U盘导出，保存为加密的pdf格式或者csv格式。

13.MR安全性，探头在核磁共振成像中安全

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段十九 多普勒血流探测仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.动脉检查：外周血管检查、末梢血管研究、判断血流方向、穿支皮瓣探查、

2.静脉检查：静脉瓣膜功能不全、深静脉血栓评

3.LCD大屏幕实时显示波形和7项参数

4.主机内置存储器，可储存30组波形及数据

5.探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据

6.双向血流：同时反映双方向血流状况。

7.能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。

8.电池: DC (直流)9V碱性电池

9.电池寿命: 连续探测时长≥2.5小时

10.自动切断: 无信号:2分钟冻结:5分钟 其它:15分钟

11.频率范围: 80200Hz-5kHz

12.模式设置: 记忆、波形、方向、时间刻度、其它

13.波形记忆: 30条内存

14.液晶显示: 分辨率≥128×64

15.双向运动波形(正常和缓慢模式)

16.数据显示:( S , D , MN , RP , Pl , SD , HR）S :收缩期血流速率( cm / s )、D :舒张期血流速率( cm / s ) MN :平均多勒变速( cmls )、RP :阻抗系数 RP =( S - D )/ S 、Pl :脉动指数、SD : s / D 比, SD = S / D 、HR ： 心率心率:30-300BPM

17.低电显示

18.扬声器输出: 200mW或更多

19.外部输出: 耳机,串行端口

20.用电安全: 符合 IEC—601—1

21.外形尺寸: 主机≤75( W )x140( D )x25( H ) mm

22.重量:≤400克(包括电池和探头)

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段二十 压力蒸汽灭菌器

一、设备技术参数及功能要求：

| 1 | 主体 |
| --- | --- |
| 1.1 | 容积： | 45L |
| 1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304) |
| 1.3 | *设计压力： | -0.1/0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度： | 144℃ |
| 1.5 | 使用寿命： | 8年/16000次循环 |
| 1.6 | 主体保温： | 玻璃纤维保温层 |
| 1.7 | *腔壁加热 | 覆膜式加热膜 |
| 1.8 | *测试接口： | 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 |
| 2 | 密封门 |
| 2.1 | 门数量： | 单门 |
| 2.2 | 门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； |
| 2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)； |
| 2.4 | *开关门式： | 电机驱动，一键式侧开门； |
| 2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； |
| 2.6 | *门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |
| 3 | 管路系统 |
| 3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：3个直动式进口电磁阀 |
| 3.2 | 泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单； 循环泵：1个进口增压泵； |
| 3.3 | *压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式）； |
| 3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； |
| 3.5 | *储水装置： | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L； |
| 3.6 | 水箱排水接头： | 1个原装进口排水接头；1根水箱排水管 |
| 3.7 | *压力表： | 1个压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：6级以上； |
| 3.8 | *散热器 | 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； 内置1个体积大于0.0024立方米的散热器； |
| 3.9 | 安全阀 | 内置后藏式安全阀； |
| 4 | 控制系统 |
| 4.1 | *操作方式 | 感应式操作； |
| 4.2 | *控制方式 | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； |
| 4.4 | *界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸以上液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； |
| 4.5 | 流程控制 | 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |
| 4.6 | 周期计数器 | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； |
| 4.7 | *记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； |
| 4.8 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |
| 4.9 | 权限管理： | 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |
| 4.10 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |
| 4.11 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |
| 5 | *程序系统 |
| 5.1 | 程序名称： | 裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序； |
| 5.2 | 裸露程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min 干燥时间：5min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌； |
| 5.3 | 包装程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌； |
| 5.4 | 橡胶程序 | 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载； |
| 5.5 | 自定义01 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 用户可根据需求自行定义各参数； |
| 5.6 | N-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌； |
| 5.7 | B-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌； |
| 5.8 | 嗜血程序 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：18min 干燥时间：5min 嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌； |
| 5.9 | BD&Helix | BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果； |
| 5.10 | 真空测试 | 真空测试程序：检测设备是否泄漏； |
| 5.11 | 预热程序 | 预热程序：对设备进行充分预热； |
| 5.12 | 干燥程序 | 干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程； |
| 5.13 | 清洗程序 | 清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞； |
| 6 | 整体参数 |
| 6.1 | 装载装置： | 两层搁网 |
| 6.2 | 腔体尺寸： | Φ316×618±5% |
| 6.3 | 外形尺寸： | 855×640×550±5% |
| 6.4 | 设备重量： | 115kg±5% |
| 6.5 | 电源： | 单相：AC 220V，50Hz |
| 6.6 | 设备输入功率： | 5.8kVA |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.中标后需对投标设备办理特种设备使用登记证书。

6.中标后需对投标设备办理安全阀校验证书。

# 标段二十一 尿动力检测仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用压力传感器（膀胱压力） |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.主机具体独立的电源开关，标准的数据传输接口设备电源指示灯标识。提示报警指示灯标识。设备工作状态指示灯标识。

2.内置电源，可独立给主机供电，具有隔离稳定电源供电保护功能，输入100V～240V,输出+6V。

*3.尿动力主机可置于病床边使用，患者尿液自然充溢膀胱，监测数据更接近患者的实际生理参数。

*4.可根据感知的膀胱压力，反馈输出是否打开阀门指令，超安全膀胱压力报警，实现仿生膀胱储排尿生理的控制排尿功能。

5.具有根据WSACS（世界腹腔间隙综合征协会）制定的膀胱静压力反应腹内压的腹压监测功能。

6.膀胱压力计量

6.1感控一体式压力传感器，即可以感知膀胱压力，又可以根据膀胱压力控制排尿。

6.2患者可以随身携带，自由走动。

6.3测定范围0～300mmHg

6.4精度±2%

7.尿量计量

7.1测定范围： 0～2000ml

7.2精度：±2%

8.中文软件系统，开放式设计，可与医院HIS或科室CIS管理软件联网。

9.界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份

*10.系统可以根据患者实时监测数据绘制趋势图，各个通道可以分项归零。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段二十二 全自动荧光免疫分析仪及配套试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒(量子点荧光免 疫法) (anti-PLA2R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中性粒细胞凝胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗缪勒试管激素(AMH)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中性粒细胞凝胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)质控品（2个水平） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 抗缪勒试管激素(AMH)) 质控品（2个水平） |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.#检测原理：量子点荧光免疫法，固相载体为量子点荧光微球。

2.检测速度：≥120T/小时

3.急诊优先检测：有急诊功能，随时追加急诊样本，急诊优先

4.定标类型：免定标，每批试剂自带独立定标卡，刷卡获取定标曲线

5.试剂位：手工装载试剂卡弹夹，自动勾取试剂卡，5 个弹夹安装位

6.样本类型：支持静脉全血、末梢全血、稀释全血、血清、血浆样本

7.样本针设计：全血不用开盖，采用穿刺针，带穿刺功能；对血清血浆，页面自动探测功能

8.空吸及凝块检测：自动吸样，加样，孵育，检测；带有样本自动混匀功能；无凝块功能

10.样本自动重测：样本条码扫描功能，可实现样本重测

11.样本自动稀释：机内自动稀释模式，可同时支持4种稀释液,任意稀释比

12#项目检测要求：抗磷脂酶A2受体抗体IgG，中性粒细胞凝胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)，抗缪勒试管激素(AMH))

13.溯源性 ：国际标准物质或者权威实验室

14..数据传输：支持双向LIS传输

15线性范围：线性相关系数r≥0.99

16.CV值：测量重复性（CV）≤1%（标准卡）

17.样本携带污染率：≤0.001%

18.标本最大装载数量：50个

19.反应杯装载数量：包含96*2 个稀释杯

20.储藏条件：室温储存，4~30℃

21.试剂在机稳定时间：＞7days，密封状态18月

22.每日自动保养：支持根据设定时间每日可自动保养

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。