潍坊市人民医院

血细胞分析仪及配套试剂院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 设备数量（台/套） |
| --- | --- |
| 血细胞分析仪及配套试剂 | 1 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2021年11月30日上午9点至12月6日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年11月29日

附件：

# 一、试剂（耗材）要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LH溶血剂 | 1 |
| 2 | LN溶血剂 | 1 |
| 3 | FN染色液 | 1 |
| 4 | LD溶血剂 | 1 |
| 5 | FD染色液 | 1 |
| 6 | DR稀释液 | 1 |
| 7 | FR染色液 | 1 |
| 8 | DS稀释液 | 1 |
| 9 | 探头清洁液 | 1 |
| 10 | 质控物(高值) | 1 |
| 11 | 质控物(中值) | 1 |
| 12 | 质控物(低值) | 1 |
| 13 | RET质控物(高值) | 1 |
| 14 | RET质控物(中值) | 1 |
| 15 | RET质控物(低值) | 1 |
| 16 | 校准物 | 1 |
| 17 | LC 溶血剂 | 1 |
| 18 | 常规CRP乳胶试剂 | 1 |
| 19 | 超敏CRP乳胶试剂 | 1 |
| 20 | CRP清洁液 | 1 |
| 21 | CRP复合质控 | 1 |
| 22 | CRP校准品(中文/0.5mL×5) | 1 |
| 23 | SAA乳胶试剂 | 1 |
| 24 | SAA校准品（国内 ABCDE水平 0.5ml×5） | 1 |
| 25 | 血球SAA质控品 | 1 |

二、设备技术参数及功能要求

1.*检测方法及速度：血细胞分析采用核酸荧光染色法，单机检测速度：白细胞五分类检测速度≥100个样本/小时。

2.报告参数：血液分析报告参数≥30个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。

3.#进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。

4.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

5.末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

6.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

7.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

8.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

9.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

10.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

11.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

12.#具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。

13.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

14.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

15.配备原厂中文报告及数据处理系统。

16.血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。

17.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。

18.仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。

19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

20.CRP线性范围：0.2~320mg/L。

21.SAA线性范围：5~350mg/L。

22.#全血CRP、SAA检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰

23.可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。

三、其它：

1.设备易损配件单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。