潍坊市人民医院输注工作站等设备院内公开招标公告

一、项目名称：输注工作站等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 输注工作站 | 1 | 6.2 |
| 标段二 | 尿动力监控仪及配套耗材 | 1 | 5 |
| 标段三 | 下肢静脉泵 | 1 | 2.8 |
| 标段四 | 排痰仪 | 1 | 8 |
| 标段五 | 可视喉镜 | 1 | 2.2 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年10月12日上午9点至10月18日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月11日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一：输注工作站

# 一、基本要求

1.单套标准配置：一拖六（5个注射泵和1个输液泵）；

# 二、主要技术参数及配置：

1.多通道工作站参数：

1.1输液工作站的每个组架能插入3个输注模块，即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。使用中,移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性,可热插拔。

1.2扩展性：每2-5个组架之间可自由组合在一起，按照3、6、9…15扩展，无需辅助工具和任何附件，组合后最多可安装15台输注泵。

1.3组架既可固定在吊塔上(或输液架上)，又可固定在床旁横栏上。固定夹可横向，也可竖向固定。

2.组架电源：

2.1组架只需要一根电源线中央集中供电。

2.2电源：交流电源 100V到240V，50/60Hz。

2.3组架与输注泵的电源接口：与数据传输和电源传输共用一个接口。

2.4组架外侧具有输液管路和延长管路管理夹，避免管路缠绕。

2.5组架上具有功能顶盖:

2.5.1组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能（光报警颜色为红、黄、绿）

2.5.2组架上的顶盖上配备有独立把手，安装固定快捷简单。

2.5.3组架上的顶盖上具有滴数传感器固定座，可以放置输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失。

2.5.4组架上的顶盖上可加装无线模块，不仅可连接静脉输注中央站，同时还可与CIS、HIS系统相连，实现数字化管理。

2.5.5工作站组架内任意输注模块之间具备中继功能，满足连续输液功能需求。

2.5.6数据端口可插入条码扫描器、护士呼叫器。

2.5.7可连接科室输注信息系统。

2.5.8输液工作站配置要求：六槽位工作站组架1套、输液泵2个、注射泵4个。

3.输液泵模块参数:

3.1  ≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、微量模式、；

3.1.1序列模式可设置10组序列；

3.2流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.1mL/h ；

3.3输液精度：≤±5%；

3.4 可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进

3.5 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

3.6可以选择11档阻塞级别，动态显示管路的压力状态。

3.7触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

3.8分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.9气泡检测分7档可调，最小可检测25ul气泡；

3.10防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

3.11泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

3.12更改速速时完全不需要中断输液；

3.13具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；

3.14报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、级联序号重复、无法启动输液、待机结束；

3.15其他：

3.15.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

3.15.2阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；

3.15.3界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。

3.15.4具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；

3.15.5夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

3.15.6能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

3.15.7具备输血功能并在注册证体现

3.15.8报警音量10级可调；

3.15.9内置药物库；

3.15.10记录最近20次治疗方案；

3.15.11模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；

3.15.12可选配内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；

3.15.13可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能；

3.15.14可连接条码扫描仪，快速录入患者信息；

3.16具有RS32接口、USB接口；

3.17 内置锂电池在中速（25ml/h）状态下，工作时间不小于5个小时

3.18重量：1.2 Kg（含锂电池）±10%

3.19 外形尺寸不超过205(W) ×75(H) ×135(D)mm

4.注射泵模块参数:

4.1自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml所有符合标准的注射器；

4.2   ≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、微量模式、；

4.2.1序列模式可设置10组序列；

4.3速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增；

4.4预置量范围：

0.1 - 99.99ml（最小增量0.01）

100 - 999.9ml（最小增量0.1）

1000 – 9999ml（最小增量1）

4.5注射总量显示范围：0-99999.99mL；

4.6注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%；

4.7 可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进

4.8 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

4.9可以选择11档阻塞级别，动态显示管路的压力状态；

4.10分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

4.11触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

4.12更改速速时完全不需要中断输液；

4.13具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器；

4.14报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作；

4.15其他：

4.15.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

4.15.2阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；

4.15.3夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

4.15.4 界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

4.15.5具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；

4.15.6能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

4.15.7屏幕显示亮度9级可调；

4.15.8报警音量11级可调；

4.15.9内置药物库；

4.15.10记录最近20次治疗方案；

4.15.11模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；

4.15.12内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；

4.15.13可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能；

4.15.14可连接条码扫描仪，快速录入患者信息；

4.16具有RS32接口、USB接口；

4.17内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时；

4.18重量：1.8Kg（含锂电池）±10%

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。终身维护。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段二：尿动力监控仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿流监测导尿管 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.尿量计量：

1.1测量范围：日测量范围0-5000ml，连续测量范围0-99999ml，液量显示最小示值为1mL。

1.2最大允许误差：液量≤100mL, 最大允许误差±5mL；液量＞100mL, 最大允许误差：±5%。

1.3尿流率监测：0-10ml/s，精度±1ml

2.膀胱内压强与腹内压测量

需满足WSACS（世界腹腔间隙综合征协会）指南，采用经膀胱测压法作为腹内压监测的标准，具体参数为：

2.1测量范围0～50cmH2O，压强显示最小示值：1cmH2O；

2.2最大允许误差：±3 cmH2O

*3.连续式体温测量

*3.1显示范围不窄于35℃～45℃,温度显示最小示值：0.1℃

*3.2最大允许误差：35℃～40℃,误差：±0.2℃；41℃～45℃,误差：±0.3℃。

*4.引流模式切换：有三种以上（含三种）引流方式可供选择。可以在持续引流模式与间歇引流模式之间相互切换，满足不同患者的临床需求。对于严格需要监测尿量的患者，选择持续引流模式。

*4.1定时引流方式：间歇引流模式时，当到达设定的间隔时间时引流管路截止阀应自动打开，1min后引流管路截止阀应自动恢复关闭状态。

*4.2定时定量引流方式：间歇引流模式时根据设定的间隔时长和引流液量进行引流控制，达到设定的间隔时长引流管路截止阀应自动打开，引流液量再到达设定值时引流管路截止阀应自动恢复关闭状态。

*4.3定压引流方式：间歇引流模式时，到达设定的压强值时，管路截止阀应自动打开，1min后引流管路截止阀应自动恢复关闭状态。

5.数据远程通讯

5.1设备配套提供智能护理系统软件，监测数据可以通过医院无线网络远程发送到医护工作站监护终端，可视直线传输距离不低于30米。

5.2软件界面动态显示主机产品发送的各种监护信息，对于尿量异常（多尿少尿）、体温异常、腹内压异常等状态实时提示或警示，便于早发现早干预。

5.3各床位监护数据自动形成图文统计表单，包括尿量、体温及腹内压等的趋势图，与医院现有的HIS/CIS系统、ICU重症监护系统实现数据交互，提高信息化水平。

6.耗材质控管理：产品设有电子标签识别装置，产品应能准确读出专机专用耗材的电子标签信息（含UDI信息），包括产品生产日期、有效期、使用床位号、使用时间、使用频次等，提高耗材质控管理水平。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段三：下肢静脉泵

一、设备技术参数及功能要求：

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观设计 | 1.外壳材料：3.2 mmABS +PC +阻燃材质 2.弹性变动床夹：适配床沿厚度34mm-81mm，匹配床沿安装紧固便于使用 3.尺寸（±5%）：215mm宽x190mm深x200mm高 4.重量（±20%）：2kg 5.哑光磨砂蓝白色，耐脏防滑 |
| 2 | 显示屏 | 液晶显示屏≥4.3寸，可显示腿部治疗压力、定时功能、故障图标及故障点 |
| 3 | *腿套的压力模式 | 1.梯度压力：脚踝45mmHg，小腿40mmHg，大腿30mmHg 2.连续压力：对脚踝腔充气，达到额定的压力，再对小腿腔充气，达到额定压力，再对大腿腔充气，当大腿腔达到额定的压力后，三个腔同时放气，完成一个压力循环。一个压力循环中，脚踝腔保持压力11秒（±1秒），小腿腔保持压力8秒（±1秒） 3.圆周压力：除腘静脉和膝盖外，全腿360度圆周施压，有效清除静脉瓣后瘀积血液，同时防止岀现腘静脉压迫综合症。 4.快速充气：气囊气压在4.5秒内能达到45mmHg，单腿充气完成时间11秒 |
| 4 | 静脉再充盈检测 | 具有静脉再充盈检测功能,通过压力传感器精确识别下肢静脉再充盈时间，自动为患者匹配最优治疗方案，实现血液排空量和血流峰值速度最大化。显示屏可以直观显示静脉再充盈检测状态；静脉再充盈检测自动调节，开机自动检测并设定，默认在治疗过程中每30分钟调整1次，可手动调节 |
| 5 | 操作运行 | 1.一键式操作：一键启动 2.工作时间：具备定时功能，0-999分钟可调，可以连续使用72小时 3.运行噪音：整机运行噪音不大于54dB |
| 6 | 安全保护 | 1.自动卸压：当内部压力高于180mmHg时，机器会自动卸除压力，5秒内下降到5mmHg，以保护患者的血管不会因为压力过大而受损 2.防误操作：启动1秒，关闭3秒的设计按键，能有效降低误操作 3.视听警报：压力过低或过高，内部电路失常报警提示 4.防水功能：普通防水 5.对流式散热 |
| 7 | 电池 | 可充电的锂电池，断电情况下可连续工作9小时以上 |
| 8 | 腿套 | 1.型号可选 2.材质：聚酯纤维，无纺布 3.气囊：医用TPU材质，点阵式气囊设计，气囊数单侧3 个，双侧6个 4.设计：采用EVA材质的支撑托，符合人体力学原理使三腔气囊与腿部气囊紧密贴附，防止患者活动时气囊受力不均 5.使用安全：对气囊施压最大输出压强55mmHg；使气囊的气密性在压强下，保持历时大于一分钟，其压强下降值应不大于30mmHg |
| 9 | 手套 | 提供手套 |
| 10 | 标准配置 | 1.主机（1台） 2.电源线（1条） 3.进口原装锂电池（1块） 4.连接管路（2条） 5.6腔可重复使用型腿套 （1副） |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段四：排痰仪

一、设备技术参数及功能要求：

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 是根据临床胸部物理治疗原理（定向体位引流），在人体表面产生特定方向周期变化的治疗力，该定向治疗力穿透性强，可穿透皮层、肌肉、组织和体液，其垂直方向分力产生的叩击、震颤可促使呼吸道粘膜表面粘液和代谢物松弛、液化，使其变小变松。另一种为平行于体表的水平治疗力，它对人体产生的定向挤推、震颤作用可使支气管中已被液化的粘液按定向挤推方向逐步排出体外（细支气管→支气管→气管） |
| 2 | 机柜 |
| 2.1 | 外形 | ABS工程塑料机箱，采用一次出模成型，流线型外观设计，质量安全可靠 |
| *2.2 | 显示方式 | 全电脑控制≥5寸触摸液晶大屏幕显示，中文菜单操作 |
| 3 | 操作方式 |
| 3.1 |  | 手动操作模式 |
| 3.2 |  | 四种自动操作模式 |
| 3.3 | 雾化 | 带有具备注册资质的雾化功能，保证排痰效果。 |
| *4 | 治疗头结构 |
| 4.1 |  | 特定方向周期变化的治疗力, 能在垂直方向分力产生叩击、震颤力，在水平方向分力产生定向挤推、震颤力。使患者舒适感增强，对深度的痰液排出效果明显。 |
| 4.2 |  | 专业的海绵治疗头，软硬、密度在10-60Hz频率下有效地发挥效能。并有5种治疗头可满足不同患者多种体外引流要求 |
| *5 | 软轴手柄结构 | 专业的软轴，柔软轻便，可减轻操作者的劳动强度。 操作过程中手柄可以3600自由转动，医护人员操作灵活方便。 |
| 6 |  | 双路独立设计，可选成人或儿童专业治疗头，根据临床要求满足儿童、成人等患者需求 |
| 7 | 运输和贮存条件 |
| 7.1 | 环境温度范围 | -40℃-50℃ |
| 7.2 | 相对温度范围 | 10%-80% |
| 7.3 | 大气压力范围 | 500hpa-1060hpa |
| 8 | 正常工作条件 |
| 8.1 | 环境温度 | 5℃-40℃ |
| 8.2 | 相对湿度 | 30%-85% |
| 8.3 | 大气压力 | 860hpa-1060hpa |
| 8.4 | 电源要求 | AC 220V±10%,50Hz±2% |
| 8.5 | 输入功率 | 120VA |
| 9 | 结构形式 | 双路成人落地推车式，可选双成人、双儿童、成人儿童各一个进行治疗，更加人性化。 |
| 10 | 治疗头的尺寸 | 十种治疗头，适合不同患者和部位的要求：（大治疗头±5%）直径120mm叩击头带橡胶套、直径90mm叩击头无纺布包海绵体、直径78mm叩击头无纺布包海绵体、直径68mm叩击头无纺布包海绵体、直径58mm叩击头无纺布包海绵体 （小治疗头±5%）直径90mm叩击头无纺布包海绵体、直径78mm叩击头无纺布包海绵体、直径68mm叩击头无纺布包海绵体、直径58mm叩击头无纺布包海绵体、直径48mm叩击头无纺布包海绵体 |
| 11 | 频率范围 | 成人10Hz-60Hz，频率可调，步距1Hz，误差为±20%。 |
| 12 | 传动软轴长度 | 1.6m±5% |
| 13 | 四种自动程序模式 | 自动模式工作方式：轻柔、标准、加强、超强 |
| 14 | 定时时间 |
| 14.1 | 手动模式定时时间 | 1min-60min，步距为1min，误差为±10% |
| 14.2 | 自动模式分四档 | 5min、10min、15min、20min，误差为±10%，自动模式工作程序：轻柔、标准、加强、超强 |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段五：可视喉镜

一、设备技术参数及功能要求：

1.显示器与手柄一体，不可拆分，确保信号稳定传输。口腔插入端不可旋转和伸缩。

2.显示器上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；显示器尺寸≥3.0寸

3.摄像头与镜片前端的最高垂直距离：≤30mm

4.视场角60º±15%

5.内置全密封防水设计LED光源，光照度≥150Lux

6.显示器线素不低于320*240

7.分辨率≥3.72 LP/mm

8.纺锤型短手柄设计，握持舒适

9.所配镜片角度：42°；长度：108mm。所配一次性使用喉镜片，与本机匹配。

10.显示器内置不可拆卸可充电式锂电池

11.配备具有资质的气管插管引导器。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报