潍坊市人民医院远端通路导管等耗材一批

院内公开招标公告（二次）

一、项目名称：远端通路导管等耗材一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五标段 | 通气引流管 | 条 | 400 | 430 |
| 第六标段 | （术后排气）穴位压力刺激贴 | 贴 | 1000 | 21.3 |
| 第七标段 | 一次性使用高压氧仓吸氧管路I | 套 | 2000 | 50 |
| 第八标段 | 一次性使用高压氧仓吸氧管路II | 套 | 500 | 70 |
| 第九标段 | 一次性使用高压氧仓吸氧管路III | 套 | 500 | 140 |
| 第十三标段 | 隐疤痕无充气甲状腺手术器械一批 | 批 | 1 | 79000 |
| 第十四标段 | 显微及腔镜外科手术器械一批 | 批 | 1 | 55000 |
| 第十五标段 | 一次性使用不沾双极电凝镊 | 条 | 300 | 270 |
| 第十六标段 | 一次性使用无菌洗手刷 | 个 | 2000 | 1.45 |
| 第十七标段 | 一次性使用无菌绷带 | 卷 | 各5500 | 6cm 1.5 8cm 1.7 10cm 1.9 |
| 第十八标段 | 一次性使用无菌克氏针 | 支 | 3000 | 36 |
| 第十九标段 | 葡聚多糖聚合物生物胶体液(羧艾泰克) | 瓶 | 各100瓶 | 30ml 1500 50ml 2500 |
| 第二十一标段 | 可重复用包皮（手术单） | 张 | 200 | 150 |
| 第二十七标段 | 口腔可吸收生物膜 | 片 | 20*15mm 80、30*20mm 60、40*30mm 60 | 20*15mm 1600、 30*20mm 2000、 40*30mm 3600 |
| 第二十八标段 | 一次性使用中心静脉导管包（抗感染无药物涂层） | 条 | 各50 | 单腔1460、 双腔1950、 三腔2400、 四腔3500 |
| 第二十九标段 | 球囊扩张式血管覆膜支架 | 条 | 10 | 35000 |
| 第三十标段 | 可调弯鞘 | 条 | 20 | 3600 |
| 第三十一标段 | 球囊扩张导管 | 条 | 20 | 9800 |
| 第三十二标段 | 镍钛支架系统 | 条 | 各10 | 19800（长度≤100mm） 21800（长度＞100mm |
| 第三十三标段 | PTA球囊扩张导管 | 条 | 20 | 5200 |
| 第三十五标段 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统 | 个 | 30 | 6840 |
| 第四十六标段 | 可塑形微导管 I | 条 | 20 | 28750 |
| 第四十七标段 | 弹簧圈解脱控制器 | 个 | 15 | 4750 |
| 第四十八标段 | 可塑形微导管 II | 条 | 20 | 28500 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年2月18日上午9点至2月24日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年2月17日

附件 功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供样品及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

4.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标；

5.有*标条款“*山东省药械集中采购平台阳光挂网产品”要求的，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

- 技术参数

第五标段 通气引流管

1.该产品用于引流分泌物（中耳渗出物）及通气和平衡中耳压力，以缓解咽鼓管压力。适用于鼓膜渗出物（中耳炎分泌物—胶耳）和慢性通气问题；

2.材质：医用硅橡胶；

3.通常用T型管，要求内径1mm-1.25mm，长度12mm，凸缘内径9mm-10mm；

4.灭菌一次性使用。

第六标段 （术后排气）穴位压力刺激贴

1.产品由球状体和医用胶布组成，贴于人体穴位处。根据中医穴位疗法、透皮疗法和膏体内植物萃取成分，双管齐下通过贴敷穴位产生压力，进行外力刺激达到增强血流量，改善微循环；提高机体代谢机能；恢复兴奋内脏机能促进手术后肠蠕动和排尿排气的目的；

2.产品主要用于术后排气、排尿使用；

3.膏体内材质为植物萃取成分；

4.产品在医保统筹，我省具有独立的收费编码；

5.产品使用人群要广，可以满足等特殊人群使用；

6.规格型号：方型，约5*5cm；

7.独立包装、一次性无菌使用。

第七标段  一次性使用高压氧仓吸氧管路I

1.主要供普通患者高压氧治疗使用；

2.产品组成：吸氧波纹管2根、吸氧三通管1只、吸氧面罩1只；

3.吸氧波纹管长度不小于120cm；

4.吸氧三通管含单向阀2只；

5.面罩应无异味，佩戴舒适不受舱内压力变化影响且密封不漏氧；

6.消毒无菌产品并附消毒结果报告单。

第八标段 一次性使用高压氧舱吸氧管路II

1.产品用于高压氧舱内患者治疗使用；

2.管路功能应适合不同气切病人吸氧需要，具备急救吸氧和气管插管吸氧同时使用；

3.急救吸氧和气切插管吸氧整套应包含管路（2根，长度≥120cm）、三通（单向阀2只）、面罩、储气袋，气管插管吸氧还应包含气管插管连接管；

4.吸氧管路及面罩应无异味，结构为承压式硬质支撑+软垫组成，佩戴舒适不受舱内压力变化影响且密封不漏氧；

5.呼吸管路、延长管采用符合GB/T15593-1995标准的聚氯乙烯(PVC)材料制成；

6.消毒无菌产品并附消毒结果报告单。

第九标段 一次性使用高压氧舱吸氧管路III

1.功能用途：适合高压氧气切患者和普通气切患者；适合高压氧环境下肺部药物治疗湿化下呼吸道补充气切回路吸氧量；

2.产品组成：呼吸回路由1套360°延长管(伸缩)、1个品型三通2型、2根波纹管(≥120cm)、4只连接二通(蓝白)、2只T型接头、2只单向阀、1只雾化器、1只人工鼻、1只1L球囊、1根吸氧管(≥1.7m)配置组成；

3.材质标准：呼吸管路、延长管采用符合GB/T15593-1995标准的聚氯乙烯(PVC)材料制成，转换接头、集水杯盖和集水杯体采用符合YY/T0242-2007标准的聚丙烯(PP)或ABS材料制成。储气囊采用天然橡胶或乳胶材料制成；

4.安全性：呼吸管路成对供应并与一个非回转Y形接头连为一体，产品应有良好的密封性，盖紧检测孔的盖帽，持续充入(6+0.3)kPa的压力，呼吸管路(指连接有呼吸管路的各回路)的泄漏速率应不超过50mL/min；

5.消毒无菌产品并附消毒结果报告单。

第十三标段 隐疤痕无充气甲状腺手术器械一批

1.用于开展无充气甲状腺手术，达到颈部不留疤痕手术效果；

2.具体配置及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式拉钩 | 带冲洗功能，头宽40 ，左弯，尺寸为40±3mm | 1 |
| 2 | 开放式拉钩 | 带冲洗功能，头宽40 ，直头，尺寸为60±3mm | 1 |
| 3 | 开放式拉钩 | 带冲洗功能，头宽40 ，右弯，尺寸为40±3mm | 1 |
| 4 | 开放式拉钩 | 简易款，长195±3mm，宽22±3mm，拉钩进入人体的部件均采用符合YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造。 | 2 |
| 5 | 悬吊装置固定器 | 最大限度长130±3mm，宽85±3mm，用于固定悬吊杆，便于手术进行，50N的重力情况下，其垂直位移不大于1cm。 | 1 |
| 6 | 悬吊杆 | 用于共同链接拉钩及悬吊装置固定器，辅助拉钩。悬吊端长620±3mm，固定端长680±3mm | 1 |
| 7 | 卷链器悬吊 | 长190±3mm，宽35±3mm，用于固定拉钩，缓解助手工作强度。 | 1 |

3.重复消毒用手术器械。

第十四标段 显微及腔镜外科手术器械一批

1.产品主要用于甲状腺腔镜微创手术，实现术中微创操作，包括提供拉、钩、切等基本操作；可在腹腔镜手术中对目标组织进行抓取、剥离、切割及电凝等操作；

2.技术参数

| 器械分类 | 产品名称 | 技术参数 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 显微外科手术器械 | 显微刀 | 10*6*360mm 皮下剥离器 | 2 |
| 显微外科手术器械 | 显微刀 | 12*10*350mm 皮下剥离器 | 2 |
| 耳鼻喉科手术器械 | 甲状腺拉钩 | φ3*265mm(左 弯) | 2 |
| 耳鼻喉科手术器械 | 甲状腺拉钩 | φ3*265mm(右 弯) | 2 |
| 耳鼻喉科手术器械 | 拉钩 | 二齿 猫抓钳 | 2 |
| 腹腔镜附件 | 三通充水器 | 皮下注水器φ2.5*280mm | 2 |
| 腹腔内窥镜手术器械 | 绝缘组织分离钳 | 分离钳(长头）弯φ5*330mm 头长17mm | 2 |
| 腹腔内窥镜手术器械 | 绝缘剪刀 | 弯剪刀 (双动) 5*330mm(刀 锋带齿)头长15mm | 2 |
| 腹腔内窥镜手术器械 | 绝缘有齿抓钳 | （细齿中空)抓钳 5*330mm头长21mm | 2 |

3.手术器械头部硬度达到45HRC以上；

4.外表面应光滑、齐整，杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹、变形、残缺等缺陷；应有良好的耐腐蚀性。

5.三通充水器的可调阀门应旋转灵活，关闭可靠，不得产生漏液现象；

6.分离钳的钳头、剪刀头部经热处理后，其硬度应不低于 377HV0.2；

7.各件铆合处应配合精密，连接牢固，当开启、闭合时铆钉应不移动；

8.各连接处的焊接应牢固可靠，焊缝应平整、光滑，无脱焊、虚焊、堆焊和明显砂眼等缺陷；

9.手术钳、剪的展开角度应不小于 45°，钳头唇口应平整，无缺损；

10.可重复消毒使用。

第十五标段 一次性使用不沾双极电凝镊

1.产品主要供外科手术中止血、清理手术视野使用；

2.规格：双侧不带接线盒， 0.3x190cm、0.6x190cm、0.9x190cm、0.3x230cm、0.6x230cm、0.9x230cm；

3.连接牢固性：配套连线应能经受对其护套25次拉动，每次拉动时间为1min，拉力值为30N，不得脱落；

4.镊体的导电性能应良好，其工作头端与连接插孔之间的电阻应≤1Ω；配套连接线的导电性能应良好，其两头端金属插头之间的电阻应≤0.5欧姆。配套连接线的导电性能应良好，其工作头端与金属插头与之间的电阻应≤1Ω；

5.最大输水量应≥150ml/h；

6.导向销、定位销固定应牢固，当镊子开闭时应灵活，不应有卡塞现象；

7.头部硬度应≥200HV0.5；

8.镊尖表面表面粗糙度 Ra ≤ 0.6μm；

9.不粘镊的镊尖耐腐蚀程度应能达到YY/T0149-2006第五条沸水试验法中规定的a级要求。

10.镊尖有效长度:5mm~10m ，配套连接线长度≥1200mm

11.不粘镊应无菌。不粘镊的环氧乙烷残留量应≤ 10μg/g。

*12.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十六标段 一次性使用无菌洗手刷

1.产品供外科手消毒时清洗手臂、创面刷洗消毒使用；

2.由海绵块、塑料壳和软刷毛组成；

3.海绵镶嵌在塑料刷槽中，刷毛细软不伤皮肤；

4.一次性使用，无菌独立包装。

第十七标段 一次性使用无菌绷带

1.用于手术中四肢骨压迫止血或固定包扎；

2.规格：宽8cm、10cm、6cm，长600cm；

3.外观：绷带打卷分切整齐，表面洁净、边缘整齐，使用时不会掉落纤维以免遗落在创口内；

4.无菌包装，每包一卷、每包两卷两种包装。

第十八标段 一次性使用无菌克氏针（金属骨针）

1.功能用途：供骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用；

2.规格：1.0*280mm、1.2*280mm、 1.5*280mm、2.0*280mm、2.5*280mm、3.0*280mm、3.5*280mm；

3.金属骨针的抗拉强度>960Mpa.；

4.金属骨针的最终表面的点蚀电位值（Eb）应不低于800mV；

5.金属骨针的表面不得有不连续缺陷；

6.金属骨针的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:圆性体外表面0.2um，刃部或螺纹3.2um，其余表面0.8um；

7.金属骨针表面应光滑，不得有锋棱(部除外)，毛料、凹痕等缺陷；

8.无菌独立包装，骨针尖端有保护胶帽避免刺破外包装。

第十九标段 葡聚多糖聚合物生物胶体液（羧艾泰克）

1.用于细胞悬浮淘洗，细胞淘洗机分离失去极性的细胞。对永生化细胞T24具有贴壁种植抑制作用，对永生化细胞T24增殖抑制率>1.5；

2.羧艾泰克应为无色或微黄色澄明略显粘性的液体，无悬浮物及沉淀，无自然分层，无异味；

3.动力粘度应为(1.18~3.00) mpa.s， pH 值4.5~7.5；

4.羧艾泰克含量应为1. 5mg/ml ~2.0mg/ml；无细胞毒性不大于1级；

5.产品应无皮内刺激、无皮肤致敏反应；

6.产品应无菌、无热源(兔法)。

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十一标段 可重复用包皮

1.功能用途

1.1用于达芬奇手术器械、外来手术器械、特殊超大超重包等整体手术器械的包装；

1.2防静电、不脱絮，可重复用于高温高压灭菌。

2.主要技术参数

2.1材质要求

2.1.1 可重复用包皮（手术单）要求使用非含棉的长纤聚酯纤维。产品符合GB/T19633最终灭菌医疗器械包装，YY/T0698.2最终灭菌医疗器械包装材料第2部分：灭菌包裹材料的要求和试验方法，《消毒技术规范》；

2.1.2 可重复用包皮（手术单）克重为单位面积质量应不小于90（g/m2）；

2.1.3 pH值6-7，不含甲醛。（提供检测报告并加盖投标人公章）；

2.1.4 耐汗渍色牢度4-5级、耐水色牢度4-5级、耐光色牢度4-5级、耐洗色牢度4-5级、耐氯化水色牢度4-5级；（提供原料检测报告并加盖投标人公章）。

2.2性能要求

2.2.1 可重复用包皮（手术单）可重复使用次数≥100次（投标时需提供符合《医疗器械说明书和标签管理规定》的医疗器械说明书并加盖投标人公章）；

2.2.2可重复用手术单（器械单包布）抗渗水性≥30 cmH2O，器械单的疏水性应为4-5级，器械单的透气率应不大于20mm/s，阻微生物穿透-湿态≥6.0IB，洁净度-微生物＜10cfu/dm2 ，洁净度-微粒物质≤1.2IPM（投标时需提供取得中国计量认证（CMA认证）资质的第三方检测机构出具的所投产品检测报告）；

2.2.3 干态和湿态胀破强力应不低于100kPa；

2.2.4在重复洗涤灭菌后，干性条件下微生物屏障性（无菌有效期）应超过90天（投标时需提供取得中国计量认证（CMA认证）资质的第三方检测机构出具的所投产品检测报告复印件）；

2.2.5 具有防静电功能，点对点电阻需符合《GB12014-2009防静电服》标准。

2.3结构要求

2.3.1 可重复用包皮（手术单）具有可视化标签或独立识别码，能够对器械包布使用次数及使用痕迹进行登记或查询（投标时需提供投标产品识别码实物照片并加盖投标人公章）。

第二十七标段 口腔可吸收生物膜

1.本产品适用于拔牙后、囊肿切除术及残根拔除术后骨缺损填充；即刻或延迟种植时种植体周围骨缺损的引起组织再生术；牙槽嵴的扩建与重建修复；牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复有骨壁缺损的拔牙窝、小面积骨缺损、小面积骨缺损、上颌窦底提升、种植体周围炎、牙周缺损、软组织再生，通常与骨粉联合使用；

2.为屏障膜，具有长期屏障作用，促进口腔骨组织，软组织再生；

3.规格：约20mm*15mm；30mm*20mm；40mm*30mm；

4.产品具有不同厚度可选；

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十八标段 一次性使用中心静脉导管包（抗感染无药物涂层）

1.产品导管腔和外侧均有改良聚合物（聚己缩胍）嵌合在导管材质中，导管相关性病原菌一接触导管，就会被杀死；

*2.特殊抗菌材质，不依赖释放药物或者抗生素达到抗菌效果，无药效衰减和耐药性产生；

*3.产品由导管、Y形连接器、延长管和可移动固定翼组成，配件还包括Y形导引针、镍钛记忆合金导丝、扩张器、Omnifix 5ml注射器、解剖刀、固定夹、Safsite安全接头和心房内心电图导联监测连接线；

*4.导管尖端软头由不透明的聚氨酯制成；

*5.导丝每10cm有长度标记，尖端呈弯曲；

6.导丝采用由镍钛记忆合金材料，具有柔韧性，能避免打折和缠绕；

7.导管末端带有Safsite® 安全接头，可进行无针连接，减少针刺伤；

8.心房内心电图导联监测连接线可以通过心电图P波形状，辅助确定导管末端准确位置；

9.Y型导引针用于静脉穿刺，侧边单项阀门方便在穿刺钢针的同时置入导丝；

10.可调节的固定翼用于在导管入皮位置固定导管；

11.产品具备单腔、双腔、三腔或更多通路的高流量需求；

*12.满足成人、儿童、新生儿使用；

13.产品经过CFDA、FDA认证；

14.一次性使用无菌产品；

*15.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十九标段 球囊扩张式血管覆膜支架

1.适用于髂总动脉或髂外动脉粥样硬化性病变；

2.支架为双层ePTFE覆膜、316L不锈钢电解抛光；

3.支架直径：5mm-12mm；支架长度：16mm-58mm；

4.球囊为半顺应性球囊、OTW输送系统、兼容0.035导丝，具备两个不透射线标记；

5.产品输送杆长度：80cm  135cm；

6.精准定位：支架短缩率不超过3.8%；

7.低通过外径：6-7F的兼容鞘，可进行翻山等技术操作；

8.可放大后扩：5-8 mm可后扩至 10 mm、9-12mm可后扩至12 mm；

*9.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十标段 可调弯鞘

1.用于外周或者心脏血管系统，适用于血管介入术中经皮穿刺进入心脏血管或外周血管系统建立通路，将器械导入或导出病变部位，实现诊断或治疗的手术功能；

2.适配导丝为0.035英寸；

3.头端0-180°可调弯，便于输送器械；

4.弹簧结合PEBAX材料，展现优异的抗折性及扭矩力；

5.PTFE内层确保器械输送顺畅；

6.直径最小低至5F, 最大到14F；

7.输送系统长度有55cm/70cm/80cm/90cm多种规格以满足不同部位的需求；

*8.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十一标段 球囊扩张导管

1.能够用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉及肾动脉的狭窄性病变，以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。还可用于外周血管中的球囊扩张型及自膨胀型支架的后扩张；

2.球囊规格满足直径区间在2-10mm及以上，且长度区间在20-300mm及以上；

3.额定爆破压（RBP）最大达到18atm，且能够适配0. 018”导丝的整体交换系统（OTW）球囊；

4.球囊表面带有亲水涂层，且满足双层或多层亲水涂层；

5.球囊注册证有明确的血透通路适应症；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十二标段 镍钛支架系统

1.能够用于治疗股浅动脉和近段腘动脉的动脉粥样硬化病变以及适用于治疗髂总动脉和髂外动脉疾病，能够帮助患有症状性血管狭窄和/或动脉闭塞性疾病的患者改善管腔内状况；

2.支架直径满足5-10mm或以上，支架长度满足20-200mm及以上，能够覆盖从髂动脉到近端腘动脉的全部病变；

3.支架注册证具有明确的近端腘动脉动脉粥样硬化临床适应症；

4.支架为全连接闭环支架；

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十三标段 PTA球囊扩张导管

1.用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉、锁骨下动脉、肾动脉）的经皮血管腔内成形术（PTA），并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变；

2.适配导丝为0.035英寸，整体交换系统；

3.非顺应性高压球囊，球囊主体材料应为Pebax及Vestamid；

4.直径6mm所有型号及更小直径球囊额定爆破压须不低于22 ATM；

5.直径最小需低至3mm, 最大需达到12mm; 球囊长度范围为20mm-200mm；

6.直径7mm及更小直径的球囊需能通过5F鞘管，直径10mm的球囊需能通过6F鞘管；

7.输送系统长度需有40cm/75cm/135cm多种规格以满足不同部位球囊扩张需求；

*8.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十五标段 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统

1.通过与头端带双标记的栓塞用微导管和专用恒流电源配套使用，用于颅内动脉瘤的栓塞治疗；

2.弹簧圈由PtW.铂钨合金丝(PtW,含8%钨的铂钨合金丝)和输送导丝制成。输送导丝(芯丝)外部涂层材料为医用级聚四氟乙烯(PTFE)，芯丝和产品溶断部分的材料为不锈钢304v；

3.电解脱弹簧圈外表面应光滑，不得有加工缺陷或附着物；

4.导丝外表面应洁净，无结疤、裂纹、微孔和划痕，涂层应光滑；

5.一级弹簧圈长度的允差为士5%，二级弹簧圈直径的允差为土10%；

6.产品行业标准和资质要求获得ISO9001/13485证书；

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第四十六标段 可塑形微导管I

1.适合于颅内远端困难血管的Pipeline血流导向栓塞器械输送；

2.产品为刚度可变的单腔导管，由座、应力缓冲器、导管外层、支撑编织层、导管内衬、远端标记组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层。包含带有蒸汽塑形针；

3.末端具有不透射线标记铂、铱环；

4.远端外径2.8F，近端外径3.1F，长度150cm/160cm；

5.头端形状：直头；

6.一次性使用无菌产品；

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第四十七标段 弹簧圈解脱控制器

1.产品能与上海微创神通弹簧圈栓塞系统兼容使用，用于在颅内动脉瘤栓塞手术中，向弹簧圈提供电量，解脱弹簧圈；

2.主要由外壳（带解脱按钮），三个LED指示灯，电路板和两节出厂时预装的电池组成；

3.弹簧圈解脱控制器的电池电量可供解脱至少20个弹簧圈栓塞系统，所有手术提供备用弹簧圈解脱控制器；

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第四十八标段 可塑形微导管II

1.功能用途：管腔大，输送更顺畅，能到达远端血管，适合配套输送Phenom27导管；

2.本产品为刚度可变的单腔导管，由座、应力缓冲器、导管外层、支撑编织层、导管内衬、远端标记组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层。包含带有一个蒸汽塑形针；

3.产品末端具有不透射线标记铂、铱环；

4.头端形状：ST；

5.远端外径约0.055英寸，近端外径约0.061英寸，长度约105cm和120cm；

6.一次性使用无菌产品；

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

三、售后服务及付款要求：

1.按医院财务制度付款；

2.供货时效为接到订单后5天内，院方有特殊需求，应积极配合解决；

3.按院方要求提供技术培训；

4.近效期三个月产品无条件退换货；

5.应急响应：产品质量出现问题时1小时内做出响应，1日内到达现场，提供解决方案；遇院方特殊需求，能积极配合医院完成紧急调配任务；

6.及时履行以上售后服务做为货款支付要件。