潍坊市人民医院-86℃超低温冰箱院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| -86℃超低温冰箱 | 1 | 5.9 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年11月2日上午9点至11月8日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月1日

附件：功能要求及技术参数

一、设备技术参数及功能要求：

1.工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50±1)HZ。

2.样式：立式。

3.有效容积：678L±2%

4.外部尺寸(宽*深*高)：1090*1020*1950±2%

5.内部尺寸(宽*深*高)：750*690*1280±2%

6.净重（KG）：330±5%。

7.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。

8.显示：高性能LCD电容触摸屏≥7寸，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

9.具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。

10.安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储安全。

11.开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

12.无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。

13.国际品牌高效压缩机，整机稳定运行功率小于700W，国际品牌EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

14.双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全，提供省级或省级以上第三方检测报告并标注所在页数。

15.25℃环温时，单日耗电量≤13KW.h/24h。

16.箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10℃，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

*17.25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤4.7h，提供省级或省级以上第三方检测报告并标注所在页数。

18.一体式把手门锁设计，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。

*19.保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。四个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封。

20.低噪音，稳定运行噪音≤55分贝，提供省级或省级以上第三方检测报告并标注所在页数。

21.25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min，可提供省级或省级以上第三方检测报告并标注所在页数。

22.箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

23.内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

24.大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。

25.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。

26.3个温度测试孔，方便测试温度。

27.标配USB模块，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，数据可长达15年以上。

28.标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

29.可选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。

30.可选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。

31.可选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。

32.可存储2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支。

33.获得国家CQC节能认证和环保认证，可提供证明材料并标注所在页数。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报