生物安全柜参考参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主要用途：提供洁净等级为ISO等级5，保证操作对象和操作人员及实验室环境的有效保护。 |
| 2 | 功能要求：恒定气流30%排放，能有效截获微生物颗粒及尘埃颗粒，可广泛应用于生物、病毒实验等高危险物场合的操作，以实现对操作人员、操作对象及实验室环境的有效保护。 |
| 3 | 详细技术性能指标： |
| 3.1 | 送风机排风过滤器对≥0.3μm微粒，过滤效率≥99.99% |
| 3.2 | 工作区尺寸(宽×深×高) 自报 外形尺寸(宽×深×高) 工作区尺寸(宽×深×高) 外形尺寸(宽×深×高) |
| 3.3 | 垂直层流净化级别：100级（≥0.5μm尘粒,≤3.5粒/L） |
| 3.4 | 振动幅度：振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm |
| 3.5 | 风机有热保护功能，带自动调节功能 |
| 3.6 | 控制系统采用智能控制板，实时显示工作状态。风机风速可调节系统下降气流平均流速≥0.25m/s-0.5m/s |
| 3.7 | 流入气流平均流速≥0.5m/s |
| 3.8 | 噪声功率级：≤65dBA |
| 3.9 | 气流平衡生物防护： 1.人员保护（1~8×108CFU/ml重复3次，5min/次）： a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次； b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次。2.产品保护（1~8×106CFU/ml重复3次，5min/次），菌落总数≤5CFU/每次；3.交叉污染保护（1~8×104CFU/ml重复3次，5min/次），菌落总数≤2CFU/每次 |
| 3.10 | 照明灯≥40W，数量满足照明需求，紫外灯≥30W，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作 |
| 3.11 | 安全柜平均照度≥500Lux，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作 |
| 3.12 | 排风管口直径≥300mm |
| 3.13 | 设备款式新颖，前窗可手动开启，稳定停留在任意高度，易于操作，前窗移门超过指定高度，会报警提示。前窗移门配有紫外灯控制开关，当前窗移门拉高时，紫外灯自动关闭。内壁无反光，消除视觉疲劳。 |
| 3.14 | 操作区五面由304不锈钢拉丝板制作。表面涂聚酯可防止UV光线，腐蚀剂和消毒剂的侵蚀 |
| 3.15 | 当送风过滤器阻力增加一倍时，送风风速变化＜10%，延长风过滤器使用寿命。 |
| 3.16 | 工作区电源输出插座，具有防水保护盖。 |
| 3.17 | 可加装遥控开关功能。 |
| 3.18 | 前窗玻璃厚度≥6mm,采用防爆玻璃 |
| 4 | 性能参数满足国家YY0596-2011标准，具有医疗器械注册证。 |

外置监控仪参数

| （一）主机参数配置表 |
| --- |
| 中央处理器 | Intel®Pentium3825U 双核四线程 1.90GHz 处理器 或更优 |
| 内存 | ≥2G |
| 硬盘 | ≥32G硬盘 |
| 显示功能 | 集成Intel HD Graphics 核心显卡 |
| 音频功能 | 5.1声道高保真音频控制器 |
| 外置接口 | 至少：6*USB2.0接口，2*USB3.0接口；2*COM接口； 1个网口；1个电源口；1*HDMI接口；1*VGA接口 |
| 电源 | DC12V |
| 功耗 | 30W |
| 响应时间 | 16ms |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 存储温度 | -20℃~+75℃ |
| 操作系统 | Windows(7；8；10） |
| （二）外挂扫描仪技术参数 |
| 体积（H*W*D） | 自报 |
| 显示 | IPS显示屏 |
| 分辨率 | ≥480*1280 |
| 对比度 | 500:1 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏或更优 |
| 材质 | 机身：进口ASA；识读窗：钢化玻璃 |
| 系统接口 | USB2.0接口 |
| 解码支持 | 一维码 ； 二维码 |
| 读取方向 | ±60，±55°, ±360° (左右、前后、转动) |
| 读取速度 | ≥60次/秒；支持连续、单次、间隔读取 |
| 扫码特性 | 自动感应；蜂鸣提示 |
| 解码速度 | ≥25CM/S |
| 应用环境 | 工作温度：-20°C 至 55°C（-4°F至131°F） |
| 操作系统 | Windows(7；8；10） |
| 抗振等级 | IEC60068-2-6 |
| 安全等级 | 激光安全：EN60825-1，Class 1，国家一级激光安全等级 |