潍坊市人民医院胶体金免疫分析层析仪等设备

院内公开招标公告

一、项目名称：胶体金免疫分析层析仪等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 胶体金免疫分析层析仪及配套试剂 | 1台 |
| 标段二 | 百级洁净自动配药机及配套耗材 | 1台 |
| 标段三 | 医用配药抽吸泵及配套耗材 | 4台 |
| 标段四 | 可视人流系统 | 1套 |
| 标段五 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1台 |
| 标段六 | 超声探头穿刺引导架 | 5个 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年1月29日上午9点至2月9日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年1月28日

附件：功能要求及技术参数

标段一：胶体金免疫分析层析仪及配套试剂

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲状旁腺素（PTH）检测试剂 | 380元/人份 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。超过最高限价视为无效投标。 |

二、试剂技术参数及功能要求：

1.与胶体金免疫层析分析仪配合使用，定量检测人血清和血浆中的甲状旁腺素。

2.胶体金免疫层析法，胶体金标记。

3.检测范围为:10~1000pg/ml。

4.检测试纸条长度为:60±3mm，宽度为:3.5±0.5mm。

5.液体移行速度应不低于10mm/min。

6.采用全血样品检测，12min 内试纸条上应无全血渗透痕迹。

7.检测限(分析灵敏度)：采用同一批次的试剂进行检测，分析灵敏度应≤10pg/ml。

8.采用同一批次的试剂进行检测，相对偏差应≤15%。

9.精密度

9.1 重复性：采用同一批次的试剂进行检测、变异系数(CV)应不高于 15%。

9.2 批间差：采用三个批次的试剂进行检测，批间相对极差(R)应不高于 20%。

10.线性范围：采用同一批次的试剂进行检测，PTH在0~1000pg/ml的浓度范围内，线性范围相关系数(r)应不低于0.9900。

11.试剂可常温储存，独立包装，随取随用。

三、设备技术参数及功能要求：

1.检测原理：免疫层析法。

2.光学检测器：稳定的发光源。

3.检测方式：常规和快速模式。

4.检测样品：全血、血清、血浆皆可。

5.标本用量：90ul。

6.内含锂电池，可以在不接外电的情况下进行检测。

7.反应时间：12min。

8.检测时间：常规模式12min，快速模式5s。

9.可扩展检测256个项目。

10.检测试剂：由原厂提供的质量可靠的配套试剂。

11.样本预处理：直接加样，无需进行任何预处理。

12.样本识别：采用独特的条形码识别技术，自动识别样本类型、批号等信息。

13.可以通过仪器自带的热敏打印机打印报告单。

14.具有数据库管理功能，可存储10万条以上检测结果。

15.可将结果传输到医院的LIS系统。

四、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

标段二：百级洁净自动配药机及配套耗材

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性机用溶药注射器 | 50ml | 7元/支 |
| 2 | 一次性机用溶药注射器 | 30ml | 6元/支 |
| 3 | 一次性机用溶药注射器 | 20ml | 4元/支 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。超过最高限价视为无效投标。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.具有微推技术，便于药物配置时携带进去的空气通过微推排除空气。

2.具有定量技术，可以精确到1ml，达到大剂量排液功能。

3.空气过滤器出气口达到局部百级标准。

4.具有压力传感器，根据药物瓶内感知压力实现主动泄压，防止药液溅出。

5.具备高低频配药模式，解决难溶及易起泡沫不同药液的配置。

6.压力大小可调节，适用于调至安瓿瓶和西林瓶药物；可适用于20ml、30ml、50ml溶药注射器。

7.主机具备手柄消毒功能，紫外线加臭氧消毒。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段三：医用配药抽吸泵及配套耗材

一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌输液管路 | 25元/支 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。超过最高限价视为无效投标。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.转速范围10rpm-600rpm，分辨率10rpm，在10-600rpm范围内连续可调，使用各类安瓿瓶水剂和西林瓶粉针剂的配伍。

2.采用脚踏开关控制转向，可以实现西林瓶的调配、安瓿瓶的调配及排液等功能。

3.配药模式包含定量模式和/或定速模式，具备抽药和排液功能

4.重量≤5kg，便于手拿和搬运。

5.电源输入：AC200V±10%。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段四：可视人流系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.可用于人工流产、取放节育器等妇产科手术的实时超声监控及超声实时监控下施行妇产科宫腔内手术等临床诊查。

2.测量和分析功能：一般测量、妇、产科测量、多普勒测量、心脏功能测量及外周血管测量与分析等。

3.监视器:≥17寸，高清晰、医用专业彩色液晶显示器。

4.探头接口个数:≥3个（都为标准大探头接口），全激活开通，自动切换。

5.二维灰阶成像：≥256灰阶。

6.最大扫描深度：≥280mm，妇科术中探头6.5MHz最大探测深度≥120mm。

7.妇科专用术中探头不占用手术通道，探头最宽处≤2cm。（提供有效证明并标注所在页数）。

8.R10宽频变频妇科术中探头，变频≥5段（不含谐波变频），显示探头频率数值，两维和彩色频率均可视可调， 扫描角度≥ 155°。（提供有效证明并标注所在页数）。

9.在经阴道妇科手术术中引导时仅需使用下页卡接式专用窥器且具有完整的上、下页。（提供有效证明并标注所在页数）。

10.动态范围 ≥140dB ，0-140dB可视可调。

11.增益调节：B/M/C/D均有独立旋钮调节。

12.灰阶曲线≥14级可视可调,具有自定义灰阶曲线 。

13.所有增益旋钮的步进基量，可根据用户的习惯调节矫正。

14.彩色多普勒增益≥12级，连续可视可调。

15.彩色多普勒频率≥4段变频，可视可调。

16.彩色帧平均≥7级，可视可调。

17.彩色血流取样包大小≥6级，可视可调。

18.多普勒增益≥12级，连续可视可调。

19.多普勒频率≥4段变频，可视可调。

20.支持上下B/PW和左右B/PW模式。

21.最大测量速度：≥750cm/s。

22.最低测量速度：≤0.2cm/s。

23.成像扫描线密度高、低可调。（提供有效证明并标注所在页数）

24.实时诊断状态下剪贴板图像存储功能。

25.具有超声图像及病案管理系统：

26.可进行调节动态、静态图像的存储, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像；动静态图像采集、存储，在线剪贴板功能，存储的图像能与实时扫查图像同屏显示并可在线浏览。

27.主机设备与人流吸引器分立,非一体式。避免反复抽气震动影响超声监控。

28.快速“一键”进入工作站，对病档进行编辑。

29.能生成胎儿生长曲线。

30.电影回放≥1024帧，可调回放速度。

31.主机具有多媒体托盘。（提供有效证明并标注所在页数）

32.主机硬盘，硬盘容量≥200G。

33.系统技术平台为windows操作系统，方便日后的系统升级维护。

34.配置要求

34.1主机一台

34.2宽频变频妇科术中探头一把

34.3手术专用窥器一套

34.4分立式电动流产吸引器及附件一套

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段五：过氧化氢低温等离子灭菌器

一、设备技术参数及功能要求：

*1.总容积≥130L。

2.腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥16mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

3.电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。

4.腔体温度加热功率：900W，预热升温时间≤30min。

5.腔体温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

6.材质：采用优质铝材，导热快，厚度≥20mm。

7.门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门。

8.门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。

9.门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

#10.脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。

11.真空泵：采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。

12.真空泵相序保护器：设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。

13.抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。

14.管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接。

15.过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注。

16.过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%，提供省级以上检测报告并标注所在页数。

#17.胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

#18.过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，省级以上检测机构出具的检测报告并标注所在页数。

19.压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

20.灭菌内室压力传感器：采用进口产品，测量范围0~2700Pa，精度0.25%，并提供产品进口报关单并标注所在页数。

21.过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告并标注所在页数。

#22.等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告。系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。

23.PLC：采用进口西门子S7-1200型PLC控制系统，并提供产品进口报关单并标注所在页数。

24.显示屏：采用≥7寸彩色触摸屏。

25.打印机：采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上,通讯速率≥19.2Kbps。

26.显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际界面照片。

27.打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品并标注所在页数；

#28.电脑监控和追溯系统：连接供应室追溯系统，扫描灭菌包和操作人员条码信息可显示在触摸屏中。电脑监控全面记录灭菌数据。

#29.程序数量：需具备软镜循环和标准循环两个灭菌程序。

30.程序运行时间:软镜循环≤40分钟；标准循环≤55分钟；提供现场打印记录；

31.倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。

32.灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径1mm,长度4000mm；不锈钢管腔直径0.7mm,长度600mm；提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告并标注所在页数。

33.毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供省级以上检测机构检测报告并标注所在页数。

34.提供产品CE证书；提供卫生安全评价报告；电磁兼容检测报告；标注所在页数。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段六：超声探头穿刺引导架

一、设备技术参数及功能要求：

*1.应用范围：适用于ALOKA  ARIETTA 70超声诊断仪腹部凸阵探头（C251）。

2.材质：不锈钢。

3.穿刺角度：可调（17°，25°，32°，47°）。

4.导槽规格：可拆卸（14G，16G，18G，20G）。

#5.提供产品彩色图片，并标注所在页数。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。