潍坊市人民医院远端通路导管等耗材一批

院内公开招标公告

一、项目名称：远端通路导管等耗材一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 远端通路导管 | 条 | 20 | 115cm28800、 125cm33800、 131cm36800 |
| 第2包 | 体外循环管路 | 条 | 175 | 1600 |
| 第3包 | （术后排气）穴位压力刺激贴 | 贴 | 1000 | 21.3 |
| 第4包 | 医用高分子夹板 | 块 | 1800 | 130- 418 |
| 第5包 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 个 | 1500 | 100 |
| 第6包 | 生物纤维素创伤敷料 | 片 | 5*5cm约300、7.5*10cm约400、15*20cm约300 | 5*5cm 430 7.5*10cm 765 15*20cm 2985 |
| 第7包 | 一次性使用消化道用软组织夹 | 枚 | 3000 | 340 |
| 第8包 | 颅内支持导管 | 条 | 10 | 16000 |
| 第9包 | 血管重建装置和传送系统 | 条 | 50 | 45000 |
| 第10包 | 颅内支架系统 | 条 | 20 | 52000 |
| 第11包 | 血流导向栓塞器械 | 套 | 5 | 175000 |
| 第12包 | 一次性使用介入微导管 | 条 | 40 | 4752 |
| 第13包 | 食道粘膜染色组合套装 | 盒 | 5000 | 280 |
| 第14包 | 耐高压输液港及附件(专用针) | 件 | 各270 | 给药装置7800、专用针150 |
| 第15包 | 关节镜手术器械一批 | 批 | 1 | 详见附表 |
| 第16包 | 可吸收性组织加固材料 | 片 | 200 | 1680-2610 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年5月12日上午9点至5月18日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年5月11日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供样品及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

4.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

5.所有产品（第十五标段除外）均需为“山东省药械集中采购平台挂网产品”，提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

6.“*”条款为主要技术条款，如不能满足，将被视为无效投标。

- 技术参数

第1包 远端通路导管

1.该产品为一个单腔，硬度渐变导管，用于外周血管的辅助输送治疗装置；

2.大腔细管，内径0.071”、最大外径0.082”；

3.远端超软，中段有效过渡，近段支撑力强；

4.管壁厚度约0.12mm，可塑型头端约2cm，超柔软段约15cm，远端亲水涂层约60cm；

5.管体双层镍钛扁骨架，带有亲水涂层；抗打折能力强，可承受超过10倍以上程度的弯曲，操控性好；远端可蒸汽塑形，并带有不透射线的铂铱显影环；近端具有热塑性弹性体应力扩散管和透明鲁尔导管座；

6.导管内衬材质为聚四氟乙烯，血栓摄取或器械通过时与内壁相互作用产生的摩擦力和表面张力小；

7.导管外层材质为耐久性聚合，具有柔软渐变的14节段过渡；

8.规格：6F，长度约115cm、125cm、131cm；

9.灭菌一次性使用。

第2包 体外循环管路

1.产品由动、静脉管、加热管、补充液管、滤器转接头、输液转接头、超滤管、透析液管、排出管等组成，一次性无菌使用;

*2.须与珠海和佳 HGGZ-102型体腔热灌注治疗机兼容配套使用；

3.产品材质为医用聚氯乙烯或其他符合国家标准的更高级医用材料制造;

4.药液袋容量为5000ml，管路内径为4.8mm，外径为8.0mm;

5.各连接处能承受15N的静态轴向拉力持续15S，无断裂和脱落;

6.管路最大工作正压为500mmHg(66.5Kpa-66.7Kpa)，工作负压为300mmHg(39.9Kpa-40kpa)；

7.化学有机溶剂粘合剂每套产品残留量小于50mg;

8.产品无菌、无热源，一次性使用。

第3包 （术后排气）穴位压力刺激贴

1.产品由球状体和医用胶布组成，贴于人体穴位处。根据中医穴位疗法、透皮疗法和膏体内植物萃取成分，双管齐下通过贴敷穴位产生压力，进行外力刺激达到增强血流量，改善微循环；提高机体代谢机能；恢复兴奋内脏机能促进手术后肠蠕动和排尿排气的目的；

2.产品主要用于术后排气、排尿使用；

3.膏体内材质为植物萃取成分；

4.产品在医保统筹，我省具有独立的收费编码；

5.产品使用人群要广，可以满足等特殊人群使用；

6.规格型号：方型，约5*5cm；

7.独立包装、一次性无菌使用。

第4包 医用高分子夹板

1.产品主要用于四肢骨折外固定；

2.材质组成：产品采用玻璃纤维浸以高分子聚氨酯制成,高分子夹板玻璃丝布层数不能少于7层；

3.规格尺寸：大小规格齐全，最小尺寸应包含75mm×300mm,最大尺寸不低于175mm×1150mm；

4.产品应具有FDA和CE认证；

5.透X光，清洁环保；

6.应平整，无褶皱，聚氨酯浆液不应有剥离。

7.单位面积重点每平方米不少于250g。

8.有良好的可塑性，表面不应有块状聚氨酯粘合物。

9.固化时间不低于1min,不超过20min,固化后不应有还软现象。

10.压缩强力不低于98N。

11.在固化前在常温（15-25℃）水中的浸渍时间为5-10秒，医用高分子夹板的固化温度不超过45℃；

12.4层PE+铝箔包装。

第5包 一次性中心静脉置管穿刺护理包

1.辅助经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）或一次性使用中心静脉导管（CVC）等穿刺置管使用。

2.主要技术参数要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 外科手套；7#；2副 |
| 2 |  | 一次性隔离衣；M:140*115cm,袖60cm；1件 |
| 3 |  | 透明敷贴；膜面10*12cm 方形或圆形；1片 |
| 4 |  | 无纺布片；5*5cm.4层；2片 |
| 5 |  | 无纺布片；10*10cm 4层；4片 |
| 6 |  | 医用胶布；5*10cm；1张 |
| 7 |  | 托盘；19.7*10.7*2.4cm；1个 |
| 8 |  | 托盘；18.0*17.0*3.5cm；1个 |
| 9 |  | 托盘；刻度：60ml；1个 |
| 10 |  | 压脉带；2.5*45cm；1根 |
| 11 |  | 剪刀；12cm 塑料手柄；1把 |
| 12 |  | 纸尺；刻度：60cm；1条 |
| 13 |  | 吸水垫；45*60cm；1张 |
| 14 |  | 治疗巾；50*70cm；1张 |
| 15 |  | 孔巾；80*90cm；1张 |
| 16 |  | 包巾；100*100cm；1张 |
| 17 |  | 大单；120*200cm；1张 |
| 18 |  | 海绵刷；16.5cm；6只 |

3.一次性无菌产品。

第6包 生物纤维素创伤敷料

1.适用范围：本产品适用于浅Ⅱ度烧伤	及创面覆盖。可促进愈合，减轻疼痛，减少疤痕形成；

2.产品主要成分为细菌纤维素，半透明柔软薄膜；

3.一次性使用无菌产品；

4.产品规格包含有湿膜有孔和湿膜无孔

4.1湿膜有孔：

| 序号 | 项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 7.5cm×10cm；10cm×20cm | 误差范围±10%。 |
| 2 | 性能要求 | 单位面积质量 | 不低于0.04g/cm2。 |
| 3 |  | 含水量 | 不低于80%。 |
| 4 |  | 浸出液pH值 | 6.0±2.0。 |
| 5 |  | 炽灼残渣 | 4.0%。 |
| 6 |  | 重金属 | 不大于10 µg/g。 |
| 7 |  | 其他 | 无菌，对渗液较多的创面可以导出渗液，并可以联合负压引流装置进行综合治疗 |

4.2湿膜无孔

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 5cm×5cm；7.5cm×10cm；10cm×20cm | 误差范围±10%。 |
| 2 | 性能要求 | 单位面积质量 | 不低于0.04g/cm2。 |
| 3 |  | 含水量 | 不低于80%。 |
| 4 |  | 浸出液pH值 | 6.0±2.0。 |
| 5 |  | 炽灼残渣 | 小于4.0%。 |
| 6 |  | 重金属 | 不大于10 µg/g。 |
| 7 |  | 透气性 | 不小于1000g.m-2.24h-1。 |
| 8 |  | 阻菌性 | 能阻止粘质沙雷菌透过。 |
| 9 |  | 其他 | 无菌，可用于渗液少的创面使其尽快恢复。 |

第7包 一次性使用消化道用软组织夹

1.适用于在内镜引导下夹合消化道软组织，修复创面，急性消化道出血。单独的旋转轮和单手击发等功能，节省止血时间，止血效果稳定，防止术后二次出血；

2.开口宽度：7mm、10mm工作长度：230cm；

3.结构形式：滑槽式，单独的旋转轮设计，满足单手操作，可以反复开闭；

4.采用三环手柄和四连杆式夹头设计，前端夹头旋转角度为360度，

前端分离力＜100N；

5.有内镜保护涂层；

第8包 颅内支持导管

1.该产品专为辅助血栓捕获和快速血管再通设计的颅内血管通路器械，抗扭结镍钛合金加固导管，即使在迂曲血管中捕获血栓也能保持完整内腔。用于释放血流导向栓塞器械；

2.一种单腔导管，导管杆具有亲水涂层，导管远端有一个不透射线标记，近端有一 个鲁尔接头；

3.导管随附一个旋转止血阀（RHV）和一个带侧孔的 TuohyBorst阀以及两个剥式导管鞘 ；

4.近端外径 5.6F/6F,远端外径 5.3F/5.4F,内径：0.058in/0.060in；

5.环氧乙烷灭菌，一次性使用；

第9包 血管重建装置和传送系统

1.产品主要用于动脉瘤辅助栓塞治疗；

2.产品应与栓塞弹簧圈配合使用，治疗宽颈、颅内、囊状动脉瘤或梭形动脉瘤；

3.展开直径在3-5mm；

4.具有有头端、无头端多种型号选择：

5.产品型号多样，长度可选择，最长支架长度完全展开长度应大于30mm，可覆盖较长病变；

6.支架可回收，释放不准确可回收重复操作，确保手术安全性；

7.传送系统包括一条传送导丝和一个导入器，支架预装在导入器内的传送导丝上；

8.导入器由远端呈锥形的聚合物构成，保证支架顺畅地通过导入器进入灌注导管；

9.导入器具有冲洗孔，手术操作步骤简化；透视下显影清晰，短缩率低，定位精准；

10.可植入支架材质为镣钛材料，并采用闭环设计,外表具有聚合物涂层。

第10包 颅内支架系统

1.产品主要用于辅助常规及复杂迂曲的动脉瘤栓塞；

2.产品由自扩张支架、递送导丝及导引鞘组成，附件配有扭矩装置；

3.自扩张、开孔式开放环镍钛合金支架，近端和远端各带有三个不透射线标记；

4.支架已预装在支架递送导丝上，并带有一个起保护作用的导管鞘；

5.直径：3.0mm/4.0mm/4.5mm ，长度:15mm/21mm/24mm/30mm；

6.能通过0.0165-0.017in的微导管输送，保证治疗器械能够到达更远端细小血管的病变部位；

7.一次性使用，无菌提供；

第11包 血流导向栓塞器械

1.产品适用于靶病变血管为颈动脉岩骨段及以上血管的动脉瘤患者。动脉瘤为未破裂囊状大型或梭型动脉瘤的治疗；

2.产品由编织植入物，递送系统组成；

3.编织植入物由铂钨合金，钴铬合金编织制，预装在递送系统上；

4.递送系统包括递送导管和推送器；

5.递送导管的远端具有不透射线标记；导管远端涂有亲水涂层；

6.推送器的近端和末端均有不透射线标记带；

7.直径3.0mm/4.0mm/5.0mm ；

8.长度：15mm/20mm/25mm/30mm/40mm/50mm；

9.一次性使用，无菌提供；

第12包 一次性使用介入微导管

1.适用于脑、脊髓血管进行选择性造影和输送栓塞物质及血管支架等动脉血管内诊断或者治疗；

2.产品材料组成：①外层管材料：超柔软段(35D):Pebax3533，蓝色2905C次柔软段(40D):Pebax4033，蓝色2905C过渡段(55-63D):Pebax5533，蓝色2905C刚性近段(72D):Pebax7233，蓝色2905C。②中层管材料：远端缠绕丝:铂钨合金(Pt92W8)近端编织丝:304V不锈钢。③内层管材料：聚四氟乙烯(PTFE)。④管座：聚碳酸酯。⑤应力消除管：Pebax5533。⑥支撑管：Pebax5533。⑦码刻：铂钨合金(其中含铂92%，含钨8%)。⑧粘接胶：1-CN006胶水、353ND胶水；

3.器械有效长度的外表面应无杂质，包括头端，应无加工缺陷和表面缺陷；

4.微导管断裂力应符合 YY0285.1-2004 中 4.5 的规定；

5.微导管在高静压 600PSI(4137kPa)条件下无泄露和损坏，应符合 YY0285.2-1999要求；

6.微导管的致密性应符合 YY0285.1-2004要求。

7.微导管管座应符合 GB/T 1962.2-2001 标准的要求。

8.微导管尖端圆滑且有一定的锥度；在微导管的中心内腔插入导丝，应顺畅、无阻塞；

9.射线可探测到的微导管第一个标记位置位于微导管的远端头部，第二个标记位置位于与第一个标记相距 3cm处的微导管远端的管体上；

10.微导管溶出物应符合微导管溶出物的规定；

10.1pH 值的变化值 ≤1.0 ；

10.2还原物质 ≤1.5；

10.3(0.002mo1/L KMnO,消耗量mL/10mL)；

10.4重金属 jg/ml. ≤1.0 ；

10.5不挥发物 mg/50ml. ≤2.5 ；

10.6紫外吸光度(在250nm-320nm 波长范围内的吸光度) ≤0.1；

11.环氧乙烷残留量：：微导管灭菌处理后环氧乙烷残留量不大于10 μg/g；

12.微导管应无热原；

13.微导管的细菌内毒素限量应不超过 2.15EU/套；

14.为非水合血管内导管，其判定标准应符合 YY0285.1-2004 中的要求；

15.一次性使用，无菌提供；

第13包 食道粘膜染色组合套装

1.适用于内镜下早期食管癌及癌前病变的辅助诊断或筛查。

2.本品由染色液及中和液各1瓶组成。

2.1 染色液为复方碘溶液，由碘、碘化钾及水组成；含碘（按I计）应为1.2%-1.5%（g/ml）、含碘化钾（KI）应为2.7%-3.7%（g/ml）。是以碘为基础的染色剂，用于食管鳞状上皮细胞与染色液接触颜色呈现进行诊疗判断，提高早期食管癌或癌前病变的检出率；

2.2 中和液用于染色检查后中和食管内残留的染色液，消除染色液对食管粘膜的刺激。中和液为硫代硫酸钠溶液，加有微量的无水碳酸钠作为稳定剂；含硫代硫酸钠（Na2S2O3）应为3.2%-3.8%（g/ml）。

3.具有医疗器械注册证，一次性使用，无菌提供。

第14包 耐高压输液港及附件(专用针）

1.产品用途：用于长期静脉治疗输注化疗药物、静脉输液、TPN肠外营养、抽取血液样品化验、CT高压造影注射等

2.耐高压输液港

2.1港座：便于植入，稳定性良好；

2.2穿刺隔膜：液态硅胶材质，方便体外穿刺定位；

2.3港座材质：树脂、钛合金；

2.4底部直径：≤30mm；

2.5高度：≤15mm；

2.6内体积： ≥0.5ml；

2.7导管尺寸：6-8Fr；

* 2.8  最高耐受压力：≥300psi(2068.43kpa) ；

2.9符合高压造影注射需有简单明确的标识，如：港体底部有CT标记、参考说明书等；不用确定导管植入长度及造影剂的粘度系数即可进行高压注射。

2.10导管连接：术中连接

2.11导管锁 : 具备X线下显影设置

2.12导管长度：≥450mm

2.13导管材质：聚氨酯、硅胶

2.14维护要求：生理盐水冲管+肝素盐水封管、生理盐水冲管+生理盐水封管

2.15带瓣膜抗返流功能好

3.针头

3.1形状：直型、Y型

3.2材质：聚氨酯、不锈钢

3.3高度：0.75in-1.5in

3.4尺寸：20G、22G

3.5最高耐受压力 ≥300psi

3.6性能要求：具备安全保护装置；可做增强CT。

第15包 关节镜手术器械一批

1.1所配备的手动器械为不可拆卸无销钉设计，滑杆结构；

1.2 455精钢制作，钳子应具有良好的弹性和牢固性

1.3 篮钳表面粗糙度Ra的数值应≤0.8µm

1.4 篮钳耐腐蚀性能：应不低于YY/T 0149-2006中沸水法b级的要求

1.5 具体性能参数：

| 器械名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 篮钳，上翘 | O号钢，头部剖（侧）面厚度1.93mm，头部宽度≤ 5.00mm，咬口宽度≥3.17mm； |
| 篮钳，左弯 | O号钢，头部剖（侧）面厚度≤1.93mm，头部宽度≤ 5.00mm，咬口宽度≥3.17mm； |
| 篮钳，右弯 | O号钢，头部剖（侧）面厚度≤1.93mm，头部宽度≤ 5.00mm，咬口宽度≥3.17mm； |
| 全圈推结器 | 630不锈钢，工作长度≥166mm |
| 缝线垂直型抓钳，兰柄 | 630不锈钢，咬口宽度≥5.0mm |
| 镜下空心钻4.5mm | S号钢，直径4.5mm |
| 2.4mm导针 | 316不锈钢 |
| 缝合钩 | TC4不锈钢，*具有左弯45°、右弯45°及新月形45°三种规格，不可缺项；一体成型无焊接，滚轮过线 |

附表

| 序号 | 产品名称 | 采购数量（把） | 最高限价（元/把） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮钳,上翘 | 4 | 10500 |
| 2 | 篮钳,左弯 | 4 | 10500 |
| 3 | 篮钳,右弯 | 4 | 10500 |
| 4 | 全圈推结器 | 2 | 3000 |
| 5 | 缝线垂直型抓钳,兰柄 | 2 | 12500 |
| 6 | 镜下空心钻4.5mm | 2 | 1800 |
| 7 | 2.4mm导针 | 5 | 500 |
| 8 | 缝合钩(左弯45度,右 弯45度,新月形) | 各2把, 共计6把 | 4000 |

第16包 可吸收性组织加固材料

1.产品用于缝合部位的加强和防止漏气，或者配合自动切割缝合器使用。可用于肺，支气管，肝，消化道等脆弱组织缝合部的强化，以及大范围组织缺损部位的加强。

2.可在体内降解，最终被人体组织吸收，植入体内7天强度不低于原始的50%，14天不低于15%，无需二次手术；

3.非联的合成软组织修补材料，无菌，无致热源反应，无重金属残留。

4.缝合强化材料，具有一定伸缩性和拉伸强度的软质无纺布，尺寸需满足50*50mm，50*100mm，100*100mm，厚度需满足 0.15mm，0.3mm，0.4mm，0.5mm。可根据临床要求选择强度在0.69-7.84N的拉伸强度加强脆弱组织的缝合强度与张力。

三、售后服务及付款要求：

1.按医院财务制度付款；

2.供货时效为接到订单后5天内，院方有特殊需求，应积极配合解决；

3.按院方要求提供技术培训；

4.近效期三个月产品无条件退换货；

5.应急响应：产品质量出现问题时1小时内做出响应，1日内到达现场，提供解决方案；遇院方特殊需求，能积极配合医院完成紧急调配任务；

6.及时履行以上售后服务做为货款支付要件。