骨科手术显微镜技术要求

主要技术参数：

1、主镜

1.1双人四目,适用骨科显微手术；

1.2采用该品牌最顶级光学品质，全光路复消色差T镀膜技术；

1.3手动5档变倍器：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥19X（12.5倍目镜下）；

1.4单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥400mm；

1.5广角目镜，屈光补偿+5D/-8D，眼杯高度可调；

1.612.5X双目镜筒，0(-180( 可调，可左右360°旋转；

2、面对面对手镜

2.1 可调折叠式双目镜筒无需增加适配器可实现	双关节360度可调面对面对手镜；

3、照明系统

3.1支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜；

3.2照明光源：TriLED高强度自然光源，白光模式色温：5500 K（±500 K）

3.3照明增强系统：带有提供类似氙气强度的照明增压器，可提升照明光源的输出光功率。

3.4光斑调节：调节照明光斑的大小，最小照明光斑直径≤12mm

3.5照明寿命：照明寿命≥40,000小时

4、增强可视化系统

4.1具有多光谱模式可凸显血管和组织对比

4.2具有无炫光模式可滤除组织和器械的反光

5、支架系统

5.1支架水平臂展：落地式支架，超大臂展≥1900mm（水平）

5.2支架采用大直径轮子方便移动；

5.3独特的用户界面、直观的平衡过程、多功能开关，保证单手操作显微镜流畅且毫不费力

6、摄像系统

6.1一体化设计，镜体内完全内置有原厂高清摄像头，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理;

6.11扫描频率50 Hz， 59.94 全屏/秒；

6.2配置原厂≥24英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能；

6.3视频输出端口 HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口；

6.4 照片格式：JPEG，PNG；

6.5 音频功能：可通过界面触控调焦音频大小。

7、4K3D 影像

7.1 机身尺寸：W74×H100×D86mm

7.2操作系统：嵌入式超高清立体视频录播系统

7.3光学适配接口：一体式光学接口，兼容各种手术显微镜

7.4传感器参数：双1/1.8英寸高感光CMOS芯片，2*3840*2160分辨率

7.5图片输出：3840*2160像素，JPG拍照

7.6视频输出：最大3840*2160@60P

8、4K3D视频工作站

8.1 一体化设计，显示器、CCU、记录设备全部集成于台车

8.12 操作系统：Win10 64位或更优

8.13 CPU：Intel i5 8700或更优

8.14 内存：16GB DDR4 2400或更优

8.15 硬盘：固态120GB+机械4TB或更优

8.16 图形处理器： GeForce GTX 1050 Ti或更优

8.17 采集卡：四通道HDMI2.0采集卡

8.18 视频输入接口：HDMI2.0

8.19视频输出接口：HDMI2.0，DVI，DP

8.2 存储接口：USB3.0

8.22 影像功能：实时预览,录像,拍照

8.23 视频录制帧率：2160p@60fps或更优

8.24 数据管理：患者影像数据库可绑定HIS信息

8.3 4K3D3D超高清显示器

8.31 尺寸：≥55英寸

8.32分辨率：≥3840*2160

8.33宽高比：16:9

8.4 3D功能：3D显示

8.41 亮度：500 cd/m²

8.42 对比度：1200:1

8.43 灰阶数：8/10位

8.44 色彩：16.7M/1.06B colors

8.45 面板帧频：60Hz

| ZEISS EXTARO 300 4K3D手术显微镜 |
| --- |
| 序号 | 中文配置 | 数量 |
| 1 | EXTARO 300 手术显微镜主机 | 1 |
| 2 | 12.5倍目镜 | 2 |
| 3 | 180度主镜筒 | 1 |
| 4 | 折叠双关节对手镜 | 1 |
| 5 | 全内置高清影像系统 | 1 |
| 6 | 落地式支架 | 1 |
| 7 | 防尘套 | 1 |
| 8 | 运输箱 | 1 |
| 9 | 4K3D影像工作站 | 1 |