潍坊市人民医院

卒中中心DSA机房改造项目院内公开招标公告

- 项目概况：

| 项目名称 | 预算金额 | 工期安排 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卒中中心DSA机房改造 | 19.6万元 | 总工期20日历天 | 两年 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件及图纸。

四、报名方式：潜在投标人需填写附件Excel电子报名表格一份，提供营业执照副本扫描件一份，报名表纸质版以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年11月1日上午9点至11月7日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月31日

附件：项目内容及要求

一、工程简述：

本工程为综合病房楼一楼空置DSA机房改造项目，建筑面积42.6平方，须保证飞利浦DSA设备安装完成，并对其放射防护进行预控评验收。

二、质量标准

工程质量必须达到国家相关工程质量检验评定标准合格。

三、其他要求：

1、中标供应商先安装防护隔断封闭通道，施工人员、设备等必须从污物通道进入工地场地。施工过程中，未经允许，不许进入心内一科洁净区域。

2、中标人在施工期间，遵守医院制度，不得影响医院的正常工作。过程中若对原有设施造成损坏的，中标人负责恢复原状或赔偿。

四、项目要求：

1、拆除原吊顶及顶面其它设施，重做2PB放射防护。根据设备方要求安装好钢构件，装好设备吊轨，重新安装顶面灯具和净化空调的风道、风口，电解板封闭吊顶。其它墙面不动；

2、封堵原有地面对穿孔：根据设备方要求制作设备基础、专用配电柜、重开对穿孔，设备电缆从设备层上翻到机房，重做地面；

3、检查室床基础区域需去除找平层露出楼板面，用不低于 C30的细石混凝土浇筑，表面原浆压光，一次浇筑完成，要求基础表面的任意两点间的水平度最大小于2mm；

4、楼板悬吊钢结构、吊顶天花线槽桥架、墙面线槽、基础、线槽及开洞等需按图纸布置施工，其中钢结构下表面任意两点间的水平度务必保证最大小于2mm，同时需满足设备承重要求；

5、净化层流罩或高效送风口、吊塔、手术灯及空调等需与设备位置不存在干涉，各方调整确认后配合施工；

6、设备主电为一级配电，配电箱空开规格为125A，为三相五线制，另需加装设备独立接地线，线径需要用35mm2,。飞利浦建议独立接地≤2Ω，联合接地≤1Ω。接地由第三方检测验收，并提供相应的检测合格报告；

7、按照规定要求重做预、控评；

8、配合设备安装；

9、为了尽量减小对心内手术室的影响，施工期间封闭施工区和手术室之间通道，施工人员走西侧污物通道。

五、项目明细：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电解钢板吊顶 | ㎡ | 42.60 | 拆除原有吊顶，新做手术室专用电解钢板吊顶 |
| 2 | 顶面防护层制作 | ㎡ | 42.60 | 拆除原有防护吊顶，新做1mm厚铅板+15mm厚硫酸钡板，防护当量2.5mmpd |
| 3 | PVC塑胶地板 | ㎡ | 42.60 | 拆除原塑胶地板，新做自流平水泥后铺贴2MM厚塑胶地板 |
| 4 | 配电箱 | 套 | 1.00 | 满足设备需要，根据设备厂家要求定做 |
| 5 | 独立接地 | 项 | 1 | 见第三章第6项 |
| 6 | 设备电缆（配合设备安装） | 项 | 1.00 | 配合安装设备，根据厂家要求提供必要的电缆，桥架安装等 |
| 7 | 设备钢结构制作安装 | 项 | 1.00 | 根据设备厂家图纸制作安装，满足设备需要 |
| 8 | 混凝土设备基础 | 项 | 1.00 | 拆除原有部分地面混凝土，重新浇筑C30混凝土 |
| 9 | 新风净化空调系统改造 | 项 | 1.00 | 保护性拆除，根据设备位置定位后新做管道及安装风口 |
| 10 | 照明线路改造 | 项 | 1.00 | 保护性拆除，所有照明重新定位后布线、安装 |
| 11 | 其他改造 | 项 | 1.00 | 包括监控系统拆除安装、消防设施拆除安装等 |
| 12 | 墙面地面及设备防护 | 项 | 1.00 |  |
| 13 | 走廊临时木质隔断防护 | ㎡ | 6.70 |  |
| 14 | 预评、控评 | 项 | 1.00 |  |
| 15 | 竣工清理 | 项 | 1.00 |  |