潍坊市人民医院血气分析仪等设备院内公开招标公告

一、项目名称：血气分析仪等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 血气分析仪及配套耗材（试剂） | 7 |
| 标段二 | 医用血液冷藏箱 | 4 |
| 标段三 | 生物安全柜 | 2 |
| 标段四 | 血栓弹力图仪及配套耗材（试剂） | 2 |
| 标段五 | 电子血压计 | 40 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2021年12月8日上午9点至12月14日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年12月7日

附件：

功能要求及技术参数

# 标段1 血气分析仪及配套耗材（试剂）

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血气测定试剂盒 | *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.检测参数：PH、PCO2、PO2、Hct、K+、Na+、Ca+、Lac、GLu。

2.计算参数：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、SaO2、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、THbc、P50、O2ct、O2cap、A-Ado2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt。

3.检测样本：适合于全血、血清及其它生物液体及其它专业要求的测定。

4.进样方式：注射器、毛细管，头皮针等多种进样方式，无需切换，自动吸样。

5.定标：仪器液体自动定标，节省试剂。

*6.方法学为电极法，具有能够实现主动、连续、实时的质量控制管理系统，自动发现错误、纠正错误，检出错误时间短，能够并记录，并打印出具质控图，具有美国FDA认证的智能化质量管理系统（IQM），生物安全性好。

*7.一体化分析包：包含（试剂、电极、管路），试剂常温保存，有多种检测组合，具有一次检测完成≥九项的指标。

8.高清彩色大屏幕触摸屏。

9.样品量要求＜180微升，检测时间＜100秒。

10.内置热敏打印机，配备RS232标准接口、RJ45接口、USB等接口。

11.数据处理系统：可存储1年时限内的所有的检测结果，可以回顾功能，质控、定标、错误信息。

12.可以连接医院His、Lis系统，可远程数据传输。

13.预热时间30分钟。

14.可采进口。

*15.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段2 医用血液冷藏箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.采用立式设计，存放方便，节省空间。

2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C，高清液晶触摸大屏显示，观察方便。

3.显示：数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。

4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

6.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

7.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

8.配备万向带刹车脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。

9.压缩机：变频压缩机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

10.冷凝风机：进口品牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

11.不锈钢内胆设计，防腐可靠。

12.门：大视角三层玻璃发泡门体设计，表层玻璃带LOW-E膜，降低传热效率，25℃、85%湿度下无凝露。

13.门体机械锁和电磁锁双重保障，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁功能。

14.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度48小时需求。

15.箱内6个高精度传感器，同时增加防低温机械温控器，有效保证温控的准确性。

16.箱内设置照明灯，外部独立灯开关。

17.标配USB接口，可选配圆盘温度记录仪。

18.整体结构：立式单开门。

19.容积400升±3%。

20.搁架多层可调蘸塑搁物架，塑料一体成型血袋筐。

21.额定电压220V/50Hz。

22.温度范围：2-6℃。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段3 生物安全柜

一、设备技术参数及功能要求：

1.产品类别：II级A2型。

2.气流循环：70%循环，30%外排。

3.外形尺寸(宽*深*高)（mm）：1380*780*2160（宽度不含搁手架）±10。

4.内部尺寸(宽*深*高)（mm）：1220*620*650±10。

5.前窗开口高度（mm）：200±10（≤530）。

6.洁净等级：10级（美标FED 209D），CLASS 4（ISO 14644-1）。

7.过滤器类别：进口品牌防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA。

8.过滤器效率：≥99.9995%@0.12µm。

9.排风量（m³/h）：≥500。

10.标准模式下降气流速度(m/s）：≥0.34。

11.标准模式流入气流速度(m/s）：≥0.55。

12.节能模式下降气流速度(m/s）：≥0.31。

13.节能模式流入气流速度(m/s）：≥0.52。

14.照度(LX)：≥1000。

15.噪音dB（A)：≤65。

16.人员保护：6.2*106。

17.产品保护：≤5CFU。

18.交叉污染保护：≤2CFU。

19.报警模式：声光报警。

20.工作区内表面材质：304不锈钢或更优。

21.积液槽材质：304不锈钢或更优。

22.工作区最大承重kg：≧60。

23.柜内插座配置：2个防水插座，左右各1个。

24.插座负载能力：220V，6A。

25.阀门口：共4个，左右各2个。

26.脚轮：万向脚轮。

27.固定底脚：无裸露螺纹。

28.工作电压：220V±10%。

29.频率：50±1HZ。

30.功率(W)（带负载）≥1500W。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段4 血栓弹力图仪及配套耗材（试剂）

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活化凝血检测试剂盒（普通杯图） | *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |
| 2 | 凝血激活检测试剂盒（快速杯图） |  |
| 3 | 肝素酶检测试剂盒（肝素对比实验图） |  |
| 4 | 血小板功能抑制率-AA （血小板AA图） |  |
| 5 | 血小板功能抑制率-ADP（血小板ADP图） |  |
| 6 | 血小板功能抑制率-AA+ADP（血小板AA+ADP图） |  |
| 7 | 质控品（含低、中、高值的全套质控品预分装试剂） |  |

二、设备技术参数及功能要求：

1.黏度检测方法，激光微小角度放大技术。

2.≧12独立检测通道。

3.原始血样管直接上机，并配有手工检测位。

4.自动识别不同类型采血管。

5.闭盖穿刺进样自动完成。

6.支持连续不间断进样，一次科装载≧30个样本。

7.支持条形码扫码。

8.独立急诊样架，实现随到随测。

9.≧10个试剂位，包括≧4个自动试剂混匀位。

10.试剂扫码管理，支持试剂24H机载2-8℃保存。

11.试剂项目：包含活化凝血检测试剂、血小板聚集功能检测试剂（AA及ADP途径）、激活凝血检测试剂等至少3种试剂检测项目。

12.质控品：随试剂配置具备原厂生产提供的质控品，分为高低2个水平，试剂有效期≥20个月。

13.试剂储存运输条件：所有试剂均支持常温运输。

*14.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段5 电子血压计

一、设备技术参数及功能要求：

*1.测量原理：示波法。

*2.显示方式：LED数字液晶显示。

3.测量位置：双臂。

4.测量范围：血压：0～299mmHg脉搏数：40次～180次/分。

5.测量精度：压力精度：±3mmHg以内；脉搏测量精度：读数的±5%以内。

*6.测量功能：

6.1袖带佩戴自检功能；

6.2不规则脉搏检测；

6.3误动显示提示；

6.460组A/B分别记忆值；

6.5最近三次测量平均值功能。

7.手臂周长范围：新型臂带（臂周长在17--	36cm范围内）。

8.测量内容：血压（收缩压、舒张压）、脉搏数、平均值。

9.电源：

9.1 5号干电池；

9.2 电源适配器(100V-240V、50Hz-60Hz、0.12A-0.065A)。

10.外形尺寸：宽183mmX高99mmX厚230mm(不包括袖带）±5%。

11.袖带尺寸：约宽125mmX长470mm(重量约11Og)±5%。

12.空气管长610mm±5%。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。