潍坊市人民医院

全自动快速免疫分析仪等设备院内公开招标公告

一、项目名称：全自动快速免疫分析仪等设备一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 预算总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 全自动快速免疫分析仪及配套试剂（耗材） | 2 | 设备：68000 |
| 标段二 | 全自动荧光免疫分析仪及配套试剂（耗材） | 1 | 设备：45000 |
| 标段三 | 全自动化学发光测定仪及配套试剂（耗材） | 1 | 设备：50000 |
| 标段四 | 全自动化学发光免疫分析仪及配套试剂（耗材） | 1 | 设备：80000 |
| 标段五 | 微生物全自动染色机及配套试剂（耗材） | 1 | 设备：94000 |
| 标段六 | 常温高速离心机 | 1 | 35000 |
| 标段七 | 多普勒血流探测仪 | 1 | 53000 |
| 标段八 | 尿动力检测仪及配套耗材 | 2 | 设备：90000 耗材：570/套 |
| 标段九 | 亚低温治疗仪 | 2 | 75200 |
| 标段十 | 压力蒸汽灭菌器 | 3 | 96000 |
| 标段十一 | 麻醉深度监测仪及配套耗材 | 1 | 设备：15000 耗材：280/片 |
| 标段十二 | 病毒采样管脱帽回盖机 | 5 | 95000 |

四、技术参数及要求：见附件。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年1月7日上午9点至1月13日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年1月6日

附件：

# 标段一 全自动快速免疫分析仪及配套耗材（试剂）

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 肝素结合蛋白HBP |
| 2 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白ST2 |
| 3 | hscrp |
| 4 | PCT |
| 5 | L-6 |
| 6 | SAA |
| 7 | NGAL |
| *耗材不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

#1.方法学原理：采用免疫荧光法。

2.具有两种混匀方式：颠倒混匀：普通紫色全血管，无需脱帽；抽吸混匀：末梢血管。

3.生物安全（避免气溶胶传播）：原始管上样、不开盖、穿刺吸样；仪器内置密闭式废料仓。

4.#检测项目：一台仪器可同时检测肝素结合蛋白（HBP）、可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）、PCT、SAA、hscrp、L-6；NGAL等。

5.检测速度：最高检测速度≥100T/小时。

6.样本类型;全血、血清、血浆、末梢血及预稀释标本

7.反应板条：一次性装载≥320人份板条。

8.校准方式：所有检测项目无需手工校准，内置二维码校准信息。

9.信息传输：可实现自动识别、全自动进样、双向LIS。

10.显示仪器：触摸液晶显示器。

11.存储装置：硬盘120G；内存： 512 MB或更优。

12.操作系统:Windows 7  32 /64位；CPU : VIA C7-D 1.5GHz/1GHz。

13.自带冷藏及温湿度控制系统：孵育单元 20-30 ℃；试剂单元 8-12 ℃；反应板单元 20-30 ℃ 。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段二 全自动荧光免疫分析仪及配套耗材（试剂）

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒(量子点荧光免 疫法) (anti-PLA2R) |
| 2 | 中性粒细胞凝胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL) |
| 3 | 抗缪勒试管激素(AMH)) |
| *耗材不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

#1.检测原理：量子点荧光免疫法，固相载体为量子点荧光微球。

2.检测速度：≥120T/小时。

3.急诊优先检测：有急诊功能，随时追加急诊样本，急诊优先。

4.定标类型：免定标，每批试剂自带独立定标卡，刷卡获取定标曲线。

5.试剂位：手工装载试剂卡弹夹，自动勾取试剂卡，5 个弹夹安装位。

6.样本类型：支持静脉全血、末梢全血、稀释全血、血清、血浆样本。

7.样本针设计：全血不用开盖，采用穿刺针，带穿刺功能；对血清血浆，页面自动探测功能。

8.空吸及凝块检测：自动吸样，加样，孵育，检测；带有样本自动混匀功能；无凝块功能。

10.样本自动重测：样本条码扫描功能，可实现样本重测。

11.样本自动稀释：机内自动稀释模式，可同时支持4种稀释液，任意稀释比。

#12.项目检测要求：可支持PCT/IL-6末梢血检测，抗磷脂酶A2受体抗体IgG，中性粒细胞凝胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)，抗缪勒试管激素(AMH))。

13.溯源性 ：国际标准物质或者权威实验室。

14.数据传输：支持双向LIS传输。

15线性范围：线性相关系数r≥0.99。

16.CV值：测量重复性（CV）≤1%（标准卡）。

17.样本携带污染率：≤0.001%。

18.标本最大装载数量：50个。

19.反应杯装载数量：包含96*2 个稀释杯。

20.储藏条件：室温储存，4~30℃。

21.试剂在机稳定时间：＞7days，密封状态18月。

22.每日自动保养：支持根据设定时间每日可自动保养。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段三 全自动化学发光测定仪及配套耗材（试剂）

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)测定试剂盒(化学发光法) |
| 2 | β淀粉样蛋白1-42(AB1-42)测定试剂盒(化学发光法) |
| 3 | 磷酸化tau-181蛋白测定试剂盒(化学发光法) |
| *耗材不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

#1.检测原理：利用磁微粒化学发光法，结果稳定、准确。

2.检测通道数量:8通道。

3.测试速度:≥32测试/小时。

4.交叉污染:无交叉污染。

5.定标方式: 标准品:独立包装产品参数。支持六点定标和两点定标。

6.质控品:随试剂提供稳定质控品，也可选择第三方质控。

7.数据模式:能够打印中文综合报告单、具有编辑、储存、查询功能，联网医院LIS系统。

8.加样精密度:100μL加样量CV≤1%、50μL加样量CV≤1.5% 。

9.试剂包装规格:单人份包装，节省试剂成本。

#10.检测项目：一台仪器能同时检测阿尔茨海默相关神经丝蛋白（AD7C-NTP）、磷酸化tau-181蛋白、β淀粉样蛋白1-42（Aβ1-42） 这三个项目。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段四 全自动化学发光免疫分析仪及配套耗材（试剂）

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 胎盘生长因子检测试剂盒 |
| 2 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒 |
| *耗材不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

#1.检测原理：吖啶酯磁微粒化学发光法；支持全孕期（孕11周~分娩）子痫前期风险评估并出具报告，包括孕早期多指标联合风险预测.孕中晚期辅助诊。

2.软件无需联网，可以定制化和本地化中位数方程和各种参数，可定期进行数据统计功能。

#3.检测项目：同一台设备检测胎盘生长因子、可溶性fms样酪氨酸激酶-1两个项目，检测系统一致。

4.检测速度60测试／小时，首个样本报告时间15分钟。

5.加样模式 ：采用一次性TIP头加样，具液面探测功能。

6.样本类型：血清。

7.样本位：24个。

8.样本管理：支持原始管上机，条码扫描自动识别。

9.急诊模式：支持样本随插功能，急诊可优先处理。

10.反应通道：12个独立反应通道，可同时运行不同项目 。

11.清洗分离方式 ：磁珠分离清洗 。

12.试剂类型 ：单人份、单项目独立包装试剂。

13.质控：试剂盒自带高值和低值质控品。

14.试剂管理：试剂条独立二维码，自动扫码识别。

15.接口：双向通讯功能，可连接LIS/HIS系统。

16.试剂盒性能参数：线性范围：[ 2-2706 ] pg/mL，线性相关系数（r）≥0.9900；空白限：不高于2 pg/mL;重复性：变异系数（CV）≤8%;批间差：变异系数（CV）≤10%。

17.质控品性能：准确度：在配套检测系统上测定质控品，检测值应在其靶值±20%范围内。均一性：瓶间变异系数在10%以内。

18.试剂包装规格：50test，100test等

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段五 微生物全自动染色仪及配套耗材（试剂）

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 革兰氏染液 |
| 2 | 抗酸染液 |
| 3 | 清洗液 |
| *耗材不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

- 设备技术参数及功能要求：

1.染色模式：采用注液离心浸染方式，染液喷嘴口径大，不堵孔。

2.#染色功能：适用于抗酸染色（萋尼氏法/冷染法/荧光法）和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求。

3.操作界面：简洁触摸屏操作界面，染色进度条实时显示。

4.#染色舱：玻片架分为上下两层，采用铁氟龙镀层，确保了玻片架不被染液侵蚀且具有良好的导热性能，用于抗酸染色（萋尼氏法）标本上染液快速升温和降温，分4组喷嘴，保证了染色标本与标本之间无染色时间差异；每种试剂有单独输送管路，泵和喷嘴，避免交叉污染；染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检。

5.参数调节：通过调节染液注入时间，染色等待时间调节染色程序。

6.染液用量:每片仅用1-2mL染液，节约染色用量，产生废液少。

7.#染色速度：抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）约90片/小时，抗酸染色（冷染法）约60片/小时，革兰氏染色约90片/小时。

8.日常维护：染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗，清洗液为95%酒精，具有清洗管路和杀菌作用，使用科室可根据需要选择开启或者关闭。

9.安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁，保证操作人员的安全。

10.报警系统：液量报警系统和故障报警系统结合在一起，根据故障报警提示使用科室可同维修人员直接联系。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

标段六 常温高速离心机

#1.最大相对离心力（rcf） 20,238×g。

#2.转速（rpm） 100-14,680（以50rpm递增）。

#3.最大转子容量 24×1.5/2.0mL 。

4.转子数：4 。

5.加速至高转速的时间≤15秒 。

6.从高转速降速至零的时间≤16秒 。

#7.具有SOFT软刹车功能 。

8.离心计时：30秒至9小时59分钟可调，可连续离心。

9.噪音水平≤48dB(A)。

10.尺寸（长×宽×高） 24×32×23 cm±5cm。

11.重量（不含转子）13kg±3kg。

12.温控范围自报。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

标段七 多普勒血流探测仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.动脉检查：外周血管检查、末梢血管研究、判断血流方向、穿支皮瓣探查。

2.静脉检查：静脉瓣膜功能不全、深静脉血栓评。

3.LCD大屏幕实时显示波形和7项参数。

4.主机内置存储器，可储存30组波形及数据。

5.探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据。

6.双向血流：同时反映双方向血流状况。

7.能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。

8.电池: DC (直流)9V碱性电池。

9.电池寿命: 连续探测时长≥2.5小时。

10.自动切断: 无信号:2分钟冻结:5分钟 其它:15分钟。

11.频率范围: 80200Hz-5kHz。

12.模式设置: 记忆、波形、方向、时间刻度、其它。

13.波形记忆: 30条内存。

14.液晶显示: 分辨率≥128×64。

15.双向运动波形(正常和缓慢模式)。

16.数据显示:( S , D , MN , RP , Pl , SD , HR）S :收缩期血流速率( cm / s )、D :舒张期血流速率( cm / s ) MN :平均多勒变速( cmls )、RP :阻抗系数 RP =( S - D )/ S 、Pl :脉动指数、SD : s / D 比, SD = S / D 、HR ： 心率心率:30-300BPM。

17.低电显示。

18.扬声器输出: 200mW或更多。

19.外部输出: 耳机,串行端口。

20.用电安全: 符合 IEC—601—1。

21.外形尺寸: 主机≤75( W )x140( D )x25( H ) mm 。

22.重量:≤400克(包括电池和探头)。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）；

标段八 尿动力检测仪及配套耗材

一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一次性使用压力传感器（膀胱压力） |
| *耗材不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.主机具体独立的电源开关，标准的数据传输接口设备电源指示灯标识。提示报警指示灯标识。设备工作状态指示灯标识。

2.内置电源，可独立给主机供电，具有隔离稳定电源供电保护功能，输入100V～240V,输出+6V。

*3.尿动力主机可置于病床边使用，患者尿液自然充溢膀胱，监测数据更接近患者的实际生理参数。

*4.可根据感知的膀胱压力，反馈输出是否打开阀门指令，超安全膀胱压力报警，实现仿生膀胱储排尿生理的控制排尿功能。

5.具有根据WSACS（世界腹腔间隙综合征协会）制定的膀胱静压力反应腹内压的腹压监测功能。

6.膀胱压力计量

6.1感控一体式压力传感器，即可以感知膀胱压力，又可以根据膀胱压力控制排尿；

6.2患者可以随身携带，自由走动；

6.3测定范围0～300mmHg；

6.4精度±2%。

7.尿量计量。

7.1测定范围： 0～2000ml；

7.2精度：±2%。

8.中文软件系统，开放式设计，可与医院HIS或科室CIS管理软件联网。

9.界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份。

*10.系统可以根据患者实时监测数据绘制趋势图，各个通道可以分项归零。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段九 亚低温治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.电源: 220V±10%  50Hz。

2.总功率:≤550VA

3.显示方式：≥7寸彩色液晶触摸屏。

4.制冷方式：压缩机制冷，二次水循环物理降温，可长时间持续使用。加热系统：加热盘为36V安全电压控制。

5.控温范围：-2℃～40℃任意可调，降温/升温速度：每分钟大于1℃。

毯帽温度设定范围：-2℃～40℃任意可调，降温/升温速度：每分钟大于1℃。

6.三路输出，同时具有升温和降温功能。

7.噪音≤60dB。

8.内置毯帽传感器，不易脱落，操作方便。

9.报警功能：超温故障报警，缺水故障报警，体温传感器低于下限报警。

10.体温检测方式为腋温，肛温双重检测，可任意选择。

11.双系统控制，手动和自动两种操作模式，可通过检测毯温帽温控制机器运行，也可通过检测人体体温控制机器工作。双模式控温--具有毯帽控温模式，体温控温模式。体温探头出现故障，不影响毯帽控温模式工作。

12.毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗 。

13.体温设定范围：≤30℃～40℃，精度：≤±0.2℃。

14. 通过电磁兼容检测（提供检验报告并标注所在页数）。

15.设备用途：可应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者，进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧。禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗，有效提高患者生存率；并对重症病人长时间手术后恢复体质，增强机体免疫力，降低术后愈合时间，调节水电解质及酸碱平衡。

16.每台基础配置：主机1台、冰毯2条、冰帽1个、人体探头4个、水循环管3套（或更多）。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段十 压力蒸汽灭菌器

一、设备技术参数及功能要求

| 1 | 主体 |
| --- | --- |
| 1.1 | 容积： | 45L |
| 1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304) |
| *1.3 | 设计压力： | -0.1/0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度： | 144℃ |
| 1.5 | 使用寿命： | 8年/16000次循环 |
| 1.6 | 主体保温： | 玻璃纤维保温层 |
| *1.7 | 腔壁加热 | 覆膜式加热膜 |
| *1.8 | 测试接口： | 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 |
| 2 | 密封门 |
| 2.1 | 门数量： | 单门 |
| 2.2 | 门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； |
| 2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)； |
| *2.4 | 开关门式： | 电机驱动，一键式侧开门； |
| 2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； |
| *2.6 | 门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |
| 3 | 管路系统 |
| 3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：3个直动式进口电磁阀 |
| 3.2 | 泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单； 循环泵：1个进口增压泵； |
| *3.3 | 压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式）； |
| 3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； |
| *3.5 | 储水装置： | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L； |
| 3.6 | 水箱排水接头： | 1个原装进口排水接头；1根水箱排水管 |
| *3.7 | 压力表： | 1个压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：6级以上； |
| *3.8 | 散热器 | 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； 内置1个体积大于0.0024立方米的散热器； |
| 3.9 | 安全阀 | 内置后藏式安全阀； |
| 4 | 控制系统 |
| *4.1 | 操作方式 | 感应式操作； |
| *4.2 | 控制方式 | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； |
| *4.4 | 界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸以上液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； |
| 4.5 | 流程控制 | 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |
| 4.6 | 周期计数器 | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； |
| *4.7 | 记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； |
| 4.8 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |
| 4.9 | 权限管理： | 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |
| 4.10 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |
| 4.11 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |
| *5 | 程序系统 |
| 5.1 | 程序名称： | 裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序； |
| 5.2 | 裸露程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min 干燥时间：5min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌； |
| 5.3 | 包装程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌； |
| 5.4 | 橡胶程序 | 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载； |
| 5.5 | 自定义01 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 用户可根据需求自行定义各参数； |
| 5.6 | N-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌； |
| 5.7 | B-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌； |
| 5.8 | 嗜血程序 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：18min 干燥时间：5min 嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌； |
| 5.9 | BD&Helix | BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果； |
| 5.10 | 真空测试 | 真空测试程序：检测设备是否泄漏； |
| 5.11 | 预热程序 | 预热程序：对设备进行充分预热； |
| 5.12 | 干燥程序 | 干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程； |
| 5.13 | 清洗程序 | 清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞； |
| 6 | 整体参数 |
| 6.1 | 装载装置： | 两层搁网 |
| 6.2 | 腔体尺寸： | Φ316×618±5% |
| 6.3 | 外形尺寸： | 855×640×550±5% |
| 6.4 | 设备重量： | 115kg±5% |
| 6.5 | 电源： | 单相：AC 220V，50Hz |
| 6.6 | 设备输入功率： | 5.8kVA |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.中标后需对投标设备办理特种设备使用登记证书。

6.中标后需对投标设备办理安全阀校验证书。

# 标段十一 麻醉深度监测仪及配套耗材

# 试剂要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一次性脑电传感器 |
| *试剂不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.一体机（非模块或插件式），Ⅲ类注册证。

2.Ai指数（麻醉意识指数（Ai值））：实时，范围0~99（从无脑电信号~完全清醒）显示实时患者镇静、催眠程度。

3.信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量。

4.肌电指数（EMG）：实时监测范围0-100（70~110HZ肌电强度），提供肌电活动和干扰的参考依据。

5.同屏脑电波显示功能：支持脑电图显示，实时显示原始脑电波形兼脑电频谱图。

6.爆发抑制比（BSR）：范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全。

*7.Ai趋势图：实时观察脑镇定程度的量化指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化。

8.超强滤波功能：有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的监测数值提供保证。

9.数据存储、导出功能：可存储不小于1250小时的数据和不小于1250小时趋势图形；具备所有数据USB端口输出、下载功能。

10.Ai日志显示功能：显示全过程的Ai数值和图形，并持续更新。

11.打印功能：可通过移动存储器打印分析数据。

12.报警限制功能：可调设高、低限报警数值。

13.患者连线信息提示：提示问题信息。

14.传感器数据显示功能：显示传感器上每一编号电极的电阻值。

*15.传感器自检功能：自动提示检测传感器的实时信息。

16.使用模式：麻醉科、ICU、术后恢复室等均可使用。

17.系统自检功能：主机、麻醉深度导联线、传感器顺序自检。

18.保存设置功能：保存当前设置、恢复出厂设置或前次设置。

19.电池工作时间：提供大于1小时的工作时间。

20.自动诊断功能：提供运行中故障诊断及报警提示功能。

21.抗干扰能力：主机对干扰波装有硬件、软件过滤器，传感器双通道抗电刀干扰设计。

22.数据导出接口：USB端口、网络接口。

23.显示窗口尺寸和类型：10.4英寸，彩色触摸屏。

24.单机软件升级：有。

*25.终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力（可升级显示频谱图和重心频率）

26.病例演示功能：有。

27.内置数据回放：可回放历史数据。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段十二 病毒采样管脱帽回盖机

一、设备技术参数及功能要求：

1.用于病毒采样管快速开盖及回盖。自动感应触发，无需人工按键，放入采样管自动旋盖。

#2.单管开盖回盖，可放生物安全柜使用。阻断式感应启动开盖及回盖，无需调节延时时间，避免误操作引起的无效启动。

3.快速高效，2秒完成脱帽或回盖。

4.配备自适应机械抓手，管帽夹紧力度自动调节，适应管帽直径范围12mm-20mm。适用采样管高度：60mm~100mm。

5.开盖时管帽从机械抓手前侧放入，提高操作便利性。

#6.管身辅助限位机构，杜绝回盖时，因试管旋转角度不准确，引发盖帽盖斜产生泄漏风险。

7.辅助限位机构带伸缩功能，开盖及回盖时，可快速从下侧抽离试管，节约时间。

8.#脱帽和回盖时，机械抓手根据螺纹距离自动升降，无需人工配合。回盖力矩可根据需求自由设定，到达力矩自动停止。

9.大扭矩开盖电机，保证开盖成功率99%以上。

10.设备小巧，可随意放置生物安全柜内，保护实验室生物安全。

11.可兼容唾液管、小便管、粪便采集管等旋盖，支持定制适配螺旋口采样容器。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。