潍坊市人民医院全自动快速免疫分析仪等设备

院内公开招标公告（二次）

一、项目名称：全自动快速免疫分析仪等设备一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 预算总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段六 | 常温高速离心机 | 1 | 35000 |
| 标段七 | 多普勒血流探测仪 | 1 | 53000 |
| 标段八 | 尿动力检测仪及配套耗材 | 2 | 设备：90000、耗材：570/套 |
| 标段十 | 压力蒸汽灭菌器 | 3 | 96000 |

四、技术参数及要求：见附件。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年2月8日上午9点至2月14日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年2月7日

附件：

标段六 常温高速离心机

#1.最大相对离心力（rcf） 20,238×g。

#2.转速（rpm） 100-14,680（以50rpm递增）。

#3.最大转子容量 24×1.5/2.0mL 。

4.转子数：4 。

5.加速至高转速的时间≤15秒 。

6.从高转速降速至零的时间≤16秒 。

#7.具有SOFT软刹车功能 。

8.离心计时：30秒至9小时59分钟可调，可连续离心。

9.噪音水平≤48dB(A)。

10.尺寸（长×宽×高） 24×32×23 cm±5cm。

11.重量（不含转子）13kg±3kg。

12.温控范围自报。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

标段七 多普勒血流探测仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.动脉检查：外周血管检查、末梢血管研究、判断血流方向、穿支皮瓣探查。

2.静脉检查：静脉瓣膜功能不全、深静脉血栓评。

3.LCD大屏幕实时显示波形和7项参数。

4.主机内置存储器，可储存30组波形及数据。

5.探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据。

6.双向血流：同时反映双方向血流状况。

7.能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。

8.电池: DC (直流)9V碱性电池。

9.电池寿命: 连续探测时长≥2.5小时。

10.自动切断: 无信号:2分钟冻结:5分钟 其它:15分钟。

11.频率范围: 80200Hz-5kHz。

12.模式设置: 记忆、波形、方向、时间刻度、其它。

13.波形记忆: 30条内存。

14.液晶显示: 分辨率≥128×64。

15.双向运动波形(正常和缓慢模式)。

16.数据显示:( S , D , MN , RP , Pl , SD , HR）S :收缩期血流速率( cm / s )、D :舒张期血流速率( cm / s ) MN :平均多勒变速( cmls )、RP :阻抗系数 RP =( S - D )/ S 、Pl :脉动指数、SD : s / D 比, SD = S / D 、HR ： 心率心率:30-300BPM。

17.低电显示。

18.扬声器输出: 200mW或更多。

19.外部输出: 耳机,串行端口。

20.用电安全: 符合 IEC—601—1。

21.外形尺寸: 主机≤75( W )x140( D )x25( H ) mm 。

22.重量:≤400克(包括电池和探头)。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）；

标段八 尿动力检测仪及配套耗材

一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一次性使用压力传感器（膀胱压力） |
| *耗材不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.主机具体独立的电源开关，标准的数据传输接口设备电源指示灯标识。提示报警指示灯标识。设备工作状态指示灯标识。

2.内置电源，可独立给主机供电，具有隔离稳定电源供电保护功能，输入100V～240V,输出+6V。

*3.尿动力主机可置于病床边使用，患者尿液自然充溢膀胱，监测数据更接近患者的实际生理参数。

*4.可根据感知的膀胱压力，反馈输出是否打开阀门指令，超安全膀胱压力报警，实现仿生膀胱储排尿生理的控制排尿功能。

5.具有根据WSACS（世界腹腔间隙综合征协会）制定的膀胱静压力反应腹内压的腹压监测功能。

6.膀胱压力计量

6.1感控一体式压力传感器，即可以感知膀胱压力，又可以根据膀胱压力控制排尿；

6.2患者可以随身携带，自由走动；

6.3测定范围0～300mmHg；

6.4精度±2%。

7.尿量计量。

7.1测定范围： 0～2000ml；

7.2精度：±2%。

8.中文软件系统，开放式设计，可与医院HIS或科室CIS管理软件联网。

9.界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份。

*10.系统可以根据患者实时监测数据绘制趋势图，各个通道可以分项归零。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

# 标段十 压力蒸汽灭菌器

一、设备技术参数及功能要求

| 1 | 主体 |
| --- | --- |
| 1.1 | 容积： | 45L |
| 1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304) |
| *1.3 | 设计压力： | -0.1/0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度： | 144℃ |
| 1.5 | 使用寿命： | 8年/16000次循环 |
| 1.6 | 主体保温： | 玻璃纤维保温层 |
| *1.7 | 腔壁加热 | 覆膜式加热膜 |
| *1.8 | 测试接口： | 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 |
| 2 | 密封门 |
| 2.1 | 门数量： | 单门 |
| 2.2 | 门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； |
| 2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)； |
| *2.4 | 开关门式： | 电机驱动，一键式侧开门； |
| 2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； |
| *2.6 | 门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |
| 3 | 管路系统 |
| 3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：3个直动式进口电磁阀 |
| 3.2 | 泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单； 循环泵：1个进口增压泵； |
| *3.3 | 压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式）； |
| 3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； |
| *3.5 | 储水装置： | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L； |
| 3.6 | 水箱排水接头： | 1个原装进口排水接头；1根水箱排水管 |
| *3.7 | 压力表： | 1个压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：6级以上； |
| *3.8 | 散热器 | 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； 内置1个体积大于0.0024立方米的散热器； |
| 3.9 | 安全阀 | 内置后藏式安全阀； |
| 4 | 控制系统 |
| *4.1 | 操作方式 | 感应式操作； |
| *4.2 | 控制方式 | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； |
| *4.4 | 界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸以上液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； |
| 4.5 | 流程控制 | 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |
| 4.6 | 周期计数器 | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； |
| *4.7 | 记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； |
| 4.8 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |
| 4.9 | 权限管理： | 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |
| 4.10 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |
| 4.11 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |
| *5 | 程序系统 |
| 5.1 | 程序名称： | 裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序； |
| 5.2 | 裸露程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min 干燥时间：5min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌； |
| 5.3 | 包装程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌； |
| 5.4 | 橡胶程序 | 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载； |
| 5.5 | 自定义01 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 用户可根据需求自行定义各参数； |
| 5.6 | N-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌； |
| 5.7 | B-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌； |
| 5.8 | 嗜血程序 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：18min 干燥时间：5min 嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌； |
| 5.9 | BD&Helix | BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果； |
| 5.10 | 真空测试 | 真空测试程序：检测设备是否泄漏； |
| 5.11 | 预热程序 | 预热程序：对设备进行充分预热； |
| 5.12 | 干燥程序 | 干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程； |
| 5.13 | 清洗程序 | 清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞； |
| 6 | 整体参数 |
| 6.1 | 装载装置： | 两层搁网 |
| 6.2 | 腔体尺寸： | Φ316×618±5% |
| 6.3 | 外形尺寸： | 855×640×550±5% |
| 6.4 | 设备重量： | 115kg±5% |
| 6.5 | 电源： | 单相：AC 220V，50Hz |
| 6.6 | 设备输入功率： | 5.8kVA |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.中标后需对投标设备办理特种设备使用登记证书。

6.中标后需对投标设备办理安全阀校验证书。