潍坊市人民医院口腔SLA3D打印机等设备院内公开招标公告（二次）

一、项目名称：口腔SLA3D打印机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段三 | 洁牙机 | 5 | 17.5 |
| 标段六 | 根尖定位仪（根管长度测量仪） | 20 | 19.8 |
| 标段七 | 根管预备设备（根备马达） | 12 | 19.8 |
| 标段八 | 热牙胶充填机 | 6 | 18 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年3月8日上午9点至3月14日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月7日

附件：功能要求及技术参数

# 标段三 洁牙机

一、设备技术参数及功能要求：

1. 台式机设计，兼具喷砂和超声洁治功能

2. 配有外接口连接牙椅供气管和供水管

3. 配有多功能脚踏开关，对喷砂部分：踏 1 次实现“仅出水”，连续踏 2 次实现“出水+喷砂”；对超声部分，踏 1 次实现“仅出水”，连续踏 2 次实现“出水+超声”；

4. 标准配置中的每支超声工作尖，均配有扭矩限力扳手；

5. 面盘上 4 个独立旋钮，分别控制喷砂部分和超声部分的水量和功率，水量调节范围 0-120ml/min

6. 喷砂罐最大装粉容量 40g

7. 喷砂手柄和手柄连线、超声手柄和手柄线均可单独拆卸

8. 喷砂手柄、超声手柄均可高温高压消毒

9. 电源电压：220VAC/50-60Hz

10. 功耗：最大 80VA

11. 导线：Ø5×20mm，250VAC，时间滞后；对 220-240VAC 电源：T0.5AL

12. 供水系统：1 到 5 巴（100 到 500kPa）

13. 压缩气压：4.5 到 7 巴（450 到 700kPa）

14. 超声波技术参数：最大输出 8W，频率范围 25-32khz

15. 重量（近似）：4.0 kg±5%

16. 尺寸（单位为毫米）：120×250×250（高×宽×深）±5%

17. 工作条件：+10℃至+40℃，30%至 75%相对湿度

二、配置要求

1. 主机 1 台

2. 2 个龈上喷砂手柄

3. 1 个普通超声手柄

4. A，P，PS 工作尖（含扭矩限力扳手）各 1 个

5. 1 条喷砂手柄线

6. 1 条超声手柄线

7. 1 个脚踏开关

8. 1 条电源线

9. 1 条水管（配 1 个和主机连接的快接口）

10. 1 条气管（配 1 个和主机连接的快接口）

11. 2 个 1/4 Din 不锈钢消毒盒

12. 1 套清洁维护工具（包括长短铜针，通针引导器和橡皮密封圈）

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段六 根尖定位仪（根管长度测量仪）

一、设备技术参数及功能要求：

1.用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

2. 尺寸：130*80*63mm±10%

*3. 屏幕类型;彩色图像TFT

4.电源：可充电电池

5.外部充电器：输入：120V/50-60Hz或230V/50-60Hz、输出：6V DC

6.设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求（提供证明材料并标注所在页数）

7.功能和特点：

*7.1演示模式：可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作

*7.2 根尖定位准确，根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均可显示

7.3 超大界面：彩色界面，显示根管位置

7.4 自动关闭：5分钟未使用，自动关闭

8.组成：主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹两个、连接钩两个、连接叉两个

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段七 根管预备设备（根备马达）

一、设备技术参数及功能要求：

1.组成：马达含有的部件：

1.1 控制单元

1.2带线马达手持件及连接器

1.3 6：1反角弯机头

1.4手机支架

1.5F型喷嘴（用于润滑）

1.6交流适配器

1.7扭矩卡，用户手册

2.技术参数：

2.1控制主机：

2.1.1扭矩范围：连续旋转状态下是0.5-4.0Ncm

2.1.2速度范围：连续旋转状态下是200-1200rpm

2.1.3充电时间：大约2-5小时

3.马达手柄连线

3.1尺寸：长度大于120mm

3.2重量：不超过300g

4.反角弯机头

4.1齿轮比例：6:1

4.2牙锉柄部的最小适合长度：11 mm

4.3牙锉最大总长：46 mm

5.没有脚踏板，On / Off 按钮在马达的手柄上。

*6.优越的视野和入口，微型反角机头

7.简单的用户界面，大屏幕，专门的按钮控制。

*8.支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

*9.预编程的有多个程序，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

*10.容易辨认可以旋转锉的型号，ISO颜色标记。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段八 热牙胶充填机

一、热牙胶填充机参数（6台）

1. 无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；

2 工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；

3. 加热时间短，数十秒即可达到设定工作温度;

4. OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换；

5.  工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

6. 玲珑机身，体积小，手感好；

*7.  全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡；

8. 自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。能够完成设备的自动清理，节省设备的维护保养时间；

9.电池容量大于2000mA，充电不超过4小时，连续加热保温3小时

10.  纯银工作尖标配多个型号，满足临床治疗需求；

11.每台配置清单：主机1台、牙胶针2根、弯针扳手1个、充电底座1个、电源适配器1个、测试用牙胶棒20个

二、牙胶尖切断器参数（6台）

1.无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活；

*2.360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度；

3.配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样；

*4.工作尖“安全帽”内六角设计，可多方向操作，6个方向可以调整；

*5.0.5秒快速加温到200度，2秒快速冷却；

6.电池不小于2000mAh，充电快；

7.采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；

8.多个预设工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。

*9.不同工作模式下加热温度在90℃到250℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；

*10.工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高；

*11.自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，以免损伤牙体组织，安全高效。

12.配置清单：主机1台、发热针3支、充电底座1个、电源适配器1个

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）