潍坊市人民医院膀胱镜等设备院内公开招标公告（二次）

一、项目名称：膀胱镜等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 膀胱镜 | 5 | 3.3 |
| 标段二 | 产后治疗仪 | 2 | 6 |
| 标段三 | 鼻内镜 | 12 | 2.88 |
| 标段四 | DNA倍体分析系统 | 1 | 5 |
| 标段八 | 液基细胞制片系统 | 1 | 2 |
| 标段九 | 全自动蛋白印迹仪及配套试剂 | 1 | 0.5 |
| 标段十三 | 免疫荧光显微镜 | 1 | 15 |
| 标段十四 | 包埋机 | 1 | 14 |
| 标段十九 | 多普勒血流探测仪 | 1 | 5.3 |
| 标段二十二 | 全自动荧光免疫分析仪及配套试剂 | 1 | 4.5 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年3月8日上午9点至3月14日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月7日

附件：功能要求及技术参数

标段一 膀胱镜

一、总体要求

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，柱状导光系统，蓝宝石镜头

2.内镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥

3.内镜具有生物镀膜技术，避免进入人体产生排异反应

4.操作器具有不锈钢阀门，经久耐磨

5.提供能体现所投标品牌型号的市场占有率相关材料。

二、技术参数及数量

1.30°膀胱镜2套，φ4mm×302mm，视向角30度

2.70°膀胱镜3套，φ4mm×302mm，视向角70度

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

- 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段二 产后治疗仪

一、临床及显示部分技术参数

1.进口品牌彩色液晶宽屏、全中文菜单，多角度直观高清晰显示相关信息；

2.整机内置多路独立系统、彩色柱状频率动态显示模式、互不干扰、可同时多人使用，声光报警、运行彩色警示功能，有自动计数治疗次数功能；

3.能量输出应有安全防护，有应急自动断电保护程序嵌入式高集成设计；人机界面智能通讯互联技术。

4. 内置式微型风机散热、保证高温下连续持久工作。

*5.仪器应有预留升级功能，注册证应具有产道肌肉收缩治疗功能。

6.仪器配有专用乳腺治疗罩、圆形治疗片，附件材料必须经过权威机构的细胞毒性检验，保证对人体皮肤无过敏刺激反应。（提供有效证明材料并标注所在页数）

二、电气技术参数

1.工作电源电压：交流220V±10%、50Hz±2%。

2.整机功耗：100VA±10%左右输入功率。

3.输出通道：多路系统互不干扰，每单元独立输出。

4.自动累积计数或倒计时，多重程序安全防护系统，智能化管理。国际著名芯片厂家元件，要求存储量大，运行迅捷稳定，品质安全可靠。

5.治疗仪的输出基本脉冲为矩形波,频率为800Hz，误差不大于±10%。波群组合在五种以上。

6.治疗仪的输出基本脉冲宽度应不大于1.0ms。

7.治疗仪输出幅度为最大时，每个脉冲的电量应大于7μC。

8.治疗仪最大输出幅度时的有效值不大于38V。治疗仪的皮肤电极单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ。

9.治疗仪开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值不大于480V。

10.治疗仪输出幅度的调节应连续均匀或输出幅度增量小于1V，最小输出不大于最大输出的2%。

11.专用乳腺治疗罩的电阻不大于600Ω。

12.治疗仪的治疗时间设置可分为定时25分钟、20分钟、15分钟、不定时四种，定时误差不大于±7秒/每分钟 。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段三 鼻内镜

一、设备技术参数及功能要求：

- 工作长度(mm)：175

- 最大插入部外径（镜体外径mm）：Φ4

- 设计光学工作距d0 ：10mm

- 设计工作视场形状：评价视场面

- 视场角/(°)：105

- 视向角/(°)：6支0°/6支70°

- 视场中心角分辨力：2.31/(°)

- 有效景深范围：3~100mm

- 在A标准照明体下的显色指数Ra：90

- 在D65标准照明体下的显色指数Ra：90

- 照明镜体光效ILeR：0.251

- 综合镜体光效SLeR：0.184

- 综合边缘光效SLe-Z：0.034

- 有效光度率DM：1508

- 单位相对畸变VU-的控制量：≤16％(相对差)

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

- 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段四 DNA倍体分析系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.设备组成

1.1硬件：片夹，扫描仪主机，计算机

1.2软件：细胞DNA倍体分析扫描软件，细胞DNA倍体分析管理软件

2.系统硬件

2.1片夹

2.1.1切片装载容量：单次装载量≥6片。

2.2扫描仪主机

2.2.1自一体化设计（非显微镜加装电动平台结构）：防尘、防潮及防干扰光，保证系统的稳定性和高精度。

2.2.2扫描范围：X向扫描范围≥25mm，Y向扫描范围≥45mm。

2.2.3光学系统：无限远色差校正光学系统（CCIS）。

2.2.4扫描摄像头≥500万像素。

2.2.5光源：长寿命LED，寿命≥25,000小时。

2.2.6具备独立硬件（自适应运动对焦装置）进行实时自动对焦，对焦时间小于15ms。（提检测报告证明,并标注所在页数）

2.2.7具备三孔物镜转换器并实现电动切换。

2.2.8高速USB数据通讯接口，提供稳定的传输性能及系统兼容性。

2.3计算机（配置不低于）:处理器：Intel Core i7；显示器：24寸；内存：16GB；硬盘：1TB；操作系统：Windows10 64位专业版；

3.系统软件

3.1 细胞DNA倍体分析扫描软件

3.1.1 对标本片全自动扫描和智能控制，快速、稳定地完成扫描。

3.1.2 可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量等）。

3.1.3 可根据需要支持多种标本类型、各种制片方式的检测。

3.1.4 可对细胞核的形态、纹理、密度等多个参数进行综合智能分析，将扫描记录到的所有细胞进行自动分类，并计算细胞核内DNA的相对含量。

3.2、细胞DNA倍体分析管理软件

3.2.1 重复定位：可对扫描的每个细胞进行自动定位，便于人工复核，增加诊断的准确性。

3.2.2 双重诊断：对每个细胞做细胞核DNA定量的同时，也能做形态学观察。

3.2.3 流程化的实验室病例管理系统：方便了解标本检测流程和进度。

3.2.4 可编辑并打印图文格式的细胞DNA倍体检测报告，报告项目至少有：细胞总数、正常二倍体细胞数、病变细胞数、粒细胞数、DNA指数与数量分布图、DNA指数与面积分布图、DNA检测结果。

3.2.5 所有的诊断报告将储存在数据库中，便于查阅、复核和检索。

3.2.6 可以根据需要免费设置控制用户权限。

3.3 其他功能

3.3.1 可扩展数字切片扫描功能，适用于对切片进行图像扫描、浏览、存储、传输。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段八 液基细胞制片系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.设备名称：液基细胞学制片染色机（自动制片机）

2.相关试剂技术参数

*3.1配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、缓冲液、巴氏染色液等构成

3.2配套试剂盒适用对象：宫颈细胞系列、尿液细胞系列、痰细胞系列、浆膜腔积液系列、针吸及内窥镜系列等。（提供有效证明材料，并标注所在页数）

3.3配套试剂盒适用目的：用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。

*3.4细胞保存液：可用于Roche cobas 4800人乳头瘤病毒产品及Roche 抗P16/Ki-67产品细胞学样本的采集、保存和检测（提供有效证明材料，并标注所在页数）

3.5缓冲液：在处理样本时，遇到粘液、血性样本可通过分离液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分，以达到制片的最佳效果

3.6巴氏染色液：独特自主配方染液，可染宫颈细胞、痰细胞等细胞学标本。

3.7载玻片经特殊技术处理，能有效保证细胞均匀平铺在载玻片表面

3.8取材方式：取样刷刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本

*3.9同一样本最大制片数量≥10张，并在需要时样本可直接进行 HPV检测、衣原体、淋病等检测。

*3.10配套试剂盒制片要求：每个样本要求保存细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圆。

4.相关设备技术参数

*4.1设备原理：采用膜式沉降技术原理

4.2制片染色机：一批处理量≤24个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色。

*4.2.1样本无需离心处理

*4.2.2放入标本后，分离、制片、染色一站式全自动完成，无需人工干预

4.2.3制片过程中，根据不同临床样本可选择不同制备序号来执行操作程序

4.2.4上机后无需人工值守，每片制片时间: ≤2.5分钟，每天7小时制片数量≥160张

4.3自动染色要求

4.3.1自动批量染色，每批次可处理的标本量≤24人份

4.3.2每个样本采用滴染，染液一次性使用，杜绝交叉污染

4.3.3染色制片程序全程由电脑控制，染色制片时间≤1小时，无批间差

4.3.4程序可使用蓝牙传输数据，实现制片染色无线监控管理

4.4图文报告系统：中/英文的报告系统

4.5震荡器：旋涡式，f≥2800次/分

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

- 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段九 全自动蛋白印迹仪及配套试剂

- 一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、设备技术参数及功能要求：

1.适用范围: 可用于自身抗体、病原体血清学和变态反应性疾病的血清学检测

2.原理: 可完全自动鉴别抗原带的位置、定量测定阳性带着色的深浅和判定带的

特异性

3.电源: 输入：100-240伏，交流电；功率：40瓦

4.机身接口: USB接口≥1个，级联接口≥2个，RS 232接口≥1个

5.存储的检测流程数: 最多20

6.每个检测的步骤: 最多14个步骤，每个步骤最多循环20次

7.温育时间: 00：00-30：59（小时：分钟），调节精度1分钟

8.总温育时间: 最长99:59（小时：分钟），偏差5秒内

9.条带数: 最多50条

10.温育槽: 塑料，一次性使用

11.分液管道数: 6

12.分液体积: 0.5ml-100ml,调节精度0.1ml

13.分液准确度<±10%

14.液体残留量: 小于20ul

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

- 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段十三 免疫荧光显微镜

一、设备技术参数及功能要求：

1.工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术性能，研究级正置荧光显微镜

2.1  研究级正置显微镜，配备明场、荧光观察方式。

2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1微米

2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数26.5

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，13W高亮度LED光源，亮度是100W卤素灯的3倍以上，寿命长达5万小时。

2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜

4X（N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.30, W.D. 10）

20X（N.A. 0.50, W.D. 2.1 spring）

40X（N.A. 0.75, W.D. 0.51 spring）

100X（N.A. 1.30, W.D. 0.20 spring, oil）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视场数22

2.1.9  物镜转换器：六孔多功能（DIC）物镜转换器

2.1.10  荧光系统：

2.1.10.1  8孔位激发镜转换器，最多可扩展至同时使用7色荧光。

带通蓝色（U-FBW）（ET500/24X(EX)ET542/27M(EM)）、

带通绿色（U-FGW）（ET543/22X(EX)ET593/40M(EM)）、

带通紫外（U-FUV）（ET438/24X(EX)ET483/32M(EM)）

颜色激发，保证荧光无杂色、串色。

2.1.10.3  100W荧光光源，灯泡寿命≥700小时/个。

2.2图像采集设备：

2.2.1感光面尺寸：1/1.2"CMOS彩色/黑白

2.2.2快门类型：全局快门

2.2.3相机类型：彩色/黑白

2.2.4像素尺寸：5.86μm * 5.86μm

2.2.5有效像素：1920(H) * 1200（V）

2.2.6分辨率和帧率：1920 * 1200 ：165 FPS

2.2.7像素位深度：8 bit

2.2.8灵敏度：1016mV 1/30s

2.2.8最大增益倍数：249.9

2.2.9曝光时间：4.9μs-10s

2.2.10白平衡: 自动白平衡、手动白平衡（一次白平衡/区域白平衡）

2.2.11拍照格式：RAW / BMP / JPG / PNG

2.2.12帧缓存：128M Bytes

2.2.13用户自定义数据区：2K Bytes

2.2.14视频输出格式：Bayer8

2.2.15视觉标准协议：USB3Vision 1.0 / GenICam

2.2.16数据接口：USB3.0 B型接口

2.2.17镜头接口：C接口

2.2.18额定电压：USB5V总线供电

2.2.19额定功率：工作小于3W

2.2.20工作温度：0~50℃、工作湿度：20~80%（无凝结）、存储温度：-30~60℃、存储湿度：20~95%（无凝结）

2.2.21支持系统：Windows XP、Win7/Win8/Win10 （32 / 64位）

2.2.22软件接口：TWAIN / Directshow

2.2.23其他功能：支持任意尺寸的ROI自定义分辨率 / 对比度和伽玛调节 / 饱和度调节 / 白平衡校正 / 黑电平校正 / 自定义死点坐标校正 / ISP图像处理加速 / 3D降噪 / 自定LUT表 / 帧率调节 / 自定义相机名称等

2.3荧光原位杂交分析系统软件（Fish ）：

2.3.1应用范围：用于多色荧光显微镜下FISH荧光的合成及分析，并且可以直接输出一体化的图文报告;

2.支持荧光原位杂交功能，同一标本的多色荧光的叠加合成；支持荧光颜色根据各类染料的不同而进行选择及伪彩添加；

2.3.3图像输入：系统全面支持视窗平台，支持各种进口及国产品牌高分辨率制冷CCD，配备600万高像素摄像头，USB3.0高速传输口，可与各种型号电脑和显微镜相匹配；

2.3.4荧光图像处理：可以进行图像增强，对于目标荧光点进行增强，背景优化，杂质去除；可以进行单通道的荧光景深叠加，多通道的荧光合成；ROI区域图像选择处理及放大，自动信号识别计数；

2.3.5在原始图上均可进行文字或符号注释，对分析图进行标准条带注释，且注释的文字符号颜色任意选择；

2.3.6数据库固有的多应用数据管理，具备规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，几乎囊括了所有常用探针种类等，并编辑对应的部位和内容的模板，避免重复录入，提高工作效率。医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在专家系统的帮助下，迅速完成诊断报告。其中的专家词库和常用模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充；

2.3.7病例统计功能：灵活快速实用的数据检索功能、统计、查询功能，可以根据几乎所有的已填的病人资料进行查询，也可以进行复合条件查询，同一条件内的分段查询，数据查询方式≥14种；如按年龄段进行查询统计，可按任意条件组合查询，自动分析客户需要范围内的数据，并打印统计结果；也可进行多病种查询统计，并可自定义万能查询设计；

2.3.8 开放式图文报告格式：报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告；

2.3.9 支持工作流程编辑及工作界面调整，用户可以根据自己的操作习惯编辑工作流程及工作界面。

2.3.10 数据库独立存在于硬盘中，避免随着数据库增大而软件运行速度降低，可设定数据自动备份，以便出现故障时恢复；

2.3.11 支持院方系统的对接，可升级连接医院LIS/HIS/PACS系统，支持病例、数据库等的资源共享，支持各诊断工作站病例资料的互相访问；

2.4电脑：CPU：i3以上；内存条≥ 8G；硬盘≥ 机械1T+固态256；显示器≥ 21.5寸液晶；

2.5知名品牌彩色打印机。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

- 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段十四 包埋机

一、设备技术参数及功能要求：

1.石蜡槽容量：4升

2.加热室：1.8升

3.热台温度范围：50℃至75℃（每1℃可调）

4.加热室样本盒数：150个

5.冷却板：60个包埋盒

6.冷台的工作温度：0℃-10℃（每1℃可调）

7.小冷却台：5×7 (cm)用于微小组织定位

8.石蜡槽温度：50～75℃

9.热台工作设定： 可根据用户的日程工作需求进行设备运行时间设定，不需要提前手动热机即可开展工作。

10.带有包埋盒预热槽和模子预热槽。

- 控制面板为彩色4.3寸液晶触摸屏。

- 控制石蜡流出：靠重力下流,不易出故障。

- 带有手腕护垫，可以更稳定的操作包埋，也可以根据用户需求简单拆装。

- 操作板为白色，有效缓解视觉疲劳。

- 热工作台和冷工作台要求分开设计，可根据使用者的工作习惯放置。

- 带有三种安全保护装置：过流保护、风扇转动检测、自动加紧式温度保护。

- 冷台采用超静音压缩机制冷。

- 所有功能都可以通过控制面板设定：工作台面的温度，存放模具及样品的盒子的温度，石蜡缸的温度，工作时间和每天自动开机的时间。

- 二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

- 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段十九 多普勒血流探测仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.动脉检查：外周血管检查、末梢血管研究、判断血流方向、穿支皮瓣探查、

2.静脉检查：静脉瓣膜功能不全、深静脉血栓评

3.LCD大屏幕实时显示波形和7项参数

4.主机内置存储器，可储存30组波形及数据

5.探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据

6.双向血流：同时反映双方向血流状况。

7.能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。

8.电池: DC (直流)9V碱性电池

9.电池寿命: 连续探测时长≥2.5小时

10.自动切断: 无信号:2分钟冻结:5分钟 其它:15分钟

11.频率范围: 80200Hz-5kHz

12.模式设置: 记忆、波形、方向、时间刻度、其它

13.波形记忆: 30条内存

14.液晶显示: 分辨率≥128×64

15.双向运动波形(正常和缓慢模式)

16.数据显示:( S , D , MN , RP , Pl , SD , HR）S :收缩期血流速率( cm / s )、D :舒张期血流速率( cm / s ) MN :平均多勒变速( cmls )、RP :阻抗系数 RP =( S - D )/ S 、Pl :脉动指数、SD : s / D 比, SD = S / D 、HR ： 心率心率:30-300BPM

17.低电显示

18.扬声器输出: 200mW或更多

19.外部输出: 耳机,串行端口

20.用电安全: 符合 IEC—601—1

21.外形尺寸: 主机≤75( W )x140( D )x25( H ) mm

22.重量:≤400克(包括电池和探头)

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

- 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

- 标段二十二 全自动荧光免疫分析仪及配套试剂

- 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒(量子点荧光免 疫法) (anti-PLA2R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中性粒细胞凝胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗缪勒试管激素(AMH)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中性粒细胞凝胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)质控品（2个水平） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 抗缪勒试管激素(AMH)) 质控品（2个水平） |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、设备技术参数及功能要求：

1.#检测原理：量子点荧光免疫法，固相载体为量子点荧光微球。

2.检测速度：≥120T/小时

3.急诊优先检测：有急诊功能，随时追加急诊样本，急诊优先

4.定标类型：免定标，每批试剂自带独立定标卡，刷卡获取定标曲线

5.试剂位：手工装载试剂卡弹夹，自动勾取试剂卡，5 个弹夹安装位

6.样本类型：支持静脉全血、末梢全血、稀释全血、血清、血浆样本

7.样本针设计：全血不用开盖，采用穿刺针，带穿刺功能；对血清血浆，页面自动探测功能

8.空吸及凝块检测：自动吸样，加样，孵育，检测；带有样本自动混匀功能；无凝块功能

10.样本自动重测：样本条码扫描功能，可实现样本重测

11.样本自动稀释：机内自动稀释模式，可同时支持4种稀释液,任意稀释比

12#项目检测要求：抗磷脂酶A2受体抗体IgG，中性粒细胞凝胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)，抗缪勒试管激素(AMH))

13.溯源性 ：国际标准物质或者权威实验室

14..数据传输：支持双向LIS传输

15线性范围：线性相关系数r≥0.99

16.CV值：测量重复性（CV）≤1%（标准卡）

17.样本携带污染率：≤0.001%

18.标本最大装载数量：50个

19.反应杯装载数量：包含96*2 个稀释杯

20.储藏条件：室温储存，4~30℃

21.试剂在机稳定时间：＞7days，密封状态18月

22.每日自动保养：支持根据设定时间每日可自动保养

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

- 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。