**潍坊市人民医院体外反博仪项目征集公告**

潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对体外反博仪项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

二、联系电话：0536-8192593

三、采购内容：

|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | **数量（台/套）** |
| 体外反博仪 | 1 |

四、参考要求详见附件。

五、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、进口产品授权代理证书等扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称。

六、征集时间：2023年2月1日上午9点至2月3日下午3点（休息日除外）。

七、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。

**备注：本次征集仅作为体外反博仪项目市场价格****等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。**

潍坊市人民医院物资采购办公室

 2023年1月31日

**参考参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 | 体外反搏治疗的作用治疗是一种物理治疗方法，主要用于治疗全身缺血性疾病，无痛苦性，无创性，临床上应用比较广泛，它的主要作用是维持有效的血流量，抗自由基，降低血液黏度，改变心脏灌流等。 |
| 技术参数要求 | 1．以心电R波为触发信号，以QRS波为判别依据。#2．触发模式：心电R波正负可触发, 备房颤病人触发模式.(需提供界面操作证明)#3．设备具有超静音设计，整机嗓音≤63dB(需提供检验报告）。4．设有体外反搏保压期舒适模式，并且有低中高三级调节。5．心电信号采集、血氧功能计算和系统控制模块化6．心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差≤1次/min心率与脉率同频双显示。7．具有氧饱和度监测功能8．氧饱和度监测范围及精度：范围不低于70%-100%，误差≤2%。9．脉搏显示：35次/min～165次/min时，脉率显示误差≤2次/min。10．指脉波波形采用滚动推进式显示，同屏可显示多个充气点和排气点周期，波形显示完整无覆盖。11．治疗时间可以设定5到60分钟，为了操作方便，可以5分钟为单位进行调节，治疗完成后自动停机。12．压力可以调节高低，每次加或减5 mmHg, 压力单位以毫米汞柱和帕斯卡同屏双显示。13．实时监测气囊压力，自动消除机械-电子延迟。14．触摸工控液晶显示器，人机对话。15．防腰背疲劳支撑设计。16．卡扣式强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹。17．复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，耐用。18．管道连接头使用定制式推拉式快速接头。19．具有多重安全保护措施，配置急停开关。20．自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示。#21．产品输入功率不高于1500VA(需提供设备铭牌证明）。配件要求：22.工控触屏液晶显示器，插拔式快速气管接头 |