潍坊市人民医院细胞培养箱等设备院内公开招标公告

- 采购人：潍坊市人民医院

地  址：潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

二、项目内容：

| 标包 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条件性智能管理系统 | 1 | 15.98 |
| 2 | 石蜡切片机 | 1 | 14.5 |
| 3 | 超纯水机 | 1 | 13.7 |
| 4 | 生物显微镜 | 1 | 10 |
| 5 | 高速冷冻离心机 | 1 | 8.8 |
| 6 | 自动细胞计数仪 | 1 | 6 |
| 7 | 生物安全柜 | 1 | 5.8 |
| 8 | 倒置显微镜 | 1 | 5.5 |
| 9 | 细胞培养箱 | 1 | 5.2 |
| 10 | 酶标仪 | 1 | 5 |
| 11 | -86度超低温冰箱 | 1 | 4.8 |
| 12 | 生物组织脱水机 | 1 | 4.6 |
| 13 | 核酸/蛋白质定量荧光计 | 1 | 4.5 |
| 14 | 灭菌锅 | 1 | 3.5 |
| 15 | 蛋白电泳系统 | 2 | 3.2 |
| 16 | PCR仪 | 1 | 3 |
| 17 | 组织研磨仪 | 1 | 2.9 |
| 18 | 高速冷冻离心机 | 1 | 2.8 |
| 19 | 冷冻包埋机 | 1 | 2.5 |
| 20 | 超声波细胞粉碎机 | 1 | 2.2 |

三、技术参数及要求：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年6月5日上午9点至6月9日下午3点（节假日时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年6月2日

附件：

功能要求及技术参数

# 标包1 条件性智能管理系统

- 设备技术参数及功能要求：

1 软件参数：

1.1 软件核心技术模块运用GPU进行深度学习的训练和推理；区域设置包含观察区、分析区、校准、复制、组合、隐藏、导出、导入等功能，分析区可添加不少于100个细分区域；

1.2 软件可分析动物的潜伏期、各个象限或区域的拜访次数、停留时间、目标象限搜寻所占百分比、移动距离、速度、区域间轮替等200多种指标；

1.3 软件具有通用实验流程编辑功能，方便编辑出任意文献里面提到的实验流程，例如，自身给药、饮水电击、5-9孔探鼻等实验流程；软件具有头部、中心点、尾根三点追踪功能，软件需要很方便地绘制探索区，通过头点判断动物是否对物体进行探索；

1.4 头部、中心点、尾根三点追踪功能的稳定性是此实验的核心，确保头部和尾根不跳点；

1.5 统计动物对新物体，旧物体的拜访次数、停留时间，轨迹图、时序图、2D及3D热图；

1.6 软件具有权限管理功能，管理员分配用户账号，并管理用户权限；

1.7 观察区设置，中心定点绘制法方便绘制出任意形状的迷宫，观察区可以添加相应的标签，方便数据统计；

1.8 实验结束后发现某个区域忘记绘制，如中央区域忘记绘制，可以使用labmaze中心定点绘制法临时添加中央区域，无需从新分析视频，软件可以直接得到中央区域的结果；

1.9支持在线分析和离线分析两种方式，允许在一个实验中两种方式同时存在；支持批量分析离线视频、批量导出数据及轨迹图；

1.10软件提供实时数据分析功能，实时显示动物的运动速度，快速运动、慢速运动、动物当前像素大小；

1.11追踪方法：灰度法、静态背景、动态背景、简单模型、AI算法、鱼模型、颜色追踪、频率追踪、三点追踪等方案；

1.12动物运动轨迹跟踪系统，扩展性非常高，一套软件可兼容以上所有实验，方便以后平台扩展升级，二次扩展软件不再产生费用；

1.13软件除了具有轨迹跟踪功能，还具有活动量监测功能，针对强迫游泳、悬尾、恐惧实验的独特算法，能够准确分析动物的静止时间；

1.14软件通过输入输出端口设备，发出任意频率的声音，白噪音，同一实验中允许发出多种频率的不同声强的声音；可升级配备无线WIFI通信数据交换功能穿梭分析，避暗分析，跳台分析与一体机，一个箱体同时满足三种实验的进行。1.15软件能触发电刺激、气体刺激、信号灯、喇叭、微量注射泵、自动给食器、在体多通道电生理、光遗传、钙信号等设备；

## *1.16软件可检测红外传感器、重力传感器、压杆、探鼻、触摸屏、饮食、饮水等硬件的信号,通过动物状态信息、事件信息、时间信息、空间信息，触发相应模块工作，实现无延迟同步，把行为实验拓展到更大的维度；

## 1.17区域叠加三点多重法，实验数据重复性极高；交互频率，交互时间，交互的模式：头-头交互，头-身体交互，头-尾交互；

## 1.18软件与所有TTL信号硬件同步化精度≤10毫秒；实现无延迟转速分级：初始速度、一级加速、二级加速；带循环模式和正反转模式；

## 1.19实时动态场景多重三点数据分析功能法；软件具有强大的抗干扰能力，滤波能力，即使有再多的线缆对画面干扰，也要保证准确地区分两只动物；

## *1.20外界条件无限控制实验流程功能；可升级AI算法，软件初期通过不少于6万张动物姿势的图片进行分类积分卷积算法学习，得出动物社交行为的数据库。可控制光、声、电三种 刺激，可扩展其他刺激类型。光刺激强度： 5-90lux；声刺激强度：40-90dB；电刺激强度：0.1-2.4mA，

## 2  硬件参数：

## 2.1巴恩斯迷宫：

## 2.1.1大鼠迷宫规格：直径122cm，高90cm ：

## 2.1.2大鼠洞数：18个洞  直径10cm：

## 2.1.3迷宫材料：医用PVC或 亚克力；

## 2.1.4旋转角度：360度可旋转；逃避盒位置：每个洞均有固定槽，可更换位置；

## 2.1.5铝合金型材，坚固轻便；插板式设计，清 洗更换方便 ；

## 2.2避暗穿梭跳台：

## 2.2.1领先的核心算法，有效保证识别的抗干扰 性和准确性 ；

## 2.2.2用户可设置彼此独立的实验数据存档文件 夹，便于实验资料管理；

## 2.2.3支持多动物同时实验，软件扩展性强，最高支持 32 通道的实验分析；

## 2.2.4软件支持 Asynchronous start function 功能， 可实现放入动物录像及分析的起始点不同，避 免动物放入的时间差造成的误差；

## *2.2.5可配有O2浓度检测器，测量范围：0-100%vol，测量分辨率：0.01%，线性度好，检测准确、使用寿命长。具有温度补偿机制。控制精度：±0.1%；无限远程控制。高精度PID控制，氧气浓度高精度控制精度0.1%，实时显示氧气的流量和麻醉气体流量，累计统计氧气和麻醉气体的消耗量，提供氧气，麻醉气体。温湿度压力的实时曲线和历史曲线。

## 2.2.6采用国际先进的 Image Denoising、VACA、 subtraction、Binarization algorithm、Edge measurement 等技术，确保实验数据稳定可靠；

## 2.2.7多时段分析，可对不同组间动物的不同时段的实验结果进行分段比较，便于观测药效；

## 2.2.8自定义实验名称、分组、动物编号及实验层次。软件可设置对实验训练方法提供每组一只、按组依次等多种实验训练方法，按预设值自动进行快速、多动物量的实验。同时除了提供单次录像外，还提供批量录像功能可快速简化提高实验效率。

## 2.2.9可升级配备无线WIFI通信数据交换功能；

## 2.3疲劳转棒仪：

## 2.3.1大鼠转棒直径：90mm  大鼠转棒长度：90mm；

## 2.3.2大鼠通道数：6通道 ；

## 2.3.3转速范围：1~100转/圈  ；

## 2.3.4转速分级：初始速度、一级加速、二级加速；

## 2.3.5带循环模式和正反转模式；

3  功能要求：

条件性智能管理系统采用图像处理技术，自动跟踪和记录动物活动的通用型运动轨迹记录分析系统，可以应用在神经药理，学习记忆药理，抗衰老药理和新药神经系统等一般药理毒理研究，也可用于神经科学基础研究。适用于Morris水迷宫实验、开场实验、旷场实验、自发活动、避暗实验、T型迷宫、Y型迷宫、放射型迷宫、高架十字迷宫、八臂迷宫、Barnes迷宫、条件性位置偏爱实验、Zero迷宫、孔洞实验、跳台实验、新物体识别、斑马鱼等各种动物实验。含软件系统、便携工作站、巴恩斯迷宫、避暗穿梭跳台、疲劳转棒仪各一套。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标包2 石蜡切片机

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1.切片厚度：1-60μm

2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm

3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

4.水平进样幅度：≥24mm

5.垂直样品行程：≥70mm

6.*静音样品回缩：≥40μm

7.最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm

8.*手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳

9.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片

10.可自定义顺时针及逆时针转动方向的小手轮

11.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

12.废屑槽可拆卸，磁力吸附功能，方便清洁废屑

13.刀架带有红色护手，确保操作者安全

14.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长

15.手轮有2个独立的安全锁定系统

16.快速转换样本夹，可单手操作

## 17.平卧式无间隙金属刀架及底座，提高切片稳定性

18.功能要求：组织学常规制片技术中最为广泛应用的方法。石蜡切片不仅用于观察正常细胞组织的形态结构，也是病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法，而且也已相当广泛地用于其他许多学科领域的研究中。石蜡切片机的作用就是将石蜡蜡块放置于切片机样品夹中，调整刀片的位置，小心的进行切片，切出2-3μm左右的石蜡薄切片。然后将石蜡蜡片小心翼翼的贴附于玻片上，供下一步的切片组织学的深入研究。切片机主要在于切片的厚度均一性和性能稳定性。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标包3 超纯水机

# 设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1 工作条件

1.1 供给电压：100 ~ 240 V；50 ~ 60 Hz

1.2 环境温度：5℃ ～ 35 ℃

1.3 相对湿度：20 ～ 80 %

1.4 进水水质：市政自来水

2 实验应用

2.1 实验室三级纯水可应用于缓冲液、pH标准溶液和各种化学试剂的配置，同时可为多种仪器作为供水

2.2 实验室一级超纯水可应用于各种化学分析仪器（如HPLC / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学等）

3 技术规格要求

3.1 系统以自来水直接作为进水，可同时产出实验室三级纯水与超纯水两种水质，达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577等，及USP、EP和ChP中规定的试剂级超纯水要求。（提供有效证明材料，并标注所在页码）

3.2 实验室三级纯水产水水质

3.2.1纯水持续产水速度为10 L/h，取用速度2 L/min

3.2.2离子截留率 99%

3.2.3有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%

3.2.4细菌和颗粒 > 99%

3.3 超纯水产水水质

3.3.1 超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min，≥5种流速可选

3.3.2产水电阻率18.2 MΩ.cm @ 25℃

3.3.3 TOC含量<5 ppb

3.3.4微生物<0.1 cfu/mL

3.3.5直径大于0.2 μm的颗粒物数量<1/mL

*3.4 独立的自来水预过滤模块具有≥3.2英寸彩色显示屏，可显示预过滤耗材的使用寿命等，标配漏水保护器；根据原水水质，可提供3种以上预过滤柱，预过滤柱带有芯片，可记录生产时间等，智能化设计更符合现代化实验室

3.5具备专利的两级反渗透技术，离子去除率达到> 99%，保证优质和长期稳定的产水水质

3.6具有RO和UP全管路自动定时消毒清洗功能

*3.7 带有智能芯片的多种纯化柱适合不同应用，树脂填料4L

3.8 标配185/254 nm双波长紫外灯，用于有效降低产水有机物含量

*3.9主机与预过滤模块都配有漏水检测器，可检测到高纯度、且高度仅为1 mm的微量漏水

3.10配置灵活取水手臂，取水手柄具有≥2.4英寸彩色显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息

3.11可实现定量定速取水，两种取水臂均可连接脚踏开关

3.12取水过程无需用手固定容器，具有定量（0.1 mL~90 L）取水功能，精度± 1%

3.13 ≥5种产水速度可选，从逐滴到最大2 L/min连续可调，包括脚踏开关亦可选择≥5种流速

3.14 可选配多种终端过滤器

3.15具备≥70 L容积水箱，可配具有紫外自动杀菌模块，有效抑制菌膜滋生；顶部配有空气过滤器，有效阻隔微生物等污染。

3.16水箱具有双重液位传感装置，独立高液位传感控制实现异常110%超高液位保护，辅以常规液位控制，实现正常液位控制和超纯水产水低液位保护

3.17全系统配置4个以上电导率仪，出水电导池常数达到0.01 cm-1，温度灵敏度为0.1℃；电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果

3.18主机配置≥7英寸彩色触摸显示屏，可进行友好的人机互动；操作界面全面实时显示出水信息，包括三种产水水质参数（电阻率、TOC和温度），系统状态、水箱液位和报警信息；监控界面提供所有耗材使用状态信息；所有信息一屏俱览

3.19具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，应对不同实验室管理需求，系统具有四种密码控制的操作权限，包括使用、管理、维修和工厂权限，提高系统操控安全性

## 3.20标准配置RS232、USB接口和SD卡可将数据导入PC，或直接输出打印，且内存数据只读不可修改，符合21 CFR part 11要求，保证水质记录的可追溯性，同时便于维修工程师远程诊断

## 4 功能要求：实验室三级纯水可应用于缓冲液、pH标准溶液和各种化学试剂的配置，同时可为多种仪器作为供水；实验室一级超纯水可应用于各种化学分析仪器（如HPLC/ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学等）。纯水超纯水一体机，可以同时产出实验室三级纯水和实验室一级超纯水，两种水质要求下的实验均可开展，并且已具备开展此项工作的基础条件。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标包4 生物显微镜

# 设备技术参数及功能要求：

## 参数要求：

1  研究级正置显微镜

1.1  研究级正置显微镜，可作明场的观察

1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm

1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°

1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，14W高亮度LED光源，亮度是100W卤素灯的3倍以上，寿命长达6万小时。

1.6  物镜：平场消色差物镜

4X（NA:0.1，WD:18.5）

10X（NA:0.25，WD:10.6）

20X（N A:0.4，WD:1.2 spring）

40X（NA: 0.65，WD:0.6 spring）

100X（NA:1.25，WD :0.15 spring, oil）

1.7  载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层旋转载物台

1.8  目镜：10X宽视野目镜，视野数为26

1.9  物镜转换器：六孔多功能物镜转换器

1.10  聚光镜：摆动式聚光镜，NA:0.9

2 与显微镜同品牌图像采集设备

*2.1最大像素：640万

*2.2芯片类型：采用光收集效率更高的背照式芯片；

2.3芯片大小：1/1.8英寸

2.4像素大小：2.4微米 x 2.4微米

2.5像素融合：支持2x2

2.6曝光时间：最小值13微秒;最大值15秒

2.7预览帧速：60fps@1920x1080pixels；≥45fps@最高分辨率

2.8附带软件支持专门的降噪技术

2.9数据传输：USB3.1

2.10自动白平衡：支持

2.11 色彩空间：支持专用的ICC配置文件，色彩还原更好

3  显微图像控制及分析软件

3.1  采集图像：支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程

3.2  对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性

3.3  在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位

3.4  调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果

3.5  对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像

3.6  合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像

3.7  支持反转滤镜，能够更好的比较色彩变化

3.8  方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系

3.9  可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正

3.10 可以执行手动测量功能，如长度测量和面积测量等

4  配套高配品牌电脑

## 5  功能要求：主要用于普通组织切片，各类型涂片，免疫组化等样品以及可以放置于载玻片上的样品的普通明场样品的观察及照相。

## 二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包5  高速冷冻离心机

# 设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1.≥7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作。

2.智能多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。

3.菜单式程序库，方便保存、调用；程序库存储不限量。

4.可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。

5.电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单。

*6.提前预约功能，可根据工作日自由设定，如同闹钟模式到达设置时间自动进入制冷状态。

7.系统电子说明书，随时查阅，永不丢失。

8.陀螺仪动态平衡自动实时监测，保证离心安全。

9.转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。

10.计时方式：启动计时和到转速计时可选。

11.快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。

12.瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。

13.系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。

*14.转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别；转子使用寿命智能统计。

15.USB插口，实现运行数据可直接导出。

16.自动感应门锁，螺纹拉紧，轻松关门。

17.采用进口品牌变频电机，免维护。

18.具有医疗器械备案证。（提供有效证明材料并标注所在页码）

19.具有9级加速, 10级减速。

20.转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种报警功能。

21.门盖采用进口品牌气杆，开关门省力。

22.采用进口压缩机与进口风机，制冷性能稳定。

23.采用316不锈钢内胆，抗腐蚀；

24.自带排水盒

25.最高转速:15,500 rpm

26.最大相对离心力:26,322 x g

27.转速精度：±10rpm

28.最大容量：4x500ml

29.定时范围:1秒－99小时59分59秒。

30.温度设置范围：-20℃～40℃

31.温度精度：±2℃

32.噪音：≤55 dB

33.电源:220 V / 50 Hz

34.功率：1200W

35.尺寸 (宽×深×高): 660×670×360mm（开门后高度850mm±10mm）±5%

36.净重:100kg±5kg

37.转子配置：

37.1 角转子：6x50ml尖底高速12000转角转子一套，50转15ml适配器一套；

37.2 水平转子：4x500ml一套；4x96x0.2ml（酶标板）一套； 15和50ml适配器一套；

## 37.3 离心管：15ml高速离心管25支每包配20包，50ml尖底高速离心管25支每包配20包；1.5ml离心管一盒500支配20盒。

## 38.功能要求：用于大容量样品，DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标包6 自动细胞计数仪

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1.工作条件

1.1.	工作温度：4-32℃

1.2.	工作湿度：<80% (无冷凝)

2.	技术指标：

2.1.	*仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间；

2.2.	处理时间：<10秒；

2.3.	细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL；

2.4.	微粒/细胞直径范围：~4μm - 60μm；

2.5.	所需的样品体积: 10 μL；

2.6.	可进行自动光强度调节和全自动聚焦；

2.7.	具有细胞门控功能；

2.8.	*兼容重复细胞计数板和一次性细胞计数板

2.9.	*程序：有预设程序和AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数结果；

2.10.	内置预稀释计算器、细胞传代计算器；

2.11.	相机≥5百万像素，物镜≥2.5倍光学放大；

2.12.	仪器可通过wifi连接到云平台，传输和保存数据；

2.13.	图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件，CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件；

3.	仪器配置及必备件

3.1  全自动细胞分析仪，1台；

3.2  四种电源接头，1套；

3.3  一次性玻片支架，1个

3.4  可重复玻片支架，1个

3.5  USB drive，1个；

## 3.6  Quick reference card（QRC），1个

## 4.  功能要求：用于哺乳动物细胞、干细胞、从血液、组织等获得的各种原代细胞如淋巴细胞、外周血单个核细胞（PBMCs）等进行准确计数，提供细胞存活率及细胞大小分布数据。适于细胞生物学、分子生物学、毒理学、生化学及免疫学等多种研究。用途：细胞计数、细胞活力分析等。原理：载有细胞样品的计数板插入细胞计数仪中，系统会对细胞进行自动聚焦。所得图像经过系统的算法分析，通过数学换算得到样品中的细胞浓度和死活细胞占比。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标包7 生物安全柜

# 一、设备技术参数及功能要求：

## 参数要求：

1  结构部分：

1.1 工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护；

1.2 集液槽材质为304不锈钢，面积不小于工作台面积，有排污阀方便清洗消毒；

1.3 操作台面前沿搁手架采用304不锈钢材质的板面设计，板面左右长度不小于1100mm，避免操作时手臂阻挡风口，操作人员可灵活移动，且舒适不易疲劳；

1.4 人性化设计8度倾角，提高操作人员在安全柜前的操作舒适性；

1.5 前窗玻璃门要求具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能安全钢化玻璃，厚度≥6mm；

1.6 外形尺寸:外形尺寸宽度1340±50mm,内部实际工作区宽度≥1250mm ;高度≤2130mm。

1.7 柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧壁，操作灵活方便

1.8 具有水阀、气阀、真空阀等四个阀门预留孔，位于安全柜左右两侧各2个。

2  安全性能保障部分：

2.1 气流模式：30%外排，70%循环;流入气流平均风速≥0.53±0.025m/s，下降气流平均风速≥0.35±0.025m/s，确保风幕的完整性。

*2.2 采用原装进口ULPA超高效空气过滤器（提供进口报关单证明），针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%,工作区洁净等级10级；

2.3 在线实时监测过滤器的使用寿命功能，采用条形码显示而非百分比的显示方式（需提供相关证件，并标注所在页数），过滤器寿命长，有声光报警功能。

2.4 采用进口高性能自感应风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小；

2.5 具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；

2.6 具有紫外灯预约功能，紫外灯采用前窗玻璃上沿设计，提升灭菌效果，具有可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间。

2.7 可选配与主机同品牌的活性炭过滤装置且具有实时显示使用寿命、具有失效报警功能。

*2.8 原厂配置风速传感器采用高灵敏、高精度的热式微风速传感器，传感器具有双穿风孔设计，要求在工作区和外排出风口各配1个（需提供实物照片），真实、实时检测风速，确保风幕的完整安全性。

2.9 显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息

2.10 标配联动控制芯片，能实现与净化工程的排风系统联动，可提供密闭阀、风机等，并自动控制，保证实验室工作室的正常压力。

2.11 产品通过国家医疗器械管理的医疗器械注册证

3.  功能要求：生物安全柜，负压，防止操造者和环境暴露于实验过程中产生的生物气溶胶，对实验标本、实验人员、实验环境三者提供保护。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标包8  倒置显微镜

# 一、设备技术参数及功能要求：

## 参数要求：

*1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。

2. 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。总行程量：20mm,焦点距离载物台上表面最高达18.5mm。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

*3.观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数22

4. 照明装置：长寿命LED光源

5. 物镜：

5.1  万能平场半复消色差相差物镜4X（NA≥0.13, WD≥16mm）

5.2  平场消色差相差物镜10X（NA≥0.25, WD≥8mm）

5.3  长工作距离消色差相差物镜20X（NA≥0.40, WD≥3.2mm）

5.4  长工作距离消色差相差物镜40X（NA≥0.55, WD≥2.2mm）

6. 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。附有可移出的多孔板样品夹

7. 目镜：10×，视场直径为22

*8. 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：NA：0.3，WD：72mm,最大工作距离为190mm

- 相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板

- 功能要求：倒置显微镜用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等（包括放置于培养皿、培养瓶、培养板、载玻片等样品容器及样品载体上的样品）的观察，可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程，并可将此过程中的任一形态拍摄下来。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标包9  细胞培养箱

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1.采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

2.气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快

3.内部容积≥150L

4.温度控制范围为室温+5℃—50℃

5.Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置

6.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率。

7.90℃湿热灭菌系统（非高温干热），灭菌彻底，并提供该品牌培养箱产品在90℃高温灭菌效果的第三方检测报告（提供有效证明材料并标注所在页数）

*8.CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

9.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.99％

10.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理

11.标配隔板数量3块，最多可以搁置12块，隔板上下间距可调节以适用不同物品放置。

12.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥90%，湿度恢复速度快

13.具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性

14.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水

*15.可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换

16.标配虹吸泵，清洁方便。可堆叠摆放，节省实验室空间。

17.生产企业在山东有分公司，设有常驻技术服务人员，确保售后服务。

## 18.功能要求：二氧化碳培养箱是一种进行细胞培养的实验室仪器。主要通过模拟生物体的温度，湿度，PH值等进行生物细胞的培养。用途：生物，制药，医学及科学研究。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包10  酶标仪

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求:

1.光源：卤素灯（寿命自动侦测功能）
2.波长范围：400-750nm
3.兼容板型：96孔板
4.OD值范围：读数: 0-4 OD；检测: 0-3.5OD
5.黑白盘：Min OD>3.9
6.OD准确度：0.000-2.000 OD ≤ ± (1.0% + 0.010 OD);2.000-3.000 OD ≤ ± (2.0% + 0.010 OD)
7.OD线性度：0.000OD-2.500OD  <1%
8.OD精确度：0.000OD-2.500OD  <0.5%；2.500OD-4.000OD  <1.5%
9.通道差异：<1.5%, 1OD
*10.检测通道：≥8 通道
*11.测读模式：终点法和动力学法
12.振荡：线性（高、中、低）
13.读板速度：
13.1正常模式：单波长: <16s；双波长:<30s
13.2快速模式：单波长: <8s；双波长:<15s
*14.滤光片：8位滤光片位置，标配405nm、450nm、492nm、630nm、570nm、595nm六个滤光片，可选8块；
15.数据通信方式：RS-232和USB
16.软件：CMax Pro；中文,  兼容系统：Win XP 、 7 、8；曲线拟合：Linear, Semi-log,Log-log,4-PL

## 17.配置：主机一台（含405nm、450nm、492nm、630nm、570nm、595nm滤色片）、电脑一台、软件一套

## 18. 功能要求：酶标仪广泛应用于ELISA/EIA检测、微生物生长/MIC、IC50/LD50、细胞毒性/细胞增殖、细菌内毒素检测、报告基因检测、细胞因子检测，在生物、医学、流行病学、食品、环境、药学等多个学科研究领域具有广泛应用。

## 二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包11  -86度超低温冰箱

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1.箱内温度 -40℃ ~-86℃可调

2.微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3.有效容积≥419L

4.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

5.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

6.多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

6.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

7.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

8.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（提供有效证明材料并标注所在页码）；

10.2个进口品牌压缩机，整机稳定运行功率≤800W;

11.25℃环温时，耗电量应≤8 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；

12.箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，温度均匀性≤±3℃；提供国家级别第三方机构报告；

13.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；选配电磁锁（打卡或指纹）；

14.2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

15.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（130mm），VIP厚度≥15mm；

16.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

17.具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

18.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

19.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

20.标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

21.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

22.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；

23.具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

24.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

25.标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；

26.具有医疗器械注册证；（提供有效证明材料并标注所在页数）

27.功能要求：样品负86度保存，保存血浆、生物制品、组织样品、特殊材料的低温试验等。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标包12  生物组织脱水机

# 一、设备技术参数及功能要求：

## 参数要求：

1.进口液晶显示屏，实时显示工作状态，显示清晰

2.内循环空气净化系统，高效吸附有害气体

3.具有断电保护功能，内置UPS系统，停电后可运行＞6小时

4.可随意插入手动操作，并自动进入原有运行状态，方便运行中途检查或添加标本

5.无水式智能加热控制，减少待机损耗，控温精度高

6.液缸数量：12个（9个试剂缸，3个医用石蜡缸） 单缸容积： 1000ml

*7.脱水篮容量：150×50×80(mm) ±5%(50个脱水盒)

*8.单缸处理时间：第一缸：0～99小时可调

其它缸：0～24小时可调

9.可编制程序：≥20套

10.蜡缸控温范围：室温～99℃可调

11.控温精度： ±1℃

12.沥液时间：30秒

13.搅拌次数：2次/分±50%

14.组织保护缸：第7缸

15.电源电压：AC 100V～120V/AC 220V～240V

16.电源频率：50Hz/60Hz

17.功    率：≤500 W

18.功能要求：用于自动快速处理(固定、脱水、透明及浸蜡)组织标本

## 二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标包13  核酸/蛋白质定量荧光计

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1. 仪器大小：( 13cm × 25 cm × 5 cm ) ±10%

2. 上样范围：1-20μL

3. 处理时间：≤5秒/样品，最多储存1000个样品数据，

4. 动态范围：5个数量级

5. *光源：蓝色LED(最大 ~470 nm), 红色LED (最大~635 nm)

6. *激发通道：蓝光430–495 nm；红光600–645 nm

7. *发射通道：绿光510–580 nm；红光665–720 nm

8. 检测器：光电二极管，测量范围300-1,000 nm

9. 标准曲线：2- 或 3-点标准

10. 预热时间：<35 秒

11. USB闪存空间：4GB

12.配置配件：

12.1 荧光计，一个

12.2 电源线一个及4种插座转换接头

12.3 U盘（包含英文说明书），一个

12.4 USB数据线，一个

12.5 荧光计快速说明），一个

12.6 Certificate of Conformity (COC), 一个

12.7 屏幕擦拭巾，一个

## 12.8 Wifi Dongle 一个

13.功能要求：用于核酸和蛋白的精确定量分析，RNA完整性分析。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包14  灭菌锅

# 一、设备技术参数及功能要求：

## 参数要求：

1.	本产品具有医疗器械注册证

2.	设计压力：0.28Mpa

3.	设计温度：150℃

4.	额定工作压力：0.22Mpa

5.	灭菌温度选择：105.0～136.0℃

6.	温度显示精度：0.1℃

7.	灭菌时间范围：0～999分钟

8.	溶解温度：40-100℃

9.	溶解时间：0-999min

10.	保温温度：40-100℃

11.	动态脉冲排气次数: 0～99次

12.	动态脉冲排气温度：110～136℃

13.	电源及功率：220V/50Hz，3.4KW

14.	容积：≥80L

15.	灭菌室尺寸：Φ400*700mm±20mm

16.	外形尺寸：600mm*700mm*1000mm±20mm

17.	重量：110-130kg（净重）

18.	微电脑控制技术:升温、灭菌、排气全过程自动程序控制，PID升温&P排汽技术，满足用户需求，灭菌循环结束，蜂鸣提示。

19.	人机界面：LCD液晶屏显示，触摸式按键，监控设备运行状态。

20.	*多种程序性质可选：标配敷料、器械、橡胶、液体一键启动程序，及灭菌保温、溶解保温、固体自定义，液体自定义程序，满足用户多种灭菌需求。

21.	故障报警：故障发生时显示声音及报警文本，协助操作人员排除故障，保证人员和设备使用安全；

22.	门结构：上翻盖式开门结构：自涨式密封圈，操作简捷安全

23.	蒸汽饱和度控制技术：采用温度定时排空和动态脉冲等多种方式，彻底排除灭菌器室内冷空气，确保蒸汽的饱和度，具有增强穿透能力，保证灭菌效果。

24. 排汽模式：具有快速排汽和慢排汽自动控制技术，可实现PID排汽功能，避免灭菌液体的溢出。

25.	 保温功能：可根据需要设备保温温度，实现培养基的灭菌-保温及溶解-保温功能，保温不受时间限制。

26.	传感器自检保护功能：电脑板自动检测传感器故障，并声光报警提示。

27.	蒸汽产生方式：主体内加热，自产饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

28.	水汽处理装置：内置冷凝水箱和高效冷凝器，汽水内循环，不外排蒸汽，保证环境清洁，避免气溶胶产生和生物实验室危害。

29.	预约灭菌功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行

30.	超压自动泄压的安全阀：超过设定压力，安全阀打开释放压力。

31.	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断电源。

32.	门关闭互锁检测系统：只有拨杆位置开关和电磁锁位置开关检测到位后才能启动程序。

33.	防干烧保护装置：水位低于低水位，自动切断电源中断运行程序，显示故障；

34.	*标配高灵敏度手动复位式温控器：加热管高温自动断电，需要手动复位后加热管才能工作，保证人员和设备安全。

35.功能要求：适用于化验室、实验室、对器械、嗷料、橡胶、液体、玻璃器皿、培养基、废弃物等物品的快速灭菌。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包15  蛋白电泳系统

# 一、设备技术参数及功能要求：

## 参数要求：

1.输出类型：恒压、恒流、恒功率

2.透明仪器外壳，一览内部结构，便于排除机器故障

3.蛋白功能一键设置：浓缩胶与分离胶一步设置，不用人工二次操作

4.输出范围：电压:600V；电流:1200mA；功率:500W

5.显示方式：192×64LCD液晶显示屏

6.定时范围：1min–99h59min；

7.输出插孔4组并联，可同时带多个电泳槽；

8.安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测，过载/短路监测，漏电保护，开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能

9.凝胶数量：同时4块

10.凝胶厚度：1.0mm，0.75mm，1.5mm；

11.玻璃板尺寸：100×83mm，凝胶尺寸：83×73mm；

12.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿；

13.玻璃板：垫条固定在长玻板上，避免漏胶；凸轮制胶框确保精确对齐；

14.灌胶系统：灌胶架的弹簧杠杆使衬垫产生良好密封性；

15.电泳梳：特殊加样梳不会抑制凝胶聚合，内置脊使凝胶避免接触空气；

16.加样梳：标有厚度和孔数的加样梳便于识别；

17.电泳芯：包括电极头电泳芯及蘑菇头电泳芯两种

18.电泳上盖：配有电流导电弹簧片

19.电泳芯边卡：可自由装卸，便于维修

20.可快速高质地将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上,可同时放置4个转印夹。

21.支持高电流快速转印或低电流过夜转印；

22.制冷性能：内置2个冷冻模块，可快速吸收转移热量；

23.转印尺寸：80*85mm

24.转印数量：1-4块

25.铂金电极：直径0.25mm

26.可外接循环冷却电源降低转印时的温度，保障转印效果

27.含电源、灌胶装置、迷你垂直电泳槽、迷你转印槽

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包16  PCR仪

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1.采用最新一代半导体技术，最大变温速度达到6℃/秒。

2.≥7"TFT高清真彩全触摸液晶屏,曲线图形显示程序

3.多种样品台可供选择配置

4.中英文双语可选界面

5.内置程序10000个-20000个

6.可选梯度模块：

6.1 96模块：96孔×0.2ml

6.1 9677模块：96孔×0.2ml+77孔×0.5ml

6.3 384模块：384孔

6.4 多功能模块：9677模块+原位载盘

7.温度功能：

7.1 样品台温度范围： 0℃～105℃

7.2 最大降温速度：6℃/秒，最大升温10℃/秒

7.3 样品台温度均匀性：≤±0.2℃

8.梯度功能：

8.1 梯度温度均匀性：≤±0.2℃

8.2 温差范围：最大30℃

8.3 梯度温度点分布：12列（垂直方向）

9.热盖功能

9.1 开盖方式：采用TOP-OPENTM技术，将开盖和提盖合二为一

9.2 热盖高度：无级可微调热盖适合种类管材和板材

9.3 热盖温度：30℃-112℃ 可调

9.4 热盖自动关闭功能：程序结束或样品台温度低于10℃时，热盖自动关闭。

10.软件功能：

10.1 程序存储数：仪器内最多可存储15,000个程序，通过U盘无限量下载

10.2 最大步骤：30个，可做多重嵌套循环

10.3 标准循环：100个（嵌套循环下可达10000个）

10.4 时间递增/递减：1~120秒，可做Long PCR

10.5 温度递增/递减：0.1℃~10.0℃，可做Touchdown PCR实验

10.6 自动暂停及断电保护功能：有

10.7 4℃保温：保温时间无限长

10.8 多用户密码登录：无需担心自有程序被他们复制或修改，确保用户隐私安全

10.9 Tm计算器，只需输入碱基排列情况，自动计算解链和退火温度，极大地提高工作效率

10.10 快速编程功能：修改几个必要的参数即可完成编程

11.功能要求：在体外对目的基因进行扩增。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包17 组织研磨仪

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

- 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器

- 可以同时处理24个2ml研磨管，和12个5ml研磨管，6个（7-15）ML研磨管，2*25ml，2*50ML可以任意定做各种规格研磨管。

- 触摸屏显示，可以方便直观的操作

- 可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。

- 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

- 防震原理：JXFSTPRP-1防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。

- 最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。

- 最终出料粒度：~5µm。

- 研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。

- 带自动中心定位的紧固装置。

- 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定。

- 转速范围：1000rpm-7000rpm。

- 研磨球直径： 0.1-30mm。

- 研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。

- 加速： 在2秒内达到最大速度。

- 减速： 在2秒内达到最低速度。

- 噪音等级： <55db。

- 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

- 可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。

- 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。

- 拥有多项专利，提供专利证书复印件。

- 需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考

- 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。

- 采用原装马达驱动发生系统，性能稳定；招标时需出具原产授权证书

- 需要品牌厂家出具的售后服务承诺书。

- 基本配置：

- 4.1 主机一台。

- 4.2 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。

- 4.3 5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3号进口不锈钢研磨珠一瓶。

- 4.4 离心管一袋。

- 4,5 离心管开盖工具一把

32.功能要求：用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包18 高速冷冻离心机

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

- *≥7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作。

- 智能多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。

- 菜单式程序库，方便保存、调用；程序库存储不限量。

- 可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。

- 电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单。

- *提前预约功能，可根据工作日自由设定，如同闹钟模式到达设置时间自动进入制冷状态。

- 系统电子说明书，随时查阅，永不丢失。

- 超低重心设计整机高度仅25cm，操作更舒适。

- 陀螺仪动态平衡自动实时监测，保证离心安全。

- *转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别；转子使用寿命智能统计。

- USB插口，实现运行数据可直接导出。

- 进口变频压缩机、进口变频风机，双变频制冷系统，从室温降温到4°C实现5分钟快速响应，省时节能。

- 自动感应门锁，螺纹拉紧，轻松关门，安全有保障。

- 转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种功能。

- 转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。

- 计时方式：启动计时和到转速计时可选。

- 快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。

- 瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。

- 系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。

- 采用进口品牌无碳刷变频电机，免维护。

- CE认证

- 具有医疗器械备案证。

- 采用316不锈钢内胆，抗腐蚀；

- 最高转速:16,500 rpm

- 最大相对离心力:25,872 x g

- 转速精度：±10rpm

- 加速时间:22s

- 减速时间:32s

- 定时范围:1秒－99小时59分59秒。

- 温度范围：-20～40℃

- 温度精度：±2℃

- 噪音：≤52 dB

- 电源:220 V / 50 Hz

- 功率：480W

- 尺寸 (宽×深×高):340×625×248 mm±5%

- 净重:34kg±5%

- 基本配置要求：主机1 套；转子容量：24 x 1.5/2.0 ml；

38.功能要求：用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离，提供高转速、冷冻功能用来分离对温度有要求且需要提供高离心力的样品。用途：主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。工作条件：常规实验室,室温条件。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包19 冷冻包埋机

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1.全电脑自动程序控制，可预设每周任意时间开机

2.温控采用先进的微处理控制器

3.简洁设计，功能蓝色LED 指示、温度变色LED指示

4.符合国际先进的柔性加温理念

5.双重过热保护，避免超出70℃使石蜡收缩大破坏组织标本

6.具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保存预置温度

7.分体化设计，包埋机、冷冻台可随意组合

8.冷冻台前后双联开关设计

9.进口阀调节蜡嘴流量，适合各种组织包埋处理

10.自动软接触开关、脚动开关双控流蜡设计

11.大面积花岗岩作业台

12.冷光源低压照明系统

13.蜡缸容量：3升

14.控温范围：

储镊台：55～70℃        熔蜡缸：55～70℃

左保存盒：55～70℃      右保存盒：55～70℃

工作台：55～70℃        流蜡管：55～70℃

15.控温精度：±1℃

16.冷冻台温度：≤-20℃， 最低可达-30℃

17.保存盒尺寸：220×150×50 (mm)±5%

18.工作台尺寸：180×120 (mm)±5%

19.冷冻台面尺寸：320×300 (mm)±5%

20.电源电压：AC 100V～120V/AC 220V～240V

21.电源频率：50Hz/60Hz

## 22.功率：650W、300W

23.功能要求：包埋机又称生物组织包埋机或者石蜡包埋机,是对人体或动植物标本经脱水浸蜡后进行组织石蜡包埋,以供切片后作组织学诊断或研究。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

## 标包20 超声波细胞粉碎机

# 一、设备技术参数及功能要求：

参数要求：

1.显示方式：≥7寸TFT触摸屏显示；

2.间隙/连续脉冲模式；

3.可创建并储存≥20组操作程序；

4.具有超温、过载和时间报警功能；

5.超声时间，功率连续可调，稳定性好；

6.0.5-600ml样本容量，可适用小体积样本的处理；

7.配备智能升降、紫外光照灭菌隔音箱；

8.隔音箱装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计；

9.TC4换能器，钛合金变幅杆；

10.频 率: 20-25KHz频率自动跟踪；

11.功 率: 1000W（20-1000W可调）；

12.显示内容:时间、功率、温度；

13.破碎容量: 0.5-600ml；

14.占空比: 0.1-99.9%；

15.随机变幅杆: Φ6 mm；

16.可选配变幅杆: Φ2、3、10、15 mm；

17.存储数据: 20组；

18.温度报警: 0-99.9℃；

19.报 警: 温度、过载、时间；

20.定 时: 0-999min；

21.工作模式: 间隙/连续；

22.电源：220/110V  50Hz/60Hz；

23.电源机箱尺寸：430*250*300mm±5%；

24.隔音箱尺寸：340*340*570mm±5%

# 25.配置：主机发生器1台，电动升降光照隔音箱1个，TC4钛合金换能器1套，6mm变幅杆1支，专用工具1套，温探1根。

26.功能要求：超声波细胞粉碎机（也叫超声波破碎仪、超声波乳化机）是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器；它能用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。广泛用于生物学、医学、农学、化学、材料学、制药等领域的教学、科研、生产。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报